| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA Část 1 – Ultrazvukový přístroj - ECHO Část 2 – Sonografický přístroj pro RDG Část 3 – Ultrazvukový přístroj střední třídy Část 4 – Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS Část 5 – Ultrazvuk - ECHO - přenosné Část 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu Část 7 – Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem Část 8 – Ultrazvukový přístroj přenosný bezdrátový - KONVEXNÍ A LINEÁRNÍ Část 9 – Přístroj RTG skiagrafický, Přístroj RTG skiagraficko-skiaskopický |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/88/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3622/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P22V00000325 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9548.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275249 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282777-2022:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 006 (1qGCZHVZ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 23. 6. 2022 byly doručeny dotazy k části 1, 2 a 4 VZ.

Dotazy (Část 1 – Ultrazvukový přístroj – ECHO; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9549.html; 23.6.2022):

„Dotaz 1a: Zadavatel požaduje: 1x lineární sonda 12MHz Je zvykem zadávat frekvenční rozsah sondy intervalem frekvencí. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat sondu s frekvenčním rozsahem 2-14 MHz?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

„Dotaz 1b: 2. Zadavatel požaduje: 1x konvexní sonda 2,5-5 MHz. DOTAZ :Bude zadavatel akceptovat sondu přesahující požadovaný interval, tedy 1-7 MHz?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

„Dotaz 1c: 3. Zadavatel požaduje: 1x sektorová sonda 2-3 MHz. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat sondu přesahující požadovaný interval, tedy 1-5 MHz?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

„Dotaz 1d: 4. Zadavatel požaduje: Platforma „any array“ 4D ready - adaptivní počet kanálů, SW rozšířitelná. DOTAZ: Bude zadavatel akceptovat jiná 4D ready řešení?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje i jiná řešení.

„Dotaz 1e: 5. Zadavatel požaduje: Mód TT (Tissue Tracking) - barevné kódování velikosti kontrakce na principu integrálního TVI. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat modernější metodu na základě speckle trackingu?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedenou metodu.

„Dotaz 1f: 6. Zadavatel neuvádí, jakým způsobem má být řešeno nastavení TGC.. DOTAZ : předpokládáme, že digitálně na dotykovém panelu s možností uložení do paměti presetu.“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel požaduje digitální TGC.

„Dotaz 1g: 7. Zadavatel neuvádí, zda má být přístroj vybaven EKG modulem, což je v mnohých postupech doporučeno.. DOTAZ : má být přístroj vybaven EKG modulem ?“

Odpověď zadavatele: Ano, přístroj má být vybaven tímto modulem.

„Dotaz 1h: 8. Zadavatel neuvádí velikost monitoru. DOTAZ : bude zadavatel akceptovat přístroj s min. velikosti alespoň 23"?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedenou velikost.

„Dotaz 1i: 9. Zadavatel neuvádí, zda přístroj má disponovat dotykovou obrazovkou.. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat přístroje s min. 14" dotykovým displejem?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel požaduje dotykovou obrazovku s min. 13,5“ dotykovým displejem.

„Dotaz 1j: 10. Jelikož zadavatel zvažuje transport přístroje k lůžku pacienta, je důležitý parametr hmotnost přístroje.. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat přístroj o hmotnosti max. 80kg? Případně jaká je představa o max. hmotnosti?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel požaduje přístroj do 80 kg pro zachování mobility.

-------------------------------

Dotazy (Část 2 – Sonografický přístroj pro RDG; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9552.html; 23.6.2022):

„Dotaz 2a: Zadavatel požaduje: Monitor WXGA (1600 x 900) s úhlopříčkou minimálně 22“. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat monitor s vyšším rozlišením FULLHD (1920 x 1080)?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

„Dotaz 2b: 2. Zadavatel požaduje: Přístroj musí do budoucna umožnovat rozšíření o modul kontinuálního /CW/ Dopplera a kontinuální Doppler pak musí být plně funkční jak na konvexní sondě, tak minimálně na jedné z lineárních sond. DOTAZ : Domníváme se, že se jedná o diskriminační parametr. Bude na tomto parametru zadavatel trvat?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel požadavek přehodnotil a rozhodl, že na uvedeném parametru již netrvá.

„Dotaz 2c: 3. Zadavatel požaduje: Simultánní zobrazení 2 dopplerovských spekter /PW Doppler/ v reálném čase v režimech PW/PW, (TDI/TDI, PW/TDI). DOTAZ : Domníváme se, že se jedná o diskriminační parametr. Bude na tomto parametru zadavatel trvat?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel požadavek přehodnotil a rozhodl, že na uvedeném parametru již netrvá.

„Dotaz 2d: 4. Zadavatel požaduje: Současné měření Shearwave , Strain elastografie a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu. DOTAZ : Domníváme se, že se jedná o diskriminační parametr. Bude na tomto parametru zadavatel trvat?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel požadavek přehodnotil a rozhodl, že na uvedeném parametru již netrvá.

„Dotaz 2e: 5. Zadavatel požaduje: Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňovat zobrazování s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii. Nabízíme sondu s pozorovacím úhlem 70°, avšak můžeme nabídnout modernější sondu s pozorovacím úhlem 66°. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat pozorovací úhel sondy 66°?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel bude akceptovat pozorovací úhel sondy 66°.

„Dotaz 2f. 6. Zadavatel požaduje: Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňovat zobrazování s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii. DOTAZ : Bude zadavatel trvat na požadavku kompresní /strain/ elastografii na této sondě?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel požadavek přehodnotil a rozhodl, že na uvedeném parametru již netrvá.

„Dotaz 2g: 7. Elektronická lineární sonda frekvenčního rozsahu 2-12 MHz, délky aktivní plošky do 38 mm k vyšetřování GIT, malých částí a cévního systému, Steering barevné výseče minimálně + 30 až – 30 stupňů. Vzhledem k využití přístroje se domníváme, že bude vhodné mít k dispozici min. jednu širší sondu pro tyto aplikace. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat lineární sondu 2-14 MHz s aktivní plochou 50 mm?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel bude akceptovat lineární sondu 2-14 MHz s aktivní plochou 50 mm.

-------------------------------------

Dotazy (Část 4 – Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9554.html; 23.6.2022):

„Dotaz 3a: Zadavatel požaduje: Bateriový provoz minimálně 60 min. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat přístroj s bateriovým provozem 25 min.?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

„Dotaz 3b: 2. Zadavatel požaduje: - Konvexní abdominální sonda minimálně 2-8MHz. Jsme schopni nabídnout sondu 2-9 MHz, na požadované aplikace však výrobce doporučuje sondu 1-7 MHz. DOTAZ : Bude toto řešení zadavatel akceptovat?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené řešení.

„Dotaz 3c: 3. Zadavatel požaduje: Možnost připojení intraoperačních sond, jak pro otevřenou, tak i laparoskopickou operativu, určených pro přímý kontakt s tkání pacienta během operace. DOTAZ : Bude zadavatel na tomto parametru trvat? DOTAZ : Bude zadavatel toto řešení akceptovat?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel na uvedeném parametru netrvá a bude řešení akceptovat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění:

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť dne 30. 6. 2022 prodloužil u všech částí VZ lhůtu o celou původní délku. Dodavatelé mají dostatečný čas na prostudování odpovědí a dopracování nabídek.

V Plzni dne 1. 7. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace