| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA Část 1 – Analyzátor moči automatický |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/50/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3988/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P21V00000357 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8674.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275306 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282800-2022:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 0020 (1qKJQVVZ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Iva Pešková, člen představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 18. 7. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Z technické specifikace není zřejmé, zda zadavatel požaduje plně automatickou linku tvořenou jednotkami na vyšetření moči chemicky a sediment nebo o dvě samostatné jednotky?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel požaduje plně automatickou linku složenou z přístroje na vyšetření močového sedimentu a z přístroje na chemický rozbor moči.

Dotaz č. 2: „Naše dotazy zní následovně: V Příloze č.2 ZD Technické specifikace zadavatel vyžaduje následující vlastnosti: 1. Analýza prováděna z neodstředěné moči a z primární zkumavky – bude zadavatel akceptovat řešení, kdy se do přístroje vkládá nativní vzorek v primární zkumavky bez nutnosti jakékoli další manipulace se zkumavkou (například míchání, centrifugace apod) s tím, že přístroj si sám moč ve zkumavce promíchá a následně stočí v kyvetě pro jeho další digitální zpracování a vyhodnocení, které probíhá taktéž zcela automaticky? Tato technologie vychází z manuální mikroskopie, která je zlatým standardem ve vyšetřování močového sedimentu, a stále se používá pro případnou konfirmaci nejednoznačných výsledků. Technologie, kterou náš systém nabízí, automatizuje manuální kroky za účelem zefektivnění a zrychlení procesu a zkvalitnění výsledků. Navíc výsledné snímky vyhodnocované obsluhou jsou téměř totožné s pohledem do zorného pole mikroskopu, což práci laborantů velmi zjednodušuje a snižuje nároky na zaškolení personálu.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel neakceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 3: „2. V rámci léčebně preventivní péče možnost cytologické analýzy jiných tělních tekutin (punktát, dialyzát, mozkomíšní mok aj.) – doložit výtiskem z manuálu výrobce. Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy měření jiných tělních tekutin jako punktátu, dialyzátu a likvoru technologicky možné jen, ovšem z důvodu chybějící CE značky není o této možnosti v Uživatelské příručce zmínka? Nabízíme možnost zapůjčení demo systému pro ověření, že přístroj svou technologii zvládne tyto vzorky zpracovat.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel neakceptuje možnost vyšetření jiných tělních tekutin pouze na základě vlastní validace měření.

Dotaz č. 4: „3. Výsledky vydávány v arbitrárních jednotkách – bude zadavatel akceptovat řešení, kdy systém vydává výsledky v plus systému nebo SI jednotkách s tím, že převodník na arbitrární jednotky bude vytvořen v LISu? Týká se pouze chemického modulu. Mikroskopický modul vydává výsledky v arbitrárních jednotkách nebo v částicích/ul.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel akceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 5: „4. Snímání obrazu částic v usměrněném toku kapaliny pomocí digitální kamery – bude zadavatel akceptovat princip, kdy snímání obrazu částic neprobíhá v toku kapaliny, ale po centrifugaci vzorku v kyvetě za použití digitální kamery? Snímání obrazu části po centrifugaci vzorku navazuje na metodu zlatého standardu, což je manuální mikroskopie, jak je popsáno v bodě 1 a přináší kromě výše uvedeného ještě další výhody – jako například možnost vidět buňky obklopené v jejich prostředí dalšími buňkami a elementy. Nebo například možnost manuálního módu, kdy je možné vidět buňky v reálném čase tj. také v pohybu – pro lepší rozlišení mezi drtí a záplavou bakterií, konfirmaci trichomonád nebo prověření patologických válců.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel neakceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 6: „5. Jednoduchá obsluha, software v češtině – bude zadavatel akceptovat SW v angličtině s tím, že SW je skutečně velmi jednoduchý, intuitivní a obsluha obdrží zkrácený uživatelský manuál k přístroji v češtině s popisem potřebných kroků? SW přístroje je navíc doplněn o nápovědník, který jednoduchými pokyny a šipkami vede uživatele k potřebným krokům či nápravě chyby.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel neakceptuje SW v angličtině.

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje u Části 1 – Analyzátor moči automatický lhůtu pro podání nabídek do 23. 8. 2022 do 10:00 hodin.

V ostatních částech VZ se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni dne 21. 7. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace