## Holtery (VZMR)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – HOLTERY A ERGOMETRIE (VZMR)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 334 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídek dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Holter tlakový |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Sestava vyhodnocovacího programu a záznamníku ABPM, tlakový Holter |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
1-7 denní monitorace
Měření v intervalech nastavených lékařem
Bezhlučný provoz a lehký modul
Grafické a tabulkové zobrazení výsledků
Zajištění bezpečnosti pacienta
Vnitřní paměť pro min. 400 měření
Připojení přes USB k počítači
Software pro analýzu
Snadno čitelný displej
Součástí dodávky baterie, nabíječka, komunikační kabel, pouzdro
2 ks standardní manžeta, 1 ks malá manžeta
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Holter EKG |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
vysoká vzorkovací frekvence záznamníku
5 nebo 7 žilový kabel
duální systém baterií, zabudovaná nabíjecí a přídavná tužková AAA
záznam na 14 dní bez nutnosti výměny baterie
detekce P-vlny pro plně automatickou analýzu blokády, atriální fibrilace nebo flutteru
konektivita:
Bluetooth pro přenos křivek s počítačem
ukládání na microSD paměťovou kartu
připojení k počítači pomocí USB
přenos dat pomocí USB i microSD karty
Vyhodnocovací program EKG Holteru:
program s pacientskou databázi, softwarem pro analýzu a hodnocení dlouhodobého záznamu EKG
nahráváni a stahování záznamu ze záznamníku
automatické a ruční označení artefaktů a jejich vyloučení z analýzy
automatická analýza a roztřídění komplexů do tříd, možnost jednotlivého i skupinového přehodnocení komplexů
automatická analýza a hodnocení arytmií, možnost přehodnocení arytmií
třídění arytmií podle času nebo závažnosti
automatická detekce fibrilace síní
časová i frekvenční analýza variability srdeční frekvence
okamžitá reanalýza celého záznamu podle parametrů změněných vyhodnocujícím
Bluetooth spojení se záznamníkem pro kontrolu kvality křivek při naložení
ST analýza, elevace, deprese, volitelný J bod
QT analýzy, QTc disperze
analýza funkce stimulátoru, možnost nastavení libovolného typu stimulátoru
detekce pohybu pacienta
nástroj pro tvorbu výstupních protokolů
zobrazení EKG
export záznamů pro další zpracování
program umožňující také vyhodnocení dlouhodobého měření tlaku – tlakový Holter
možnost integrace do informačních sítí pomocí konektivity GDT a HL7
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL