Technická specifikace

1 kus	Standardní laboratorní digestoř ve shodě s EN 14175

Šířka 1200 mm, hloubka 900 mm, výška 2700 mm (bez napojovacích částí), pracovní výška 900 mm, průměr připojovacího potrubí 250 mm.

Korpus z laminované dřevotřískové desky o tl. 19 mm (emisní kategorie E1), přední hrany zakončené  hliníkovými lakovanými profily. V levém rámu umístěn ovládací displej.

Nosná konstrukce digestoře „H“ rám s profilem 60 /25/2 mm včetně rektifikace.

Zadní stěna digestoře z vysokotlakého laminátu tl. 5 mm se dvěmi polypropylenovými servisními moduly pro zabudování servisních prvků do zadní stěny digestoře, osazení zadní stěny digestoře Scaffoldovymi body, servisní prvky umístěné na servisních PP modulech v zadní stěně digestoře: 1 x dusík, 4 x zásuvky 230 V.

Ovládací prvky pro vývody v servisních modulech umístěny v horizontálním servisním panelu pod výsuvným oknem digestoře, 2 x zásuvky 230 V, horizontální servisní panel rozdělený do přestavitelných servisních polí š. 300 mm, klipový bezšroubový systém umožňující budoucí změnu pozice ovládacích/servisních prvků nebo doplnění ovládacích/servisních prvků pro digestoř.

Svisle posuvné okno digestoře v hliníkovém elorámu rozděleno na 2 vodorovně posuvná křídla z tvrzeného bezpečnostního skla.

Dvojité aktivní protiskluzové zařízení pro vertikálně posuvné okno.

Osvětlení digestoře bez oslnění, úsporná lampa downlight energy.

Odtahované hrdlo digestoře pr. 250 mm pro napojení na rozvody VZT .

Základní monitorovací dotyková jednotka digestoře s displejem pro nastavení denního provozu, nočního provozu, ovládání světla, informacích o alarmech, aktuálních a nastavených hodnotách průtoku vzduchu a zapnutí a vypnutí digestoře. Zvukový a vizuální alarm.

Obložení vnitřních stěn digestoře melaminové desky.

Pracovní deska z kameniny 1150 x 708 x 26/33 mm se zvýšeným okrajem ze všech stran ve předu zakončená hliníkovým lakovaným profilovaným parapetem.

Spodní skříňky:

1 x	Odtahovaná spodní skříňka z laminované dřevotřískové desky tl. 19 mm (E1) na soklu pro digestoř, šířka 600 mm, 1 x závěsná dvířka, úchytka ve tvaru „U“, nerez, hloubka 550 mm, pro kyseliny a alkálie, ve shodě s EN 16121 a EN 16122 (případně ekvivalenty), zadní odnímatelný panel ze 4 mm MDF desky, 2 výsuvné police, 2 kusy PP záchytných van na chemikálií

1 x 	Odtahovaná spodní skříňka z laminované dřevotřískové desky tl. 19 mm (E1) na soklu, zadní výškově nastavitelné police, hloubka 550 mm

Základní barvy digestoře:

Čela digestoří 	Antracit, podobný NCS S 5502-R kovový efekt

Čela		Čistá bílá, podobná NCS S 0602-G91Y

Vnitřky skříní 	Čistá bílá, podobná NCS S 0602-G91Y

Sokl		Tmavě šedá, NCS S 7502-B

Kovové části, servisní moduly	Světle šedá, NCS S 3005-R80B

Stoly pod přístroj a počítač

Charakteristika materiálů:

Pracovní desky: Vysokotlaký laminát s chemickou odolností, tl. 16 mm, barva šedá

Konstrukce pracovních stolů:  Kovové ocelové konstrukce montované, profil 50 x 30 mm, vypalovaný epoxidový lak, RAL 7035, barva šedá

1 x	stůl s rámem typu „C“

___________________________________________________

šířka		[mm]	 	1800
hloubka	[mm]		900
pracovní výška	[mm]		750

Rám stolu

1 x	rám typu „C“ 1800 x 900 x 750 mm

Pracovní deska

1,8 m	vysokotlaký laminát 900 x 16 mm

2 x	otvor pro kabeláž

1 x	stůl s rámem typu „C“  (stůl pro HPLC/MS/MS)

___________________________________________________

šířka		[mm]	 	1800
hloubka	[mm]		900
pracovní výška	[mm]		750

Rám stolu

1 x	rám typu „C“  1800 x 900 x 750 mm

Pracovní deska

1,8 m	vysokotlaký laminát 900 x 16 mm

3 x	vrtaný otvor specifický pro požadavky přístroje (kabeláž, hadice)

panel odnímatelný ze 4 mm MDF desky, šířka 545 mm, 1 x závěsná dvířka, úchytka ve tvaru „U“, nerez, 1 kus