ODBĚROVÉ SOUPRAVY

Požadavky na odběrové soupravy 3vaky pro odběr a zpracování erytrocytů a plazmy:

Jednorázový sterilně balený systém 3 vaků pro odběr plné krve za účelem výroby transfuzních přípravků, erytrocytů, plazmy a buffy coatu. Souprava musí obsahovat odběrovou jehlu, satelitní vzorkovací váček, adaptér pro vakuový odběr vzorku, ochranný kryt jehly, primární vak s 63ml CPD pro odběr plné krve s horní a dolní výpustí, vak pro erytrocyty se 100ml SAGM, plazmový vak, svorky na vzorkovací a odběrové hadičce.

Další požadavky:

- certifikát CE

- souprava musí být sterilní, apyrogenní pro jednorázové použití

- odbočka pro odběr vzorků krve do vakuových zkumavek přes přídavný váček

- hadičky propojující jednotlivé vaky musí umožňovat automatické zpracování na přístroji pro zpracování vaků s odebranou krví,

- hadičky musí umožňovat sterilní napojování dalších setů v procesu zpracování a výroby TP pomocí sterilní svářečky a to i setů od jiných dodavatelů

- odběrová jehla s bezpečnostní krytkou (chráničem jehly) a bezpečným zajištěním jehly po odběru

- možnost uzavření soupravy bez aktivního zásahu personálu

- vak s erytrocyty musí obsahovat hadičku se segmenty dlouhou minimálně 80 cm s min. 8 číslovanými segmenty

- vak s plazmou musí mít šířku max. 13 cm a hadičku dlouhou min 60 cm s min. 5 číslovanými segmenty

- po vybalení soupravy musí být zajištěna sterilita a použitelnost min. 48 hod.

- vaky a značení vaků musí splňovat požadavky dle ISO 18113, ISO 3826, ISO 15223

Požadavky na odběrové soupravy 4vaky pro odběr a zpracování erytrocytů a plazmy:

Jednorázový sterilně balený uzavřený odběrový systém vaků pro odběr plné krve za účelem výroby transfuzních přípravků – souprava čtyř vaků s antikoagulačním a resuspenzním roztokem, umožňujícím výrobu resuspendovaných erytrocytů bez buffy-coatu deleukotizovaných, plazmy a buffy-coatu. Souprava musí obsahovat odběrovou jehlu, satelitní vzorkovací váček, adaptér pro vakuový odběr vzorku, ochranný kryt jehly, primární vak s 63ml CPD pro odběr plné krve s horní a dolní výpustí, přenosový vak pro erytrocyty bez buffy-coatu, deleukotizační filtr pouze pro erytrocyty, vak se 100ml SAGM pro deleukotizované erytrocyty, plazmový vak, svorky na vzorkovací a odběrové hadičce.

Další požadavky:

- certifikát CE

- souprava musí být sterilní, apyrogenní pro jednorázové použití

- odbočka pro odběr vzorků krve do vakuových zkumavek přes přídavný váček

- hadičky propojující jednotlivé vaky musí umožňovat automatické zpracování na přístroji pro zpracování vaků s odebranou krví,

- hadičky musí umožňovat sterilní napojování dalších setů v procesu zpracování a výroby TP pomocí sterilní svářečky a to i setů od jiných dodavatelů

- plnění filtru před filtrací nesmí vyžadovat žádné speciální postupy (tzn. bez předchlazování filtru, vlhčení, promývání po filtraci apod.)

- filtr nesmí aktivovat komplement

- filtr musí být ohebný min o 135° a stlačitelný

- odběrová jehla s bezpečnostní krytkou (chráničem jehly) a bezpečným zajištěním jehly po odběru

- možnost uzavření soupravy bez aktivního zásahu personálu

- garantovaná doba filtrace maximálně 45 min.

- vak s deleukotizovanými erytrocyty musí obsahovat hadičku se segmenty minimálně 80 cm dlouhou s min. 8 číslovanými segmenty

- vak s plazmou musí mít šířku max. 13 cm a hadičku dlouhou min 60 cm s min. 5 číslovanými segmenty

- po vybalení soupravy musí být zajištěna sterilita a použitelnost min. 48 hod.

- vaky a značení vaků musí splňovat požadavky dle ISO 18113, ISO 3826, ISO 15223

PŘÍSTROJE

Krevní lis (4ks)

- plně automatický krevní separátor funkční pro vaky různých výrobců běžně dostupných na trhu v ČR obsahujících CE značku (písemný závazek dodavatele)

- doba separace max. 3 min

- automatické zatavování/zavařování hadiček

- přístroj disponuje minimálně 3 váhami a minimálně 3 ventily s funkcí svařování hadiček

- přístroj umožňuje přesné nastavení objemu a hematokritu buffy-coatu s přesností ±5% v rozsahu od 30% do 70% hematokritu

- interní paměť pro záznam min. 100 separací

- základní menu přístroje v českém jazyce

- komunikace přístroje s LIS (laboratorní informační software) v ceně pronájmu

- automatické odesílání dat do LIS

- automatický univerzální systém zprůchodňování kanyl-lámání pojistek (zalamování kanyl) na vacích (funkční i na vacích více různých výrobců běžně dostupných na trhu v ČR)

- plynulá regulace průtoku, optické senzory v lisu i na výstupní lince

Automatická váha pro odběr krve (4ks)

- rozsah vážení min. 0-999 g

- nastavitelné veškeré parametry odběru

- komunikace přístroje s LIS v ceně pronájmu

- automatické odesílání dat do LIS minimálně v rozsahu: číslo odběru, číslo obsluhy, identifikace přístroje, datum odběru, délka odběru, množství, chyby během odběru)

- integrovaná svářečka hadiček popř. přenosná svářečka s celkovou provozní hmotností (tj. včetně baterie) max.

- kontrola průtoku a aktivace alarmu při překročení zadaných mezí

- základní menu přístroje v českém jazyce

- automatický uzávěr hadičky po dosažení požadovaného objemu odebrané krve

- dosažení požadovaného objemu musí být signalizováno opticky a akusticky

- vstupní data pro odběr musí být možné načíst pomocí čtečky čárových kódů včetně uložení do protokolu o odběru v LIS

- 2 váhy musí být dodány včetně transportního kufru

- hmotnost přístroje max. 5 kg včetně příslušenství

Aferetický systém (1ks)

- plně kompatibilní s nabízenými soupravami na odběr plazmy a trombocytů (písemný závazek dodavatele)

- odseparovaný produkt plazmy a trombocytů musí splňovat legislativní jakostní požadavky

- automatické přidávání skladovacího roztoku pro trombocyty

- přístroj musí umožňovat nastavení parametrů: odběrová rychlost, návratová rychlost

- přístroj musí umožňovat připojení kompenzačního roztoku k soupravě pro výrobu plazmy k frakcionaci

- přístroj musí umožňovat předčasného ukončení separace

- zvukový a akustický alarm při problémech v průběhu separace ev. poruše přístroje

- automatická integrovaná tlaková manžeta monitorující tlak v odběrovém a návratovém cyklu

- čtečka čárových kódů

- komunikace přístroje s LIS v ceně pronájmu