## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Modulární akumulátorová vrtačka + vybavení
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Modulární akumulátorová vrtačka + vybavení |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Modulární akumulátorová vrtačka |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Požadujeme 1 x modulární bateriový vrtací systém pistolového tvaru s funkčními nástavci s využitím při ortopedických a traumatologických operačních výkonech o max. hmotnosti 1,3 kg vč. baterie.
Pohonná jednotka musí umožňovat/obsahovat:
ovládání chodu stroje doprava a doleva,
možnost plynulé regulace otáček doprava a doleva,
okamžité zastavení při vrtání, frézování nebo řezání,
okamžitý zpětný chod,
oscilační vrtání,
nasazení nástavců pomocí rychlospojky,
bezpečnostní pojistku proti nenadálému spuštění,
uchopení pro praváky i leváky,
min.výstupní výkon 150 W (+/- 10%),
sterilizaci do 134˚C.
Nástavce pro pohonnou jednotku musí umožňovat/obsahovat:
rychlospojku pro vrtání s vrtáky se zakončením AO/ASIF, min. 1.250 ot/min
rychlospojku pro frézování, velké AO/ASIF, max. 340 ot/min, kroutící moment min. 6 Nm
sagitální pilování s rozkmitem do 5˚, min. 12.000 osc/min
zavádění Kirschnerových drátů v rozpětí min. 0,8-3,2 mm, pomocí pákového sklíčidla
čelisťové sklíčidlo s kličkou pro upnutí nástroje min. do Ø 7,0 mm, min. 1.250 ot/min
sterilizaci do 134˚C.
3x baterie musí umožňovat/obsahovat:
technologii Li-Ion,
min.napětí 10 V, min.kapacita 2 Ah / 20 Wh
indikátor stavu nabití baterie,
servisní indikátor,
nesterilní použití.
1x ochranný kryt pro vložení baterie
1x nabíjecí stanice musí umožňovat/obsahovat:
min. 4 nabíjecí sloty,
kontrolu stavu nabití baterií a diagnostiky,
formátování a údržbu baterií.
1x mycí a sterilizační koš s víkem musí umožňovat/obsahovat:
uložení vč. všech požadovaných nástavců a ochranného krytu,
sterilizaci do 134˚C.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 – Monitor vitálních funkcí transportní, Monitor vitálních funkcí
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transportní monitor životních funkcí |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Transportní monitor životních funkcí |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Barevná obrazovka min 12“, (menší obrazovka by byla při požadovaném počtu současně zobrazovaných údajů špatně čitelná)
Způsob ovládání pomocí otočného ovládacího prvku a tlačítky přímo ovládaných.
Zobrazení křivek v min. 8 stopách a 8 digitálních polích
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC, monitor musí splňovat současné normy a směrnice platné v místě instalace (předpisy ČR + EU)
Snadné uživatelské nastavení několika profilů zobrazení
Monitor musí umožnit uživatelsky nakonfigurovat min. 5 profilů a jejich rychlou změnu v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby
Měřené parametry:
3/5 svodů EKG s vícesvodovou analýzou aritmií (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
RESP respirace měřená impedanční metodou
SpO2 včetně měření pulzu, perfusního indexu
NIBP systém měření Auto/Manual, nastavení periody a harmonogramu spouštění
2x TEMP
Měření CO2 (systém sidestream)
2x IBP
Číselné a grafické trendové záznamy parametrů za min. 120 hod.
Záznamy všech alarmů a událostí
Zobrazení času, stopky
Záloha provozu na baterie minimálně na 4 hodiny
Síťové rozhraní pro propojení do monitorovací sítě s možností připojit k centrálnímu monitoru (ethernet)
Systém pro bezpečné uchycení/zajištění monitoru
Uchycení při transportu zavěšením na lůžko i uchycením na medilištu na lůžku
Kompletní příslušenství ke všem modulům nutné pro zahájení plného provozu (dosp.i dětský paciet)
Úložný prostor na příslušenství
Uživatelské rozhraní v ČJ
Návod v českém jazyce
Kompaktní monitor životních funkcí plně kompatibilní se stávajícími používanými monitory životních funkcí. Připojitelný k stávajícímu provozovanému centrálnímu monitorovacímu systému (CMS) firmy Mindray.
kompatibilita s medicínským softwarem Winmedicalc
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Monitor životních funkcí |  | 22 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Monitor životních funkcí |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Barevná obrazovka min 12“, (menší obrazovka by byla při požadovaném počtu současně zobrazovaných údajů špatně čitelná)
Způsob ovládání pomocí otočného ovládacího prvku a tlačítky přímo ovládaných.
Zobrazení křivek v min. 8 stopách a 8 digitálních polích
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC, monitor musí splňovat současné normy a směrnice platné v místě instalace (předpisy ČR + EU)
Snadné uživatelské nastavení několika profilů zobrazení
Monitor musí umožnit uživatelsky nakonfigurovat min. 5 profilů a jejich rychlou změnu v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby
Měřené parametry:
3/5 svodů EKG s vícesvodovou analýzou aritmií (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
RESP respirace měřená impedanční metodou
SpO2 včetně měření pulzu, perfusního indexu
NIBP systém měření Auto/Manual, nastavení periody a harmonogramu spouštění
2x TEMP
Měření CO2 (systém sidestream) - POUZE U 6 KS Z CELKOVÉHO POČTU 22 KS
2x IBP - POUZE U 6 KS Z CELKOVÉHO POČTU 22 KS
Číselné a grafické trendové záznamy parametrů za min. 120 hod.
Záznamy všech alarmů a událostí
Zobrazení času, stopky
Záloha provozu na baterie minimálně na 4 hodiny
Síťové rozhraní pro propojení do monitorovací sítě s možností připojit k centrálnímu monitoru (ethernet)
Systém pro bezpečné uchycení/zajištění monitoru
Uchycení při transportu zavěšením na lůžko i uchycením na medilištu na lůžku
Kompletní příslušenství ke všem modulům nutné pro zahájení plného provozu (dosp.i dětský paciet)
Úložný prostor na příslušenství
Uživatelské rozhraní v ČJ
Návod v českém jazyce
Kompaktní monitor životních funkcí plně kompatibilní se stávajícími používanými monitory životních funkcí. Připojitelný k stávajícímu provozovanému centrálnímu monitorovacímu systému (CMS) firmy Mindray.
kompatibilita s medicínským softwarem Winmedicalc
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 – Přístroj anesteziologický vč. monitoru
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Anesteziologický přístroj vč. monitoru vit.funcí |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Anesteziologický přístroj: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
výběr ventilačních režimů – objemová ventilace, tlaková ventilace, Man./Spont., PSV
ovládání v českém jazyce
ventilátor pro děti i dospělé
nastavitelná citlivost flowtriggeru
možnost podávání anestezie Low-flow a Minimal-flow
elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem – bez řídicího plynu
polouzavřený ventilační systém s maximálním objeme pohlcovače CO2 1,5 l
mechanické rotametry
míchání čerstvé směsi s ochranou proti hypoxické směsi
možnost monitorace FiO2 na ventilátoru
monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty
umístění 2 ks odpařovače anestetik
záložní zdroj napájení - min. 45 min.
PEEP 0-20 H20
dechová frekvence RR minimálně v rozsahu 4-60 cyklů/min
VT 20-1400 ml
krátký test přístroje s možností jeho přeskočení v akutních případech
možnost umístění tlakových lahví na přístroji
plocha pro psaní záznamu
snadná údržba a čištění
ejektorové odsávaní
aktivní odvod anesteziologických plynů
maximální rozměry přístroje (š x v x h – 90 cm x 150 cm x 80 cm)
kompletní příslušenství nutné pro zahájení plného provozu (vč. 2ks silikonových okruhů pro dospělé pacienty) součástí dodávky
pojízdné provedení s brzděnými kolečky
Monitor vitálních funkcí:
s LCD plochou obrazovkou v rozsahu 10-14“ s min. 10 kanály
měřené parametry: EKG, Resp, Puls, SpO2, NIBP, 2x teplota, 2x IBP, CO2 a anest.plyny
3 úrovně alarmů, zvukově a barevně odlišné, snadné nebo automatické nastavení
eliminace falešných alarmů
světelný alarm také na horní hraně monitoru
volba barvy pro zobrazení jednotlivých parametrů
analýza arytmií, analýza ST seg.
grafické a tabulární trendy minimálně 120 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min.
automatický záznam událostí včetně křivek s možností zpětného vyvolání, archivace, tisku
uživatelsky konfigurovatelná obrazovka, současné zobrazení křivek i trendů na obrazovce
vizualizace chybových hlášení na obrazovce
vestavěné baterie na minimálně 6 hod. provozu (automatické dobíjení ze sítě)
jednoduchá sterilizace běžnými dezinfekčními prostředky
jednoduché intuitivní ovládání stejného typu jedním otočným knoflíkem, mechanicky odolné
výstup pro slave monitor
dodávka vč. kompletní kabeláže pro provoz (pro dospělé i dětské pacienty)
Návod v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 – Dezinfektor podložních mís, Dezinfektor podložních mís - gynekologie
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Dezinfektor podložních mís |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Dezinfektor podložních mís s výlevkou/ myčka nemocničního materiálu s výlevkou |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy, anebo do stěny.
Provedení ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN ISO 15883
Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem
Plně automatický
Celonerezový
Přehledný displej
Komunikační rozhraní v českém jazyce
Tepelná dezinfekce při 91 °C
Vizuální indikace ukončení programu
Vizuální indikace průběhu programu
Vizuální indikace poruchy + označení poruchy
Bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce
Mycí programy: Krátký program pro čištění a dezinfekci pro nádoby znečištěné pouze tekutým obsahem, Střední program pro čištění a dezinfekci pro nádoby normálně znečištěné, Dlouhý (Intenzivní) program pro čištění a dezinfekci silně znečištěných nádob.
Všechny 3 základní programy je možné libovolně programovat podle přání uživatele
Jednoduché komfortní ovládání prostřednictvím automatických programů bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob
Objem mycí komory min. 70 litrů – buď pro 3 močové lahve nebo 1 podložní mísa nebo nádoba do WC křesla + 1 lahev na moč
Rozměry (tolerance +- 10%): šířka 1000 mm, hloubka 700 mm, výška 1000 mm
Myčka včetně výlevky umístěné vpravo včetně malého umyvadla
Možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů (kbelíky, nástroje, nádoby do toaletních křesel)
Mycí systém pomocí planetového ramene s několika tryskami
Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení – dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje
Odpad se systémem sifónu – do podlahy nebo stěny průměr 90/110 mm
Napojení teplá voda 3/4“, studená voda 3/4“, elektrická energie – max příkon 3,0 kW, 230 V, 16 A
ZP třídy IIa
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Dezinfektor podložních mís - gynekologie |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Dezinfektor podložních mís / myčka nemocničního materiálu (gynekologie) |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy, anebo do stěny.
Provedení ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN ISO 15883
Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem
Plně automatický
Celonerezový
Přehledný displej
Komunikační rozhraní v českém jazyce
Tepelná dezinfekce při 91 °C
Vizuální indikace ukončení programu
Vizuální indikace průběhu programu
Vizuální indikace poruchy + označení poruchy
Bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce
Mycí programy: Krátký program pro čištění a dezinfekci pro nádoby znečištěné pouze tekutým obsahem, Střední program pro čištění a dezinfekci pro nádoby normálně znečištěné, Dlouhý (Intenzivní) program pro čištění a dezinfekci silně znečištěných nádob.
Všechny 3 základní programy je možné libovolně programovat podle přání uživatele
Jednoduché komfortní ovládání prostřednictvím automatických programů bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob
Objem mycí komory min. 70 litrů – buď pro 3 močové lahve nebo 1 podložní mísa nebo nádoba do WC křesla + 1 lahev na moč
Rozměry: šířka 500 mm, hloubka 500 mm, výška min 1300 mm
Možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů (kbelíky, nástroje, nádoby do toaletních křesel)
Mycí systém pomocí planetového ramene s několika tryskami
Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení – dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje
Odpad se systémem sifónu – do podlahy nebo stěny průměr 90/110 mm
Napojení teplá voda 3/4“, studená voda 3/4“, elektrická energie – max příkon 3,0 kW, 230 V, 16 A
ZP třídy IIa
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 5 – Doppler tužkový
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Doppler tužkový |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Digitální doppler |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
barevný displej s vysokým rozlišením zobrazuje číselnou hodnotu nebo křivku pulsu
vysoce citlivá 8MHz dopplerovská sonda s technologií pro snadnější lokalizaci cév
slot pro paměťovou SD kartu na ukládání dat z vyšetření: HR a zvuk
USB a Bluetooth slouží k přenosu dat z přístroje do počítače nebo k nabíjení baterií - USB
konektor pro připojení sluchátek
kvalitní zpracování zvukového výstupu pomocí DDNR - Dynamic Digital Noise Reduction!
speciální filtr pro potlačení zvukového rušení způsobeného UZ gelem
součásti balení jsou dobíjitelné baterie s nabíječkou
Návod v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 6 – Křeslo transportní
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| křeslo transportní |  | 12 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
přední kola průměr 500 mm, plná obruč
ruční brzda na předních kolech
odklopné opěrky předloktí
odklopné podpěry nohou
čalouněný sedák - imitace kůže
opěra zad uvnitř s kapsou
(např. na zdravotní dokumentaci)
zadní kola průměr 200 mm, rejdovací
nosnost min. 150 kg
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 7 – Křeslo vyšetřovací polohovací s kolposkopem
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Křeslo vyšetřovací/polohovací s kolposkopem |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
zabudovaná high resolution kamera přímo uvnitř kolposkopu
možnost výstupu do PC i na externí monitor
skvělý kontrast
široký úhel pohledu
apochromatické čočky: (kvalitnější reprodukce barev reálného 3D pohledu)
tříkrokové zvětšení: (3,75x; 7,5x; 15x)
integrovaný zelený filtr
individuálně nastavitelné zaostření pro každé oko
celkové zaostření je snadné přes ruční otočný kloub
osvětlení LED žárovkou o výdrži přes 10 000 hodin
možnost regulace intenzity osvětlení otočným regulátorem
intenzita světla 6.5V / 10.000 LUX
ohnisková vzdálenost 300 mm
pracovní výška 83 - 125 cm
Křeslo:
el. nastavení výšky: 65 - 95 cm
el. nastavení sklonu křesla
nastavení zádového dílu pomocí plynového pístu
podkolenní opěrky nohou
odklopná nerezová nádoba
nosnost pacienta min.180kg
držák papírové role
pevná a stabilní kovová konstrukce
čalounění z umývatelné a dezinfikovatelné koženky
výběr barvy dle vzorníku
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 8 – Křeslo pacientské
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| křeslo pacientské |  | 10 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
polohovatelné (polohovací) křeslo pro kardiologii tzn. kardiacké křeslo
dvě plynové pružiny umožňují na sobě nezávislé polohování zádového a nožního dílu až do protišokové polohy
lze jej obsluhovat jak personálem, tak samotným pacientem
tvarované područky jsou polohovatelné všemi směry (3D)
možnost integrovaného infuzního stojanu (1ks součástí dodávky), usnadňující úklid kolem křesla a výrazně šetří místo
• infuzní stojan je možno použít na obou stranách křesla
• šířka sedáku cca 520 mm
• šířka a délka složeného křesla cca 820 x 820 mm
• délka rozloženého křesla cca 1600 mm
• více barevných provedení omyvatelné, dezinfikovatelné koženky
• více barevných provedení kovové konstrukce
• kolečka- 4ks brzditelné, průměr min.100mm
• nosnost 150-200 kg dle přání zákazníka
• doložení barevného vzorníku
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL