## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Transportní lůžka - urgentní
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Terapeutický videobronchoskop |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-90 cm, nožní ovládací páky na obou stranách lůžka.
Dvoudílná ložná plocha cca 200x65 cm.
Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°.
Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 200 mm + centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci.
Prostor na umístění tlakové lahve O2.
Univerzální držáky na drobné příslušenství.
Ochranná kolečka v rozích lůžka.
Nosnost minimálně 200 kg.
Možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta, držák RTG kazety posuvný pod ložnou plochou.
Integrované výsuvné/sklopné řídící madlo u nohou pacienta. Na madle sklopný stolek dokumentaci, příp. transportní monitor vitálních funkcí s popruhem k jeho uchycení při transportu.
2x integrovaný sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta.
Matrace ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem.
Integrovaný systém usnadňující přesun pacient (Matrace pro ložnou plochu - evakuační podložka s manipulačními úchyty)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Pojízdný RTG přístroj
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pojízdný RTG přístroj |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
přímá digitalizace |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
minim. vzdálenost ohniska rentgenky od podlahy 630-2000 mm
sloup teleskopický, fixní
rotace sloupu kolem ose minim. 250 st.
motorický pojezd, možnost provozu při napojení na síť s dostačnou délkou kabelu.
hmotnost max. 400 Kg
Vysokofrekvenční generátor - 1 ks
maximální výkon minim. 40 kW
rozsah kV min. 40 -130kV
rozsah mA min. 10 - 500 mA
počet expozic na nabití baterie min. 100
Rentgenka - 1 ks
minimálně jedno ohnisko max. 0,8 mm
tepelná kapacita anody min. 300 kHU
Kolimátor - 1 ks
rotace min. 180 st.
náklon rentgenky -10 st/90 st.
rozsah horizontálního vysunutí min. 400 mm
světelný zaměřovač
možnost nastavení kolimátoru na rentgence
Integrovaná pracovní stanice - 1 ks
LCD display pro zobrazení a úpravu exp. parametrů
plochý display s dotykovým ovládáním minim. 15“
úložná kapacita min. 4000snímků
náhled obrazu do 5sec
možnost manuálního zadávání dat
přednastavení anatomických programů
posprocesing umožňující úpravy snímku
bezdrátový přenos do PACS
zápis parametrů do jednotlivých snímků včetně dávky
DICOM 3.0 kompatibilita-Storage,Worklist,Dose report
Digitální detektor volný - 1 ks
na bázi aSi, scintilátorCsl
velikost aktivní plochy min. 420x340 mm
rozteč bodů max. 0,150 mm
A/D konverze min. 16 bitů
maximální zátěž pro snímek vleže 200 Kg a větší
napájení pomocí baterie i ve stroji,možnost externího nabíjení detektoru
baterie dektoru včetně nabíjecí stanice 2 ks, dostatečná kapacita baterií
bezpečnostní rám detektoru
DAP metr
Součástí dodávky bude:
Fantom pro provádění testů stálosti (QA) skiagrafických RTG přístrojů s přímou digitalizací
1. Značení osy rentgenové lampy
2. Označení pole min. 18x24cm (RTG neprůhledné) a min. 26x26 cm (RTG transparentní)
3. Stupnice pro dynamický rozsah – min. 7 kroků
4. Min. 6 nízko kontrastních objektů
5. RTG transparentní volný prostor pro úpravu signálu
6. Oblast měření homogenity: 30mm od okraje
Cu filtry pro testy provozních stálostí 2 ks – 1 mm tloušťka (včetně kolejničky na kolimátoru)
Hliníkový filtr 2.1 mm tloušťka
Rámeček pro uchycení hliníkového filtru do kolimátoru
Ochranný rámeček s rukojetí pro detektor
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - FullHD artroskopická sestava
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| FullHD artroskopická sestava |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Hlavní monitor - 1 ks
LED Full HD monitor s úhlopříčkou 32“, medicínský atest,
rozlišení 1920 x 1080, poměr stran 16:9
jas: 450 cd/m2,
kontrast: 1300:1
pozorovací úhel 178° ze všech směrů
vstupy: kompatibilní s nabízenou kamerovou jednotkou
výstupy: umožňující připojení dalších zařízení
antireflexní úprava
možnost kalibrace barevného zobrazení
Kamerová jednotka s integrovaným 4LED světelným zdrojem - 1 ks
• Medicínský atest
• Integrované záznamové zařízení - archivace fotodokumentace pomocí USB rozhraní
• Video dokumentace pomocí externího zařízení
• Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
• Zobrazovací systém – vysoké rozlišení obrazu Full HD 1920x1080p – progresivní scanning
• Integrovaná funkce pro lepší odhalení zánětlivých chorob sliznice, novotvarových lézí a pod, např. NBI - úzkopásmové selektivní barevné zobrazování nebo jiný podobný princip .
• Integrovaný modul pro možnost podpory fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
• Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka videoendoskopu
• Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních
• Výstupy - 2x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C
• Možnost rotace obrazu o 180°a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
• Prostor pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb s paměťovým zálohováním
• Předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat s paměťovým zálophováním
• Možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí 3 programovatelných tlačítek na kamerové hlavě a přes čelní panel, příp. připojitelnou klávesnici
• Možnost záznamu a zmrazení obrazu ve spolupráci se záznamovým zařízením
• Nastavitelný kontrast
• Integrovaný 4LED zdroj studeného světla
• 4 LED lampy
• Výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
• Životnost LED lampy min. 10 000 hod.
• Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole
• Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení
• Paměťový back-up systému pro automatické ukládání uživatelských nastavení systému
Full HD kamerová hlava- 1 ks
• 3x čip CMOS nebo 3x čip CCD, medicínský atest
• Uchycení standardních optik různých výrobců pomocí očnicového adaptéru
• Jedním z pracovních režimů je funkce zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
• Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (tzv. NBI) nebo jiný režim pro zvýraznění patologických změn.
• Kompatibilní s výše uvedenou kamerovou jednotkou
• Autoklávovatelná v parním autoklávu (134°C)
• 2x optický zoom
• Motorické ovládání zoomu a ostření (tzv. power-zoom a power-focus) pomocí ovladacích tlačítek na kamerové hlavě
• 3 programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě
• Váha do 300 g
Artroskopická optika - 2 ks
• pr. 4 mm, úhel pohledu 30°, zorné pole 115°, pracovní délka 160 mm, autoklávovatelné
• součástí nabídky má být sterilizační kontejner pro každou nabízenou artroskopickou optiku
• součástí nabídky 2 ks příslušného vysokoprůtokového artroskopického trokaru se 2 ventily, kompatibilní s výše uvedenými optikami, vč. tupého trokarového bodce:
• Součástí nabídky jsou 2 ks světlovodného kabelu kompatibilního s ostatními nabízenými položkami pro každou optiku
Průměr 4,25 mm, délka 3 m, se zesílenou ochranou proti přehřátí a poškození
• Sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 134°C při stálém zachování jejich vlastností
Artroskopická optika mini- 2 ks
• pr. 2,7 mm
• úhel pohledu 30°, zorné pole 115°, pracovní délka 160 mm, autoklávovatelné
• součástí nabídky je sterilizační kontejner pro každou nabízenou artroskopickou optiku
• součástí nabídky jsou 2 ks příslušného vysokoprůtokového artroskopického trokaru se 2 ventily, kompatibilní s výše uvedenými optikami, vč. tupého trokarového bodce:
• Součástí nabídky jsou 2 ks světlovodného kabelu komaprtibilního s ostatními nabízenými položkami pro každou optiku
• Průměr 4,25 mm, délka 3 m, se zesílenou ochranou proti přehřátí a poškození
• Sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 134°C při stálém zachování jejich vlastností
Full HD záznamové zařízení - 1 ks
Medical grade zařízení
• 2D/3D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy
• Ovládání přes dotykové rozhraní 21“ monitoru
• Možnost ovládání přes PC, iPhone nebo iPad (volitelně)
• Min. požadavky PC - Windows 10, Intel Core i5, 8 GB RAM, 1TB SSD
• V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy
• Možnost aktivace/deaktivace šifrovaní vestavěného disku popřípadě připojeného USB
• Obrazové výstupy: DVI, VGA, DP,
• Obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video
• Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)
• Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist
• Automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM
• Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM
• Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist
• Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4
• Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
• Zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie) možné realizovat externí UPS (Medical Grade)
• Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu
• Možnost porovnávání záznamů / snímků
• Plně certifikováno dle GDPR
• Ovládání z tlačítek endoskopu či připojeným dvoupedálem s optickou signalizací
• Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu
• Umístění v přístrojovém vozíku artroskopické sestavy
Vaporizační přístroj - 1 ks
Bipolární přístroj o výkonu 400 W pro odtraňování měkkých tkání artroskopicky, dále pro možnost koagulace a termální modifikace tkáně.
Umožňuje volit čtyři bipolární provozní režimy: Vaporizace, Koagulace, Kombinovaný režim vaporizace a koagulace a Koagulace s indikací teploty
Pracovní elektrody jsou požadovány v průměrech a různých typech od 2,3mm po 4mm a , určené pro použití ve vodivých vyplachovacích roztocích jako např. běžného fyziologického roztoku nebo Ringerova roztoku s laktátem.
Pracovní elektrody mají být vybaveny odsáváním pro lepší vizualizaci v kloubu
Monitorace teploty s nastavením maximálního teplotního prahu tkáně, senzor teploty na distálním konci elektrod. V režimu Koagulace s indikací teploty přístroj má sledovat skutečnou teplotu hrotu a při aktivování automaticky nastaví výkon potřebný pro udržování požadované teploty hrotu
Přístroj vybavený bezpečnostní funkcí, která sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem – ochrana poškození optiky.
Přístroj vybaven zvukovou signalizací, která signalizuje aktivování elektrody
• Možnost manuálního nastavení parametrů
• Možnost ovládání z rukojeti I nožního ovladače
• Možnost použití elektrod s odsáváním
• Součástí dodávky má být nožní pedal, 2x elektroda bez odsávání pro artroskopii a 2x elektroda s odsáváním pro artroskopii
• Součástí dodávky je sterilizační košík 2 ks pro uložení elektrod a příslušenství
Artroskopický motorový shaver - 1 ks
Shaverový ruční nástroj (handpiece) lehký - titanový, vysokorychlostní
• Shaverový handpiece universální pro všechny typy fréz – od průměru 2,0 mm pro malé klouby po průměr 8 mm pro výkony na velkých kloubech.
• Ruční ovládání : ANO s možností deaktivace nebo pomocí nožního spínače
• Odsávání regulovatelné na ručním nástroji
• rychlost otáček - vpřed/vzad: 500 – 8000 ot/min
• rychlost otáček - oscilace: 1000 - 2 500 ot./min
• Nejvyšší utahovací moment: 160 mNm
• Hmotnost: cca 600-700 g
• Délka/výška/průměr (mm): 175/32/20
• Integrovaný do artroskopické pumpy
• Součástí dodávky mají být 2 ks univerzálního ručního nástroje pro shaverovací frézy
Duální artroskopická oplachová pumpa s integrovaným shaverem - 1 ks
• Vizualizace v kloubu zajištěna na sobě nezávislým řízením přítoku a odtoku tekutiny z kloubu
• Integrovaná odsávací pumpa automaticky řídí jak odsávání z kanyly, tak shaveru, bez nutnosti manuálního přepínání odsávání. Při aktivaci shaveru je automaticky aktivováno odsávání ze shaveru vyvedené do přímo určeného místa, zatímco je ostatní odsávání uzavřeno.
• Možnost nastavení maximálního odsávání ( průtočné kapacity ) odsávací pumpou při aktivaci shaveru v různých úrovních
• Možnost aktivace spec.režimu pro akutní eliminaci krvácení a zvýšený průplach kloubu
• Možnost aktivace spec.režimu průplachu kloubu (laváž) pro odstranění nečistot při zachování nastaveného tlaku v kloubu
• Ovládání shaveru přes nožní pedál, nebo tlačítky na shaverové rukojeti
• Součástí dodávky má být 10 ks denních hadicových setů a 20 ks pacientských hadicových setů
• Součástí dodávky má být sterilizační kontejner pro každý shaverový motorový handpiece
Přístrojový vozík - 1 ks
• přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění přístrojového vybavení
• vybavený izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a výškově nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem a manipulačními madly
• speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak
• 4 kolečka (2 z nich bržděná, s aretací)
• Police výškově nastavitelné pro umístění i dalších přístrojů
• integrovaná příprava elektroinstalace – nejméně 5 el. zásuvek pro další přístroje
• součástí potřebné uzemňovací kabely
• centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - Laparoskopická sestava s digitálním upscale obrazem na 4K rozlišení
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Laparoskopická sestava s digitálním upscale obrazem na 4K rozlišení |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Monitor -1 ks
• LED, úhlopříčka min. 31,5“
• rozlišení 3840 x 2160 pixelů
• svítivost: min. 450 cd/m2
• medicínská certifikace
• barevná norma BT.2020 a BT.709
• kontrast: min.1000:1
• Poměr stran 16:9
• pozorovací úhel: 178°/178°
• počet barev min.: 1,07 mld.
• PIP a POP zobrazovací módy
• Integrovaný funkce 4K upscalingu pro stávající HD zobrazovací systémy
• Antireflexní, odolný proti desinfekci
• Váha max. 12,5 kg
• umístění monitoru pomocí úchytu VESA 100 x 100 mm na mobilním pojízdném stojanu, který bude součástí nabídky
• Vstupy min.: 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI
• Výstupy min.: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI
Kamerová jednotka s integrovaným 4LED světelným zdrojem - 1 ks
• Medicínský atest
• Integrované záznamové zařízení - archivace fotodokumentace pomocí USB rozhraní
• Video dokumentace pomocí externího zařízení
• Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
• Zobrazovací systém – vysoké rozlišení obrazu Full HD 1920x1080p – progresivní scanning
• Integrovaná funkce pro lepší odhalení zánětlivých chorob sliznice, novotvarových lézí a pod, např. NBI - úzkopásmové selektivní barevné zobrazování nebo jiný princip s podobnou funkcí Integrovaný modul pro možnost podpory fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu.
• Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka videoendoskopu
• Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních
• Výstupy - 2x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C
• Možnost rotace obrazu o 180°a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
• Prostor pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb s paměťovým zálohováním (back-upem)
• Předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat s paměťovým zálophováním (back-upem)
• Možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí 3 programovatelných tlačítek na kamerové hlavě a přes čelní panel, příp. připojitelnou klávesnici
• Možnost záznamu a zmrazení obrazu ve spolupráci se záznamovým zařízením
• Nastavitelný kontrast
• Integrovaný 4LED zdroj studeného světla
• 4 LED lampy
• Výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
• Životnost LED lampy min. 10 000 hod.
• Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole
• Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení
• Paměťový back-up systému pro automatické ukládání uživatelských nastavení systému
Full HD kamerová hlava - 1ks
• 3x čip CMOS nebo 3x čip CCD, medicínský atest
• Uchycení standardních optik různých výrobců pomocí očnicového adaptéru
• Jedním z pracovních režimů je funkce zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
• Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (tzv. NBI) nebo jiný režim pro zvýraznění patologických změn.
• Kompatibilní s výše uvedenou kamerovou jednotkou
• Autoklávovatelná v parním autoklávu (134°C)
• 2x optický zoom
• Motorické ovládání zoomu a ostření (tzv. power-zoom a power-focus) pomocí ovladacích tlačítek na kamerové hlavě
• 3 programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě
• Váha do 300 g
• Součástí nabídky mají být 2 ks laparoskopických HD optik, pr. 10 mm, 30°, autoklávovatelné, vč. sterilizačního kontejneru
• Součástí nabídky mají být 2 ks resterilizovatelného světlovodného kabelu, pr. 4,25 mm, délka 3 mm, pro výše uvedené optiky
Insuflátor (1 ks)
• volitelná rychlost průtoku CO2 s údajem o spotřebě plynu na čelním panelu
• zobrazení údajů o nastavených hodnotách na čelním panelu
• medicínská certifikace
• nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám (s ochranou proti přeplnění pacienta)
• volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin
• maximální průtok minimálně 45 l/min
• nastavení tlaku 3 – 25 mmHg
• podpora automatického odsávání kouře řízená elektrochirurgickou jednotkou (při aktivaci elektrochirurgického režimu)
• volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu při manuálním i automatickém režimu
• součástí dodávky má být vysokotlaká hadice pro napojení na láhev CO2 a datový kabel pro řízení odsávání
• součástí dodávky má být 1 ks resterilizovatelné vysokoprůtokové insuflační a desuflační hadice
• součástí dodávky má být zařízení pro předehřev insuflačního media na teplotu blízkou teplotě lidského těla
Full HD záznamové zařízení - 1 ks
Medical grade zařízení
• 2D/3D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy
• Ovládání přes dotykové rozhraní 21“ monitoru
• Možnost ovládání přes PC, iPhone nebo iPad (volitelně)
• Min. požadavky PC - Windows 10, Intel Core i5, 8 GB RAM, 1TB SSD
• V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy
• Možnost aktivace/deaktivace šifrovaní vestavěného disku popřípadě připojeného USB
• Obrazové výstupy: DVI, VGA, DP,
• Obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video
• Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)
• Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist
• Automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM
• Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM
• Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist
• Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4
• Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
• Zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie) možné realizovat externí UPS (Medical Grade)
• Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu
• Možnost porovnávání záznamů / snímků
• Plně certifikováno dle GDPR
• Ovládání z tlačítek endoskopu či připojeným dvoupedálem s optickou signalizací
• Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu
• Umístění v přístrojovém vozíku artroskopické sestavy
Oplachovací pumpa - 1 ks
• Oplachovací peristaltická pumpa
• Ochrana proti přetlakování
• Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství
• Průtok 0 - 2 l/min
• Oplachovací tlak 400 mmHg
• Odsávací podtlak až 60 kPa
• Držák pro upevnění
Odsávací pumpa - 1 ks
Odsávací kompaktní elektrická jednotka se , sacím výkonem min. 20 l/min, podtlakem 95 kPa
s bezúdržbovým provozem a resterilizovatelným příslušenstvím . Požadujeme rozměry, moderní design, vysoký sací výkon a ochrana proti přetlakování. Musí umožňovat e plynulé nastavení podtlaku, jehož hodnota je monitorována na vakuometru.
V odsávacím okruhu sací a antibakteriální filtr, který je součástí dodávky. Součástí odsávací láhev o objemu 2 l vč. držáku pro upevnění láhve na vozík, víka a propojovací hadice k pumpě.
Přístrojový vozík - 1 ks
• přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění přístrojového vybavení
• vybavený izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a výškově nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem a manipulačními madly
• speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak
• 4 kolečka (2 z nich bržděná, s aretací)
• Police výškově nastavitelné pro umístění i dalších přístrojů
• integrovaná příprava elektroinstalace – nejméně 5 el. zásuvek pro další přístroje
• součástí potřebné uzemňovací kabely
• centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení
Multioborový elektrochirurgický generátor - 1 ks
• multioborový elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
• kompletní řada i monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití včetně módu pro bipolární morcelátor)
• výkonový rozsah 0 – 320 W
• automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie s dynamickou regulací výkonu
• podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
• možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně
• automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
• ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
• automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce
• volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace
• nastavitelná pronikavost řezu a koagulace
• nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje na předním panelu přístroje
• možnost uložení nejméně 20 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem
• zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji
• víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
• funkce automatického aktivního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole
• možnost hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv.vessel sealing) až do velikosti 7mm
• Kabel pro odsávání kouře má být součástí dodávky insuflátoru
• Součástí dodávky dvoupedálový nožní spínač a single pedál
• Součástí dodávky 2 bipolární kabel, 2 ks monopolární kabel, kabel pro připojení jednorázové neutrální elektrody
• Požadujeme starter kit 50 ks dělených (2-segmentových) neutrálních elektrod, kompatibilních s monitorem kvality kontaktu neutrální elektrody a cenovou nabídku na další neutrální elektrody.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 5 - Rektoskop
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 ZD dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Rigidní rektoskop a anoskop |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
světlovodný zdroj - 1 ks |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
světelný kabel-průměr 3,5mm,délka 230cm-1ks
rektoskop se zavaděčem – vnější průměr 20 mm, pracovní délka 20 cm, kovová rukojeť - 1 ks
hlava s okulárem kompatibilní k rektoskopu, s adapterem k přenosu optického světla - 1 ks
gumová snímatelná hadička s balonkem k insuflaci - 1 ks
anoskop se zavaděčem – vnější průměr 20 mm, pracovní délka 8 cm - 1 ks
adapter – přenos optického světla - 1 ks
rektoskop se zavaděčem - vnější průměr 12 mm, pracovní délka 20 cm, kovová rukojeť - 1 ks
bioptické kleště – délka 30 cm - 1 ks
tamponové kleště – délka 30 cm - 1 ks
nástroj na ligatury – délka 11 cm, průměr 11 mm, mechanický sací systém - 1 ks
extra silné ligatury ( balení á/100 ks ) - 1 ks
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 6 - Neinvazivní ventilace
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Neinvazivní ventilátor |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Neinvazivní ventilátor |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
ventilace dospělých pacientů
ventilátor musí být vhodný pro neinvazivní a při nutnosti i pro invazivní ventilaci
nabídka ventilačních režimů minimálně: PCV, CPAP, AVAPS, S/T
tlakově objemový adaptivní ventilační režim, např. AVAPS (adaptivní tlaková podpora zajišťující udržení nastaveného dechového objemu)
ventilace pomocí jednocestného pacientského okruhu s integrovaným pasivním únikem
funkce umožňující pacientovi úlevu při výdechu C-FLEX
adaptivní kompenzace úniku v okruhu průtokem až 200 l/min
technologie umožňující i přes vysokou kompenzaci úniku velice citlivý trigger
Sledování: a) vydechovaný objem b) dechová frekvence c) monitorace poměr Ti/TTOT d) PIP – peak inspiratory pressure
nastavitelný dechový objem min. 200 – 2000 ml
nastavitelná dechová frekvence v rozmezí min. 4 – 60 dechu/min
nastavitelná koncentrace O2 v rozsahu 21 – 100 %
grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky
akustické a optické alarmy chybových stavu – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, vadná čidla
přehledná, barevná dotyková obrazovka
jednoduché intuitivní ovládání, změna režimu pomocí dotykové obrazovky i ovládacího kolečka
připojení na rozvod medicinálních plynů
provoz i bez připojení na rozvod medicinálních plynů
rezervní zdroj napětí (bateriový provoz na min. 6h)
pojízdný vozík / podvozek pro přistroj
příslušenství: a) tlaková hadice na přívod o délce min. 2,5m b) držák dýchacího okruhu c) dýchací masky pro neinvazivní ventilaci – velikost M a L po 10
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 7 – Argonová koagulace
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Vysokofrekvenční koagulační přístroj |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístroj: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Elektrochirurgická jednotka, výstupní VF výkon – bipolární 120 W, monopolární min. 300 W s frekvencí vyšší než 300 kHz
• český jazyk pro ovládání generátoru
• paměť přístroje pro nejméně 5 programů či jednotlivých hodnot nastavení
• zobrazení údajů nastavení prostřednictvím digitálního displeje
• uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí
• automatická regulace výstupního výkonu
• systém detekce jiskření – řízení elektrického výboje pro maximální homogenitu řezu
• kombinovaná monopolární zásuvka pro zapojení 3 kolíkové nebo 1 kolíkové koncovky kabelu o průměru 5 mm
• kombinovaná bipolární zásuvka pro zapojení 2 kolíkové koncovky kabelu se vzdáleností kolíků 22 mm a 28,5 mm
• programovatelný nožní pedál, připojení dvou nožních pedálů současně
• aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem
• automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje
• indikace chybových stavů – optická a akustická
• regulace hlasitosti indikačních signálů
• připojení a kontrola duální neutrální elektrody
• bezpečnostní systémem neutrální elektrody
• kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi
• neonatální funkce neutrální elektrody
• připojení jednotky k argon-plazmové jednotce
• připojení jednotky k integrované odsávačce kouře
• připojení jednotky k proplachové pumpě
Požadované typy řezu a koagulace:
• monopolární řez a koagulace • 2 módy pro využití v gastroenterologii: střídající se řez s koagulací pro papilotomii a střídající se řez s koagulací pro polypektomii, možnost nastavení doby řezu, intervalu řezání, efektu koagulace • bipolární koagulace • možnost bipolárního řezu • nastavení AUTOSTART a AUTOSTOP • u všech typů řezu a koagulace možnost nastavení efektu a omezení výkonu plynule po malých krocích, v řádu Wattů t • možnost rozšíření funkčnosti generátoru o další typy řezu a koagulace
Požadované příslušenství:
• 1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci • 1 ks gumové neutrální elektrody (NE), • 1 ks kabelu k NE • Starter kit 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda ( s equipotenciální ochranou), • 1 ks kabelu k dělené NE • 1 ks kabel pro endoskopické nástroje
Argon – plazmová jednotka
Požadavky na přístroj:
• argon – plazmová jednotka, kterou lze rozšířit využitelnost elektrochirurgických generátorů • zobrazení údajů nastavení prostřednictvím displeje připojeného vysokofrekvenčního generátoru • ovládání spínačem na držáku elektrod, nožním spínačem • 2 aktivní výstupní zdířky pro monopolár/ bipolar a argon-plazmovou koagulaci na argon – plazmové jednotce • rozpoznání připojeného nástroje systémem Plug & Play (identifikace čipem) • český jazyk pro ovládání jednotky • autotest po zapnutí přístroje • indikace chybových stavů – optická a akustická, stavová hlášení, hlášení chybné obsluhy, hlášení poruchy systému
Požadované typy řezu a koagulace:
• monopolární řez • monopolární koagulace dotyková i bezdotyková • bezdotykové koagulační módy pro gastroenterologii (klasický zesílený, pulzní, precizní) • u řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. 4 stupně) a omezení výkonu plynule v malých krocích v řádu Watt • nastavení průtoku pracovního plynu po kroku 0,1 litru • možnost rozšíření funkčnosti o další typy monopolárních řezů a koagulace
Požadované příslušenství:
• příslušenství pro argonplazmovou koagulaci – připojovací kabel pro argonplazmové aplikátory, flexibilní argonplazmové aplikátory s přímým a bočním vývodem pro gastroenterologii v délce 2,2 m a průměru 2,3 mm • příslušenství pro argon plazmovou koagulaci – flexibilní argonplazmové aplikátory s přímým a bočním vývodem pro gastroenterologii v délce 2,2 m a průměru 2,3 mm
Celá sestava, složená ze samostatné elektrokoagulační jednotky a argon-plazmové jednotky,má být umístěná na vozíku s vnitřním úložným prostorem pro tlakovou láhev s argonem (a doplněná o endoskopickou peristaltickou irigační pumpu).
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 8 – Sterilizační kontejnery na nástroje
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sterilizační kontejnery na nástroje - sada |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
1. Sterilizační kontejnery 15 ks |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
2. Samostatná víka ke sterilizačním kontejnerům 10 ks
3. Vana vyrobená z eloxovaného hliníku určeného výhradně pro parní sterilizaci.
4. Velikost dle EN 1/1, ¾, ½.
5. Možnost výběru 6 barev vík.
6. Rozměry kontejnerů odpovídající normám EN.
7. Barevné odlišení identifikačních štítků až v 6 barvách, popisky v českém jazyce a značení zámku kontejnerů strojově čitelným kódem, 2D Matrix (např. IS DoctIS).
8. Víka s integrovanými PTFE filtry pro opakované použití v souladu s EN 868 část 2, filtr validovaný na 5000 mycích a sterilizačních cyklů.
9. Kontejnery lze stohovat bez nepřiměřeného namáhání (stlačení) těsnění víka.
10. Stabilita stohovaných kontejnerů odpovídá EN 868.
11. Zámek víka je při uzavírání kontejneru doprovázen charakteristickým zvukem zacvaknutí.
12. Kontejnerový systém výrobce a dodavatele je certifikován ISO.
13. Kompatibilita se stávajícími kontejnery.
14. Sterilizační kontejnery 15 ks.
1/1 rozměry min. 590x280x260 mm 3ks
1/1 rozměry min. 590x280x200 mm 3 ks
1/1 rozměry min. 590x280x150 mm 4ks
¾ rozměry min. 470x280x150 mm 2 ks
½ rozměry min. 300x280x150 mm 2 ks
½ rozměry min. 300x280x260 mm 1 ks
15. Samostatná víka s integrovanými PTFE filtry pro opakované použití v souladu s EN 868 část 2, filtr validovaný na 5000 mycích a sterilizačních cyklů, celkem 10 ks - 1/1 5 ks, ¾ 3 ks, ½ 2 ks
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 9
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 9 - Vyšetřovací lampa nástěnná
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Vyšetřovací lampa nástěnná |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšetřovací lampa nástěnná - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
výkonné LED diody
otočné rameno
bílé světlo
teplota světla 4500 K
délka ramene lampy je minimálně 45 cm
regulace intenzity osvětlení
intenzita osvětlení ve vzdálenosti 50 cm od lampy 45.000 lux
výkon do 50 W
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 10 - Vzduchotechnika
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Předmětem plnění bude dodávka a instalace tří klimatizačních jednotek pro laboratoře oddělení OKBH ve 2NP a dále instalace jedné klimatizační jednotky pro vyšetřovnu SONO ve 3NP Celkově jde tedy o 4 ks vnitřních a 1 ks vnějších klimatizačních jednotek nemocnice Rokycany.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Klimatizační jednotky vnitřní |  | 4 | min.24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Návrh technického řešení |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
4ks vnitřních jednotek zapojených do jedné venkovní jednotky do systému Multisplit. Každá z vnitřních jednotek bude mít vlastní chladivové potrubí, opatřené parotěsnou izolací. Každá z vnitřních jednotek bude s venkovní jednotkou propojena komunikačním kabelem.
Potrubí bude vedeno po fasádě. Do místností na západní straně budovy je nutné vést potrubí v plastové liště. Zde je kazetový podhled, potrubí bude schováno uvnitř. Na chodbě se nachází elektrický rozvaděč, z něhož povede přívodní kabel CYKY 3x2,5mm2 pro napájení venkovní jednotky. Kabel povede společně s Cu potrubím.
Místnost č. 1 – malá laboratoř. Místnost je situována na západ, teplo je zde generováno dvěma okny a laboratorními přístroji. Objem místnosti je 33 m3. V místnosti je kazetový strop. Vhodná je zde kazetová jednotka s montáží do kazety podhledu o rozměru 570x570mm, nebo nástěnná jednotka s chladícím výkonem minimálně 1,5kW. Odvod kondenzátu bude sveden do sifonu umyvadla.
Místnost č. 2 – velká laboratoř. Místnost je situována na východ. Teplo je zde generováno třemi okny a laboratorními přístroji. Objem místnosti je 78 m3. V místnosti není kazetový strop. Vhodná je zde nástěnná klimatizační jednotka. Vhodné místo pro montáž je nad dveře do této místnosti. Jednotka bude disponovat chladícím výkonem minimálně 3,5 kW. Odvod kondenzátu bude sveden do sifonu umyvadla.
Místnost č. 3 – příjem materiálu. Místnost je situována na západ, teplo je zde generováno dvěma okny a laboratorními přístroji. Objem místnosti je 68 m3. V místnosti není kazetový strop. Vhodná je zde nástěnná klimatizační jednotka. Vhodné místo pro montáž je na stěnu vedle umyvadla. Jednotka bude disponovat chladícím výkonem minimálně 3,5 kW. Odvod kondenzátu bude sveden do sifonu umyvadla.
Místnost č. 4 – SONO ve 3NP. Místnost je situována na východ, teplo je zde generováno oknem, personálem a pacienty. Potrubí bude přivedeno po fasádě do převlékárny pacientů a odtud do místnosti SONO, kde bude umístěna nástěnná klimatizační jednotka. Jednotka bude disponovat chladícím výkonem minimálně 3,5 kW. Odvod kondenzátu bude sveden po fasádě k venkovní jednotce.
Technické požadavky klimatizačního zařízení: 1. Klimatizační jednotky jsou určeny a schváleny pro trh České republiky a splňují veškeré platné technické normy a předpisy 2. Chladící výkon min. 1,5 kW, 3,5 kW, 3,5 kW, 3,5 kW 3. Účinnost chlazení A++ 4. Napájení 230V, 50Hz 5. Dálkové ovládání, IR ovladač 6. Automatický restart při výpadku napájení 7. Návod v českém jazyce 8. Záruční doba minimálně 24 měsíců 9. Pro dodávané zařízení je na území ČR zajištěna dostupnost náhradních dílů minimálně 5 let.
2 | Klimatizační jednotka vnější |  |  |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Návrh technického řešení |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Venkovní jednotka bude umístěna na stříšce objektu z východní strany, patro pod oddělením OKBH a dvě patra pod místností SONO. Jednotka bude volně stojící, na soklech.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL