## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - VYVÍJEČ PÁRY (ÚPRAVA VZDUCHU PRO COS)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Vyvíječ páry |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• výkon min. 102 kW
• napětí 440 V
• parní výkon min. 130 kg/h
• tlak páry 6,5 bar
• napájecí nádrž - v ceně je nádrž na vracení kondezátu a doplňování čerstvé vody
• passport
• demontáž a odvoz starého přístroje + vydání dokladu o ekologické likvidaci
• dovoz a montáž nového přístroje, uvedení do provozu, zaběhnutí a proškolení obsluhy
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - PŘÍSTROJ PRO MECHANICKOU SRDEČNÍ MASÁŽ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Přístroj pro mechanickou srdeční masáž |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Minimální rozměry přístroje
Transportní váha celého přístroje připraveného k použití do 10 kg, transport přístroje jednou osobou
Nekomplikovaná a rychlá manipulace s pacientem při použití přístroje
Možnost použití přístroje během transportu ve vrtulníku a v sanitním voze
Možnost použití variabilního zdroje energie: a) napájení z dobíjecí výměnné baterie b) napájení ze sítě 230 V
kompletní příslušenství k provozu
Terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA/ERC
Volitelné režimy kompresí
Režim frekvence kompresí 100/minutu
Režim sekvence 30 kompresí s pauzou na dva vdechy, před počátkem pauzy spuštěna zvuková signalizace
Pracovní cyklus komprese/dekomprese v poměru 1:1
Aktivní dekomprese
Možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci
Možnost souběžného použití 12-ti svodového EKG
Možnost souběžné ventilace pacienta
Možnost uchycení rukou pacienta k přístroji pro potřebu masáže při transportu
Požadované příslušenství k přístroji: a) 2 kusy dobíjecí baterie (1 kus v přístroji + 1 kus náhradní) b) Napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 230V c) Přenosná brašna (batoh) na transport přístroje i příslušenství d) Manuál k obsluze v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - ČIDLO NA MONITORING TEPLOT (SYSTÉM PRO MONITORING TEPLOT)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Čidlo na monitoring teplot |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Systém dálkového měření teplot na více místech, propojitelný bezkabelově s centrálním systémem monitoringu teplot
Měření vlhkosti rozsahu provozních potřeb pro laboratorní prostory
Měření teploty (transport vzorků, místnosti, lednice, termostaty) v rozsahu -10 až 50 oC
Měření teploty (mrazáky, transport výrobků) v rozsahu -20 až 40 oC
Místo umístnění sondy a počet a druh sond:
Lednice 7 ks + mrazící boxy 3x měření teploty
Místnosti 11x+1 měření vlhkosti
Transport vzorků 6x měření teploty
Místo měření Měření teploty Měření vlhkosti Místnost 1 10 ... 50 °C NE Místnost 2 10 ... 50 °C NE Místnost 3 10 ... 50 °C NE Místnost 4 10 ... 50 °C NE Místnost 5 10 ... 50 °C NE Místnost 6 10 ... 50 °C NE Místnost 7 10 ... 50 °C NE Místnost 8 10 ... 50 °C NE Místnost 9 10 ... 50 °C NE Místnost 10 10 ... 50 °C NE Místnost 11 10 ... 50 °C 20 … 80%rv Lednice1 -10 ... 10 °C NE Lednice2 -10 ... 10 °C NE Lednice3 -10 ... 10 °C NE Lednice4 -10 ... 10 °C NE Lednice5 -10 ... 10 °C NE Lednice6 -10 ... 10 °C NE Lednice7 -10 ... 10 °C NE Mrazák 1 -35 … -18 °C NE Mrazák 2 -20 … -5 °C NE Mrazák 3 -20 … -5 °C NE Transport 1 -20 … 10 °C NE Transport 2 -20 … 10 °C NE Transport 3 -20 … 10 °C NE Transport 4 -20 … 10 °C NE Transport 5 -20 … 10 °C NE Transport 6 -20 … 10 °C NE Termostat 10 ... 50 °C NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 – AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR (AED) PRO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Automatický externí defibrilátor (AED) |  | 5 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
pro standardní lůžkové oddělení
Jednoduchá, intuitivní obsluha
AED musí mít bifázický výboj maximálně 360J
maximální doba nabíjení výboje je 12s
AED musí mít detekci pohybu pacienta
AED musí mít funkci kontroly a měření impedance pacienta a nabíjení energie řízené podle této hodnoty
AED musí mít funkci ukládání dat v přístroji a jejich přenosu z přístroje
AED musí mít možnost budoucího rozšíření o archivaci dat v PC
AED musí mít displej o velikosti alespoň 5“ se zobrazením křivky EKG
AED musí snímat EKG křivku za pomocí defibrilačních elektrod a také pomocí 3svodového EKG kabelu (přístroj má obě varianty) a uživatel mezi nimi může libovolně volit
AED musí mít ukazatel stavu baterie
AED musí mít vizuální upozornění na vybitou baterii
AED musí mít vysokou odolnost proti vodě a prachu minimálně IP34
AED musí mít maximální hmotnost 10 kg
AED komunikuje v českém jazyce
AED musí mít jednoduchou obsluhu, intuitivní ovládání
součástí každého přístroje musí být 1ks sady originálních defibrilačních elektrod (opakované použití) pro dospělé a 1ks sady elektrod pro děti
součástí každého přístroje musí být transportní brašna s popruhem přes rameno pro transport defibrilátoru
součástí dodávky musí být 1 skříň pro umístění AED na zeď
součástí dodávky musí být 1ks nabíjecí stanice a 2ks náhradních nabíjecích baterií
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 5 - LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Lineární dávkovač |  | 28 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 10, 20, 30, 50/60 ml; min. od 10-ti různých výrobců a min 20 kalibrovaných typů
Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji
Velikost displeje min 20 cm2
Současně zobrazené parametry na displeji: rychlost infuze, dávka, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuální tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva, typ a velikost jednorázové stříkačky, status lineárního dávkovače
Možnost nastavení nočního režimu podsvícení displeje
Výpočet dávky v závislosti na zadané váze pacienta v kg
Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček min. 15 znaků
Možnost změnit požadovanou dávku v průběhu infuze
Přesnost dávkování: ± 2 %
Minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1200 ml/h
Celkový podaný objem: 9999 ml
Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objemu a s možností definovat rychlost v ml/h
Nastavitelná funkce proplachu s možností definovat rychlost v ml/h, max. 500 ml/h
Interní paměť přístroje: minimálně 250 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost zadat jakýkoliv nový lék
Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání
Nastavitelný limit okluzního tlaku v 11 krocích po 100 ml Hg v rozsahu 100-900 mm Hg
Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování
Funkce rychlého startu
Pohotovostní režim bez časového omezení
Funkce poklesu tlaku na 0 mmHg v lince po okluzi pro prevenci nechtěného bolusu (antibolus funkce)
Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze
Doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h
Provoz na baterii min 6 hodin při rychlosti dávkování 5 ml/h
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vysmeknutý pohon, okluze, špatně založená stříkačka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, KVO je spuštěno, výpadek napětí/ elektrické sítě, recall alarm upozorňující na nečinnost
Možnost nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu
24h protokol podaného objemu
Roční protokol min. 1.000 událostí
Upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy
Hmotnost max. do 2,5 kg vč. akumulátoru
Kompatibilita s dokovacími stanicemi A 600 P, výrobce Argus
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 6 - TRANSKUTÁNNÍ BILIRUBINOMETR
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transkutánní bilirubinometr |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Bilirubinometr pro měření hodnoty žlučového barviva v podkožní tkáni novorozenců
Neinvazivní transkutánní přístroj na zjišt’ování novorozenecké žloutenky.
Rozsah měření - 0,0 mg/dL až 20,0 mg/dL (0 µmol/L až 340 µmol/L)
Chyba měření max. do +/- 1,6 mg/dL.
Ruční přístroj, mechanicky odolný.
Napájený vnitřní baterií nebo akumulátorem nebo síťovým adapterem
Počet měření při plném nabití - min. 250
Životnost světelného zdroje - nejméně 150 000 měření
Hmotnost do 250 g
USB port pro přenos dat
Chráněný proti vlhkosti, vniknutí vody, prachu, fungující při teplotách +10 st.C až 40 st.C.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 7 - VIDEOKOLONOSKOP, VIDEOGASTROSKOP, TERAPEUTICKÝ VIDEOGASTRASKOP, UMĚLÁ INTELIGENCE, VIDEOENDOSKOPICKÁ SESTAVA
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Videokolonoskop |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo) nebo jinou metodu lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti se mají objevit červenější a původně bílé oblasti vypadat bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem má být, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.
Videokolonoskop má funkci proměnné tuhosti.
Optický systém:
zorné pole – minimálně 170°
směr pohledu přímý pohled
pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:
zevní průměr distálního konce maximálně 12,0 mm
zevní průměr tubusu maximálně 12,0 mm
pracovní délka minimálně 1690,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,8 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru minimálně180°
dolů minimálně 180°
doprava minimálně 160°
doleva minimálně 160°
Přídavný oplachový kanál – požadován.
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Videogastroskop |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii, vybavený přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů.
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév nebo jinou metodu pro lepší zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva.
Videogastroskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.
Optický systém:
zorné pole minimálně 140°
směr pohledu přímý pohled
pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm .
Zaváděcí tubus:
zevní průměr distálního konce maximálně 9,2 mm
zevní průměr tubusu maximálně 9,3 mm
pracovní délka minimálně 1100,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru minimálně 210°
dolů minimálně 90°
doprava minimálně 100°
doleva minimálně 100°
Přídavný oplachový kanál – požadován.
3. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Terapeutický videogastroskop |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů.
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videogastroskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.
Optický systém:
zorné pole minimálně 140°
směr pohledu přímý pohled
pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:
zevní průměr distálního konce maximálně 10,5 mm
zevní průměr tubusu maximálně 10,8 mm
pracovní délka minimálně 1100,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,8 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru minimálně 210°
dolů minimálně 90°
doprava minimálně 100°
doleva minimálně 100°
Přídavný oplachový kanál – požadován.
4. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Umělá inteligence |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Jednotka pro počítačem asistovanou technologii využívající umělou inteligenci, která napomáhá v reálném čase vyšetření k detekci a charakterizaci polypů v tlustém střevě. Jednotka musí být integrovatelná s videoprocesorem, který je součástí Videoendoskopické sestavy 015.
Detekce – grafické označení přítomnosti polypů v tlustém střevě.
Charakterizace – rozlišení neoplastických a hyperplastických polypů v tlustém střevě pomocí barev.
Vstup: 1xDVI-I
Výstup: 1xDVI-I, 1xDVI-D
Pamět: integrovaný pevný disk (180 GB) s možností 30 hodin Full HD videozáznamů ve formátu MP4.
Rozměry maximálně: šířka 370 mm, výška 100 mm a hloubka 466 mm.
Váha maximálně 8 kg.
5. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Videoendoskopická sestava |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Videoendoskopická sestava skládající se z: a) videoprocesor včetně LED zdroje světla – 1 ks b) LCD monitor min. 26“ – 1 ks c) elektrochirurgická jednotka – 1 ks d) odsávací pumpa – 1 ks e) oplachovací vodní peristaltická pumpa – 1 ks f) insuflační jednotka CO2 – 1 ks g) pojízdný endoskopický vozík – 1 ks h) tester těsnosti – 1 ks i) záznamové zařízení – 1 ks
5a | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Videoprocesor včetně LED zdroje světla |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Videoprocesor:
Základní funkce: automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti.
Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p.
Podpora optických zobrazovacích metod:
• musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév nebo jinou metodu pro lepší zobrazení struktur obsahujících molekulu krevního barviva.
• musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. Metoda pro zvýšení barevného kontrastu, podporující přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
• musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti.
• musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně.
• Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu.
• Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice.
• Obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video.
• Možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci umožňující detekci a charakteristiku lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD.
DICOM rozhraní:
• Videoprocesor musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství.
• Implementace do stávajícího NIS systému.
• Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky.
• Možnost DICOM worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému).
• Funkce odeslání fotodokumentace přes tlačítko endoskopu.
LED zdroj světla:
• Automatické řízení intenzity světla.
• Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích
• Hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod.
• Minimální životnost LED diod - 10 000 provozních hodin.
• Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru.
• Podpora optických zobrazovacích metod:
musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév nebo jinou metodu pro lepší zobrazení struktur obsahujících molekulu krevního barviva.
musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
5b | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| LCD monitor min. 26“ |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Úhlopříčka minimálně 26“
• HDTV rozlišení obrazu
• Minimální kontrast 1000:1
• Zobrazovací úhel alespoň 170°
• Antireflexní úprava
• Certifikace MDE
• Zavěšení – 100 mm VESA/WVESA
5c | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Elektrochirurgická jednotka |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Vysokofrekvenční výstup – Monopolární módy – Typy módů:
1) základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (čistý řezací A81 smíšený řezací mód, řez s velmi silnou koagulací)
2) základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (jemná koagulace, silná koagulace, sprejová koagulace)
• Vysokofrekvenční výstup – Bipolární módy – Typy módů:
• standardní, mikro, makro
• Základní frekvence – přibližně okolo 330 kHz.
• Výstupy - minimálně monopolární výkon 250W, minimálně bipolární výkon 120 W.
• Ovládání výstupu nožním pedálem.
• Plynulé nastavení výkonu po kroku 1 W v celém požadovaném rozsahu.
• Včetně argon plasma koagulační jednotky s možností připojení dvou plynových láhví.
5d | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Odsávací pumpa |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Odsávací vakuové čerpadlo.
• Nominální vakuum minimálně 90 kPa.
• Výkon minimálně 30 L/min.
• Odsávací láhev minimálně 2 litry.
5e | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Oplachovací vodní peristaltická pumpa |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Ovládání pomocí nožního spínače.
• Průtok vody je plynule nastavitelný.
• Autoklávovatelné příslušenství.
• Průtok vody od 80 ml/min do 190 ml/min.
• Lahvička na vodu o obsahu minimálně 1litr.
5f | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Insuflační jednotka CO2 |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu.
• CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod).
• Grafický indikátor zbývajícího množství (tlaku) CO2 plynu v tlakové láhvi.
• Výstupní tlak maximálně 65 kPa.
5g | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pojízdný endoskopický vozík |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Mobilní, minimálně 4 police.
• Držák pro dva endoskopy.
• Polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA.
• Homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3 m.
5h | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Tester těsnosti |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Tester těsnosti slouží ke kontrole těsnosti endoskopu. Zkouška probíhá tak, že se endoskop natlakuje na testovací tlak a po předepsanou dobu výrobcem nesmí dojít k poklesu tlaku.
5i | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Záznamové zařízení |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Záznamové zařízení umožňující ukládat videosekvence z vyšetření na integrovaný pevný disk, přímo na USB paměťové medium nebo externí HDD.
• Možnost odesílání foto a video záznamů na více PACSových úložišť.
• MDE certifikace.
• Interní HDD.
• Podpora USB 2,0 vysokorychlostní.
• Snímací pedál.
• Integrovaný webový DICOM prohlížeč.
• Jednotné webové prostředí s možností vzdáleného ovládání skrze webový prohlížeč (Chrome, Edge).
• Možnost napojení na PACS archiv nemocnice pro zobrazení a porovnání jednotlivých snímků v průběhu nahrávání (CT, RDG a další).
• Jednotné prostředí digitalizace a prohlížeče záznamů včetně značek, kategorizace pro veškerou obrazovou dokumentaci (CT, RDG a další).
• Dicomizace záznamů – dodatečné nahrání JPEG, MP4, PDF k pacientům.
• Dodatečné pořízení snímků z videa.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 8 - AUTOMATICKÝ DESINFEKTOR
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Automatický desinfektor |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně automatický mycí a dezinfekční automat flexibilních endoskopů.
Obsahuje jednu mycí a dezinfekční nerezovou komoru, která zabezpečuje efektivní a kontrolovanou dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu.
Komora je navržena pro připojení endoskopu až s 8 monitorovanými kanály.
Termochemická dezinfekce endoskopů.
Kombinace detergentu a dezinfekce na bázi kyseliny peroctové PAA(Peracedic Acid) a/nebo jiná účinná metoda termochemické desinfekce
Možnost přídavného oplachu alkoholem.
Doba trvání mycího a dezinfekčního cyklu: PAA 18 minut (rychlost cyklu dokáže vydezinfikovat až 3 flexibilní endoskopy během jedné hodiny).
Barevný dotykový ovládací displej v českém jazyce.
Funkce automatické identifikace endoskopů.
Čtečka čárových kódů.
Integrovaná technologie EndoExpert, poskytující bezprostřední informace o stavu endoskopu
100% kompatibilita použití pro endoskopy různých známých výrobců běžně dodávaných a používaných značek endoskopů.
Plně integrovaný automatický tester těsnosti endoskopů.
Konektory na test těsnosti.
Plně integrovaná tiskárna pro dokumentaci procesu a validaci použití.
Permanentní kontrola stavu chemikálií a monitoring její účinnosti.
Bezpečnostní čidla pro kontrolu překročení tepelného přednastavení.
Elektronická kontrola a bezpečnostní zámek pro uzavření dvířek mycí komory.
Funkce závěrečného sušení endoskopu.
Zaváděcí část flexibilního endoskopu je po celou dobu mytí a dezinfekce bez kontaktu s povrchem tuby. To zajišťuje 360° volný tok kapaliny kolem endoskopu.
Nožní otevírání mycího prostoru po dezinfekčním cyklu.
Funkce závěrečného oplachu endoskopu a propláchnutí všech jeho kanálů.
Dezinfektor kontroluje tlak a průchodnost jednotlivých kanálů připojených separátně.
Součástí dodávky je boiler, předfiltrace a vnitřní antibakteriální filtr, a změkčovač vody.
Splňuje vyhlášku č. 195/2005 Sb., norma ISO-15883-1 a norma ISO-15883-4 pro dvoustupňovou dezinfekci (závěrečný oplach pomocí aqua purifikata – medicinální vody), i normu ISO, EN 1717:2000 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.
Hmotnost maximálně 125 kg
Elektrické připojení 230 V, 50 Hz
Připojení na rozvod pitné vody, tlak v rozvodech v rozmezí 5 – 6 bar., v případě nutnosti musí být dodán redukční ventil.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 9
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 9 - ÚPRAVNA VODY
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Úpravna vody |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Sestava v konstrukci
Výkon min. 100l/hod
Kvalita vody ČSN EN 285 +A2
Duplexní změkčovač
Reverzní osmóza
Zásobník na demivodu min. 400 l
Nerezové dopravní čerpadlo s frekvenčním řízením
Vstupní nerezový filtr
2 průtočné filtry pro odsolení průtočné vody na směsném loži
Instalační sada, úprava odpadu, přepady, potrubní přípojky PVC
Nerezová filtrace
Náhradní provoz pro případné odstavení úpravny
Digitální měřič specifické vodivosti se sondou (sklo/platina)
Voda změkčená a demineralizovaná
Možnost cenově nenáročného rozšíření výroby na 300l/hod
Možnost umístění úpravny vody ve stávajících prostorech
Uvedení do provozu, doprava, zaškolení v ceně dodávky
Demontáž stávajícího zařízení a ekologická likvidace původního příslušenství
Solanka (roztok anorganické soli, obvykle chloridu sodného, ve vodě) - regenerační sůl - 10 ks balení jako starter kit
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 10 - TRANSPORTNÍ VENTILÁTOR
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transportní ventilátor |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Mikroprocesorem časově řízený, objemově konstantní transportní ventilátor pro děti i dospělé - pacienty s dechovým objemem od 50 ml
připojení O2 jak cestou tlakové láhve, tak cestou centrálního rozvodu plynů.
široké spektrum ventilačních režimů: IPPV, IPPV/assist. SIMV, CPAP, ASB (PS), BIPAP, apnoická ventilace,
neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností (NIV)
dechový objem min. 50-2000 ml
plynule nastavitelná hodnota PEEP od 0 – 20 cmH2O
tlakově limitovaná, objemově nekonstantní ventilace v případě dosažení nastaveného Pmax
možnost režimu inhalace O2
nastavení poměru I:E i v inverzním poměru
monitorace dechových křivek – flow, tlak
monitorace hodnot – minutová ventilace MV, frekvence f, dechový objem Vte
monitorace tlakových hodnot – PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat, minutová ventilace Mvspont, frekvence fspont, koncentrace O2
nastavitelná citlivost flowtriggeru v rozsahu 3-15 l/min
plynulé nastavení FiO2 min. v rozsahu 40 – 100% přímo na přístroji
plynulé nastavení hodnoty PEEP přímo na přístroji v rozsahu 0-20cmH2O
dechová frekvence 2-60/min
koncentrace O2 40-100%
možnost integrovat monitoraci CO2
alarmová hlášení optická i akustická všech sledovaných parametrů, řazena podle významu a akusticky signalizovaná.
zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě
vysoký kontrast, dobrá čitelnost obrazovky i při přímém osvícení.
provoz na interní baterie, min. 4 hodiny
externí adaptér na dobíjení baterie a provoz 100-240 V
nízká hmotnost, max. 6kg
integrovaný držák na lištu nebo lůžko
sada pacientský opakovaně sterilizovaný okruh pro dospělé. 10 ks jednorázový okruh pro dospělé, 5 ks jednorázový okruh pro děti součástí dodávky. Testovací plíce,dezinfikovatelná maska pro neinvazivní ventilaci.
ovládání a popisy v českém jazyce
Požadavek zadavatele na rozšíření:
O2 inhalace
Kapnometrie (SW, čidlo)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 11
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 11 - DEFIBRILÁTOR S AUTOMATICKÝM MANUÁLNÍM REŽIMEM
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Defibrilátor s automatickým manuálním režimem |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Bifázická technologie
Manuální a AED režim
Tiskárna
Defibrilování pomocí jednorázových elektrod a elektrod pro opakované použití
Monitorování EKG
Pulsní oxymetrie
Neinvazivní stimulace
Displej: Barevný TFT
EKG monitor: alespoň 3 svod. Kabel
DEFIBRILACE
křivka bifázická
Doba nabíjení: adaptér méně než 7 s na 200 J
Baterie: méně než 10 s na 200 J
Energie pro man. režim: nastavitelná 50–200 J
Energie pro AED režim: 150 J do 50 Ω zátěže
Elektrody: jednorázové multifunkční nebo pro opakované použití
Indikace pro AED výboj: ventrikulární fibrilace nebo rychlá ventrikulární tachykardie
Synchronizace výboje s EKG křivkou
SpO2: ano
NIBP: pro dospělé - systolický, diastolický a střední tlak, možnost nastavení intervalů automatického měření
Tiskárna: tisk v reálném čase se zpožděním do 10s, automatický tisk označených příhod, nabíjení, výbojů a alarmů
Testování přístroje: automatické a uživatelské
Uchování a správa dat: optimálně externí SD karta (EKG, příhody)
Napájení: síť, vestavěná dobíjitelná baterie, zásobní kapacita baterie alespoň 50 výbojů
Hmotnost: do 7 kg
Příslušenství: přenosná brašna, držák na postel
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 12
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 12 - ANESTEZIOLOGICKÝ PŘÍSTROJ VČETNĚ MONITORACE
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Anesteziologický přístroj včetně monitorace |  | 3 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Monitor životních funkcí
kompletní ovládání v českém jazyce
standby
monitorace pacientů všech věkových kategorií
multiprvkové ovládání, kombinace otočného navigačního ovládacího prvku s tlačítky přímých vstupů jednotlivých funkcí
režim zobrazení velkých čísel
uživatelsky konfigurovatelné nastavení obrazovky pacienta
napájení 230 V, bateriový provoz na min. 2 hod provozu, výměnný akumulátor
záznam min. 90 hodin grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů
24 h plného rozboru křivek
odolnost vůči defibrilačním impulsům
velikost displeje min. 17”
alarmy pro horní a dolní hranice
Měřené parametry: a) EKG 3-i svodové EKG snímané ze všech svodů b) kaskádovité zobrazení křivky jednoho svodu ve dvou polích obrazovky c)zobrazení tepové frekvence, analýzy arytmií, analýza ST segmentu, detekce stimulačního impulzu d) Respirace snímané ze svodů EKG, zobrazení křivky a frekvence respirace e) NIBP měření sys/dias/střed tlak, měření Auto/Manual, venepunkce, sekvenční měření f) SpO2, zobrazení pletysmografické křivky, automatické rozpoznání čidla, perfusní index
kompletní příslušenství pro provoz monitoru (kabely, snímače, manžety, baterie)
návod v ČJ
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 13
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 13 - KOLPOSKOP VYŠŠÍ TŘÍDY
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Kolposkop vyšší třídy pro expertní kolposkopii |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
mobilita na kolečkovém stativu s aretací, alespoň dvě kolečka bržděná pro zajištění stability systému
ovládání výšky a polohy hlavy kolposkopu systémem váhy (pantografický systém)
nastavení úhlu sklonu hlavy kolposkopu s možností aretace
kontinuální zoom, minimálně osminásobné zvětšení
apochromatické čočky (kvalitnější reprodukce barev reálného 3D pohledu)
binokulární systém se samostatným optickým kanálem pro každé oko, samostatné ostření
integrovaný zelený filtr
vysoce výkonný LED světelný zdroj
možnost regulace intenzity osvětlení, alespoň 5 stupňů intenzity světla
příprava pro systém digitalizace obrazu (high resolution kamera, možnost výstupu do PC / DICOM, možnost výstupu na externí monitor) – systémem vnořeného polopropustného zrcadla pro zachování nejvyšší kvality zobrazení
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 14
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 14 - HYPOTERMICKO-HYPERTERMICKÝ PŘÍSTROJ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Hypotermicko-hypertermický přístroj |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Systém pro kontrolované a definované řízení pacientovy teploty na bázi cirkulující vody
udržuje teplotu těla na požadované hodnotě
možnost programování gradientů teploty
rychlá odezva
tichý chod
teplota kapaliny 3,5-42°C (zadavatel z důvodu možného rozšíření počtu uchazečů akceptuje teplotní rozsah13-40,8°C)
rychlost ohřátí 4-5°C/min (uvedený požadavek se týká rychlosti ohřívání media/kapaliny)
napájení 230 V
včetně příslušenství, tj. 3 celotělové a 2 hlavové podložky (Zadavatel bude akceptovat přikrývky, které zároveň chladí či ohřívají i hlavu, v různých velikostech, jen pokud lze chladit hlavu zvlášť, tedy bez současného použití celotělové přikrývky)
kompatibilita příslušenství se stávajícím systémem Blanketroll 3 – možnost záměny používaných podložek (zadavatel nebude vyžadovat kompatibilitu při dodržení dodání výše uvedeného příslušenství (min. 3 chladící celotělové + 2 hlavové podložky ke každému přístroji)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 15
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | [7 empty] | TECHNICKÁ SPECIFIKACE+1:22A41:231:25A41:231:27A41:231:251:241:251:261:271:26
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 15 - CTG PŘÍSTROJE
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| CTG přístroj - kardiotokograf |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Monitorování srdeční frekvence plodu a děložních stahů.
Funkce snímání pulsu matky z TOCO sondy
Automatická detekce pohybu plodu.
Jednoduchá obsluha a nastavení parametrů v českém jazyce.
TOCO – 0-99 jednotek.
Nízká vyřazovaná energie ultrazvukové sondy.
Zobrazení hodnot na displeji.
Záznam na termocitlivý rastrový i faxový papír formátu A4.
Nastavení spodních a horních mezí alarmu srdeční činnosti.
24 měs. záruka + BTK po dobu záruky zdarma.
TOCO sonda - 1 ks
US sonda – 1,0 MHz, intensita – méně jak 10 mV/cm2 – 1 ks
sací okruh
CTG pás k sondě 1,3 m – 2 ks
Termocitlivý papír 40 štočků - 1 ks
Napájecí kabel
Napájecí adaptér
Návod k obsluze - český
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| CTG přístroj - kardiotokograf |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Monitorování srdeční frekvence plodu a děložních stahů. Přímé monitorování srdeční frekvence plodu - skalpová elektroda - i pro dvojčata. Monitor včetně SW.
Automatická detekce pohybu plodu.
Jednoduchá obsluha a nastavení parametrů v českém jazyce.
TOCO – 0-99 jednotek.
Nízká vyřazovaná energie ultrazvukové sondy.
Zobrazení hodnot na displeji.
Záznam na termocitlivý rastrový i faxový papír formátu A4.
Nastavení spodních a horních mezí alarmu srdeční činnosti.
24 měs. záruka + BTK po dobu záruky zdarma.
funkce snímání pulsu matky z TOCO sondy
TOCO MP+ sonda se snímáním pulsu matky a konektorem pro připojení skalpové elektrody
US sonda – 1,0 MHz, intenzita – méně jak 10 mV/cm2 – 1 ks
sací okruh
CTG pás k sondě 1,3 m – 2 ks
Termocitlivý papír 40 štočků - 1 ks
Skalpové elektrody - set 25 ks
Referenční elektrody pro měření přímé srdeční frekvence plodu - 1 ks
Adaptér pro měření přímé srdeční frekvence plodu
Gel 250 ml - 12 ks
Napájecí kabel
Napájecí adaptér
Návod k obsluze - český
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 16
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 16 - LÉČEBNÝ PŘÍSTROJ PRO POHYBOVOU REHABILITACI NA LŮŽKU
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Léčebný přístroj pro pohybovou rehabilitaci na lůžku |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Léčebný přístroj pro pohybovou rehabilitaci na lůžku |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
mobilní zařízení s brzdným systémem
slouží dennímu pasivnímu, asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku na lůžku nebo na lehátku
dá se dopravit k lůžku, bezpečné upevnit a nastavovat bez potřeby přesouvat pacienta
pomocí otáčivé obslužné jednotky s velkou barevnou obrazovkou a pomoci dálkového ovládání pro pacienta, úhlopříčka displeje minimálně 5,7“
software přístroje obsahuje: program na uvolňování křečí, zařízení na ochranu pohybu a uvolňovací pohon, zařízení pro cvičení "servo", trénink symetrie, motivační program, vyhodnocování tréninku, pomocné zařízení pro nasedání do přístroje a vystupování z přístroje, brzdná zátěž při aktivním cvičení, nastavení rychlosti
procvičováni dolních i horních končetin podporované motorem
uvolňovací pohon pro snížení svalového napětí
ochrana pohybu a program na uvolňování křečí s automatickou změnou směru otáčení - rozpozná vystřelující křeče a uvolňuje je podle léčebné zásady > asistované šlapání "servo" > cvičení symetrie
motivační program
pomocí zařízení na nastavení výšky a speciálního rozpínacího podvozku se čtyřmi vodícími kladkami se s přístrojem dá najet ke každému lůžku, a to z čela i bočních stran
vyhodnocováni tréninku a jednotlivých cvičeni (údaje o výkonu)
bezpečnostní podložky pro chodidla s vnější rotací pro bezpečné držení a správnou polohu během tréninku
Základní výbava: a)základní jednotka s pojízdným zařízením s otáčecí ovládací jednotkou s barevným displejem a nouzovým vypínačem b) dezinfikovatelné chodidlové podložky c) odkládací konzoly d) horizontální nastavení vzdálenosti motoru od pacienta - manuální e) výškové nastavení pomocí plynové pružiny f) zařízení pro upevnění k podlaze > podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou (1 pár) + rychlá výměna (tzn. madla pro horní končetiny vybavená upínacím systémem)
Příslušenství: a) lýtková upevnění pro dolní končetiny b)rozpínací pojízdné zařízení c) horizontální nastavení vzdálenosti motoru od pacienta
Starter kit všech výměnných materiálů a příslušenství potřebných pro základní provoz
Cenová nabídka dalšího volitelného příslušenství
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 17
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 17 - FULL HD LAPAROSKOPICKÁ VĚŽ S DIGITÁLNÍM UPSCALEM NA 4K
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Full HD laparoskopická věž s digitálním upscalem na 4K |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Medicínský účel, použití: Přístrojové vybavení, navzájem plně kompatibilní, tvořící univerzální část stávajícího laparoskopického operačního vybavení centrálních operačních sálů. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Videoprocesor s integrovaným LED zdrojem světla – 1 ks
Medicínská certifikace.
Minimálně Full-HD 1920x1080 pixelů
Intuitivní a jednoduché ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem v českém jazyce
Systém umožňuje využití pro laparoskopickou fluorescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastu.
Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních (1,0; 1,2; 1,5).
Výstupy - min. 1x HD-SDI, 1x DVI.
Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu.
Možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu.
Umožňuje registraci a uložení až 20 uživatelských předvoleb.
Ovládání ve sterilním prostředí je možné pomocí tlačítek na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu.
Systém podporuje digitální úpravu obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu na rozlišení blízké 4K.
Integrované záznamové zařízení určené pro archivaci obrázků pomocí USB rozhraní.
Videozáznam je možný pomocí externího zařízení (viz položka záznamové zařízení).
LED zdroj studeného světla integrovaný v kamerové jednotce
LED lampy s životností min. 10.000 hod.
Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu.
Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole.
Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení.
Možnost zapojení světlovodných kabelů značek Storz, Wolf a Olympus
Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení, řízeno hardwarem (nikoliv pouze barevná úprava obrazu)
Světelný zdroj pro ICG diagnostiku - 1 ks
Samostatný nebo integrovaný světelný zdroj určený pro zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu.
Musí umožňovat také zobrazování bílým světlem, aby přepínání mezi režimem bílého světla a IR během ICG operace, bylo možné pomocí zmáčknutí tlačítka na kamerové hlavě a dotykovém displeji (bez nutnosti jakkoliv měnit zapojení přístrojů)
Kompatibilní s nabízenou sestavou.
Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300 W xenon
Životnost lampy – min. 500 provozních hodin.
Integrovaný záložní světelný zdroj s automatickým náběhem v případě vyčerpání životnosti hlavní lampy
Automatické řízení intenzity osvitu kamerovou jednotkou – dle světelných podmínek operačního pole.
Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení, řízeno hardwarem (nikoliv pouze barevná úprava obrazu)
Optika (1ks) pro laparoskopické zobrazení v IR pomocí ICG kontrastní látky. Optika musí umožňovat také zobrazování bílým světlem a úzkopásmovým zobrazením, průměr 10 mm, úhel pohledu 30°, vč. sterilizačního kontejneru
Světlovodný kabel, délka min. 3 m (1 ks).
Operační monitor - 2ks
Úhlopříčka min. 31“, medicínský atest.
Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160p.
Svítivost min. 450 cd/m2.
Kontrast min. 1000:1.
Vstupy: min. 1x HDMI, 1x Display Port, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 12G-SDI.
Výstupy: min. 1x 3G-SDI, 12G-SDI.
Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°.
Umístění hlavního monitoru na centrálním pohyblivém kloubovém rameni přístrojového vozíku.
Umístění asistenčního monitoru na separátním pojízdném stojanu, který je součástí nabídky
Hmotnost monitoru max. 12 kg.
3-čipová laparoskopická kamerová hlava – 1 ks
3-čipová CMOS, min. Full-HD kamerová hlava, medicínský atest.
Možnost využití i pro IR aplikace pomocí ICG kontrastu
Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování.
Optický zoom min. až 1,8x (nastavitelný min. ve 3 krocích) Digitální zoom min. až 1,5x (nastavitelný min. ve 3 krocích)
Min. 3 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě.
Autoklávovatelné provedení.
Očnicový upínací adaptér pro připojení standardních optik všech výrobců.
Hmotnost max.: 300 g.
Laparoskopická optika, 30°, pr. 10 mm, vč. sterilizačního kontejneru (1 ks).
Světlovodný kabel, délka min. 3 m (1 ks).
Záznamové zařízení – 1 ks
Zařízení s medicínskou certifikací.
2D/3D Full-HD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerové hlavy.
Ovládání přes dotykové rozhraní monitoru min. 21“.
Paměť min. 1 TB s možností rozšíření
V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy.
Obrazové výstupy: min, DVI
Obrazový vstup: min. HD-SDI
Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat).
Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist.
Možnost rozšíření na automatické odesílaní snímků do PACS
Záznam videa ve formátu Full-HD – 1080p MPEG4.
Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. Full-HD – 1080p, 16:9 JPEG / DICOM.
Možnost porovnávání záznamů / snímků.
Možnost ovládání pomocí tlačítek kamerové hlavy, videolaparoskopu, endoskopu
Indikátor spuštěného nahrávání
Umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy.
Insuflátor – 1ks
Maximální průtok min. 45 l/min.
Musí mít automatickou kontrolu a regulaci insuflace k nastavené hodnotě tlaku média (ochrana proti přeplnění pacienta).
Připojení na centrální rozvod CO2
Indikátor stavu láhve s CO2.
Rozsah tlaku min. 3 - 25 mm Hg.
Volitelná rychlost průtoku uživatelem – min. 3 nastavené rychlosti.
Přístroj má desuflační režim, kdy desuflace je automaticky spuštěna elektrochirurgickým generátorem při použití elektrochirurgického nástroje
Možnost také manuálního spuštění desuflace
Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu.
Dětský režim pro insuflaci malých dutin
Součástí dodávky bude resterilizovatelná insuflační (2 ks), resterilizovatelná desuflační hadice (2 ks), resterilizovatelná ohřívací insuflační hadice (2 ks), antibakteriální filtr (10 ks).
Multioborový elektrokoagulační systém – 1 ks
Multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu.
Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci. (čisté, smíšené, sprej, urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití).
Výkonový rozsah min. 0 – 320 W.
Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie.
Víceúrovňová kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta.
Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření.
Možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně.
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů.
Ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením).
Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce.
Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace.
Módy pro bipolární řezání tkáně a minimálně tři módy bipolární koagulace
Tři módy pro monopolární řezání a tři módy pro monopolární koagulaci (sprej, fulgurace, desikace).
Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje
Možnost uložení min. 30 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem. Možnost programování uživatelem.
Možnost softwarového update
Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji.
Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole.
Generátor umožňuje připojení nástrojů pro pokročilou laparoskopickou operativu, využívající pokročilou bipolární technologii – součástí nabídky 10 ks multifunkčního instrumentu využívající pokročilou bipolární energii - s možností disekce, úchopu a řezu tkání, se schopností tavení cév až do průměru 7 mm. Nástroj je plně kompatibilní s daným generátorem bez nutnosti investice do dalších modulů či updatů
Možnost rozšíření o kompatibilní modul hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlý, bezpečný řez a zároveň koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatavení cév až do velikosti 7 mm
Součástí dodávky je 1 ks nožního dvojpedálu a 1 ks nožního single pedálu, 2 ks monopolárního kabelu, 2 ks bipolárního kabelu, 2 ks kabelu pro neutrální elektrodu – vše kompatibilní s daným generátorem
Přístrojový vozík - 1 ks
Izolační transformátor.
Kloubové centrálně umístěné otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor.
Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů.
Všechny výše uvedené moduly vč. hlavního monitoru umístěny na vozík
4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná.
Zásuvka na klávesnici
Tyčový držák infuzních vaků součástí vozíku – na tyč bude umístěna stávající oplachová/odsávací pumpa pracoviště
Manipulační madla
Držák kamerové hlavy
Držák pro připevnění odpadní nádoby.
Držák pedálu
Antistatická povrchová úprava.
Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL