| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrální systém pro archivaci a distribuci obrazové zdravotnické dokumentace (PACS) |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/109/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 525/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P21V00000701 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9018.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/304788 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:652882-2022:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ0019 (hash VZ 1RDMiBVZ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Klatovská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 26360527 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Tomáš Šenk |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | JŘSU |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Vysvětlení se vztahuje ke 2. fázi jednacího řízení s uveřejněním, ve které účastnici podávají předběžné nabídky.

Dne 24. 1. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od vyzvaného dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: Centrální systém pro archivaci a distribuci obrazové zdravotnické dokumentace (PACS)

Zadavatel v „Příloze č.2 Výzvy_Technická specifikace_VZ Systém PACS“ požaduje:  „V případě výpadku datové konektivity mezi jednotlivou lokalitou a CDÚ, umožní řešení CS PACS provoz po nezbytně nutnou dobu (Modality Worklist, diagnostika, klinický náhled, atd.), a to bez jakékoliv ztráty dat. V této kritické situaci Zadavatel akceptuje dočasnou nedostupnost dat z CDÚ.„

Z tohoto požadavku vyplývá, že zadavatel preferuje tzv. decentralizované řešení, obsahující celkem 6 nezávislých systémů PACS s centrálním archivem situovaném v nemocnici Klatovy.

V „Příloze č.2 Výzvy_Technická specifikace_VZ Systém PACS“ v odstavci níže předešlému zadavatel požaduje: „HW/SW infrastruktura pro řešení CS PACS bude provozována centrálně v lokalitě Klatovská nemocnice. V ostatních lokalitách může být umístěna pouze pomocná HW infrastruktura.“

Tento požadavek zadavatele odporuje předešlému, a naopak naznačuje preferenci centralizovaného PACS řešení s ohledem na větu „HW/SW infrastruktura pro řešení CS PACS bude provozována centrálně v lokalitě Klatovská nemocnice“.

Již při předběžné tržní konzultaci jsme zadavatele upozorňovali na skutečnost, že zastupujeme společnost, která je co do množství instalovaných PACS systému světovou jedničkou. Námi dodávané PACS systémy fungují jako centralizované PACS řešení (což je dnešní trend v pojetí moderního PACS řešení), nikoliv však jen pro archivaci dat.

Centralizované PACS řešení má mnoho výhod oproti decentralizovanému, a sice je celkově méně náročné na údržbu, je stabilnější, provozně rychlejší (dostupnost snímků násobně rychlejší) a z pohledu telemedicíny je přívětivější pro uživatele. Umožňuje jednodušší řízení klinik, lidských zdrojů, řízení rizik a správu dat.

Vzájemné propojení „Nemocnic Plzeňského kraje“ je zajištěno redundantním optickým kabelem s přenosovou rychlostí 1Gb/s. Dále jsou nemocnice napojené na samostatnou síť 100/100 Mb/s. Pravděpodobnost výpadku obou propojení v jeden okamžik je téměř nulová a pravděpodobná dostupnost konektivity je 99,999 %.

Bude zadavatel akceptovat špičkovou variantu centralizovaného PACS řešení převyšující většinu požadovaných parametrů s dostupností řešení v řádu 99,98 % času, kde i při výpadku jedné z konektivit mezi lokalitou Klatovy a ostatními lokalitami nedojde ke ztrátě dat a kde na straně ostatních lokalit nebude žádná pomocná HW infrastruktura, jak je zmíněno výše?“

Odpověď zadavatele: Dodavatel v žádosti cituje požadavek z Přílohy č. 2 Výzvy (ZD): „V případě výpadku datové konektivity mezi jednotlivou lokalitou a CDÚ, umožní řešení CS PACS provoz po nezbytně nutnou dobu (Modality Worklist, diagnostika, klinický náhled, atd.), a to bez jakékoliv ztráty dat. V této kritické situaci Zadavatel akceptuje dočasnou nedostupnost dat z CDÚ.„

Zadavatel konstatuje a potvrzuje, že nepochybně preferuje centralizované řešení. Citované vyjádření v „Příloze č.2 Výzvy_Technická specifikace VZ Systém PACS“ pouze znamená, že ve vzdálené lokalitě zadavatel po dobu výpadku datové konektivity akceptuje dočasnou nedostupnost dat z CDÚ. Současně však po tuto nezbytně nutnou dobu bude splněn požadavek, že nedojde ke ztrátě funkčnosti CS PACS v centrální lokalitě a nedojde k jakékoliv ztrátě dat.

Dotaz č. 2: „Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci: Centrální systém pro archivaci a distribuci obrazové zdravotnické dokumentace (PACS)

V „Příloze č.2 Výzvy_Technická specifikace_VZ Systém PACS“ v navazujících odstavcích zadavatel požaduje: „Potřebný HW/SW pro řešení CS PACS navrhne Dodavatel. Provoz CDÚ bude zajištěn v režimu vysoké dostupnosti.“

Z výše uvedeného je jasně dané, že si každý uchazeč volí HW/SW řešení podle svého uvážení. To samo o sobě je velice zavádějící, jelikož od ceny HW se bude odvíjet konečná cena projektu. Požadavek „Provoz CDÚ bude zajištěn v režimu vysoké dostupnosti.“ je obecná fráze, která bez níže uvedeného není nikterak měřitelná a tím pádem ani hodnotitelná.

Již při předběžné tržní konzultaci jsme zadavatele upozorňovali na skutečnost, že je potřeba, aby stanovil hodnoty RTO a RPO. Hodnota RTO (Recovery Time Objective) vyjadřuje maximální dobu, za kterou by mělo dojít k zotavení po výpadku. RPO (Recovery Point Objective) je jeden z ukazatelů dostupnosti dat. RPO vyjadřuje, do jakého stavu (bodu) v minulosti lze obnovit data. Jedná se tak o důležitý ukazatel určující úroveň služby.

Žádáme zadavatele, aby určil minimální hodnoty RTO a RPO, s ohledem na skutečnost, že nebyla určena minimální úroveň HW, aby bylo možné nabídky uchazečů v třetím kole JŘSU spravedlivě posoudit.“

Odpověď zadavatele: Záměr zadavatele je ve 2. kole JŘSU, kdy jsou podávány předběžné nabídky, technicky neomezit účastníky v návrhu řešení. Zadavatel očekává, že dodavatelé v předložených předběžných nabídkách zohlední své nesporné zkušenosti, které aplikují v praktickém provozu v již implementovaných řešeních. Dodavatelé zde navrhnou řešení podle svých představ a invence, pouze v mezích minimálních technických požadavků zadavatele. Tyto předběžné nabídky zadavatel prostuduje a posoudí z hlediska svých požadavků. Následně proběhne jednání o těchto předběžných nabídkách, kdy dodavatelé budou dotazováni ohledně svých návrhů a informací. V okamžiku, kdy zadavatel bude mít jasno, jaké řešení vyhovuje jeho potřebám, ukončí druhou fází JŘSU. Všem účastníkům bude oznámeno, že jednání skončilo a bude jim zaslána finální technická specifikace a výzva k podání konečných nabídek.

V poslední 3. fázi JŘSU již nebude možné o nabídkách jednat. Finální nabídky se zkontrolují, zadavatel provede hodnocení a rozhodne o výběru dodavatele.

Zadavatel tímto odkazuje na čl. 2.7 ZD, kde jsou etapy popsány. Ačkoli ve 2. fázi JŘSU mají dodavatelé navrhnout řešení a nabídnout cenu, nejedná se o závazné údaje, nýbrž o podklady k jednání o předběžných nabídkách.

Zadavatel si v čl. 2.5 ZD sice vyhradil, že nemusí o nabídkách jednat a je oprávněn rozhodnout o výběru. Toto je však teoretická výjimečná situace, pokud by byla podána jediná nabídka nebo by bylo podáno více porovnatelných nabídek s obdobným řešením.

Upozornění:

Lhůta pro podání předběžných nabídek se nemění.

V Plzni dne 26. 1. 2023

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace