Příloha č. 1 Výzvy – Krycí list

| KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název veřejné zakázky | „Nákup porodních postelí“ veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |  |
| Identifikační údaje zadavatele | Název: Stodská nemocnice, a.s. Sídlo: Hradecká 600, 331 01 Stod IČO: 26361086 Zastoupený: MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Kontakt: tesarova.ivana@nemocnice-stod.cz |  |
| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE |  |  |
| Obchodní firma/název/jméno, příjmení |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Právní forma (popř. údaj o zápisu v OR) |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Identifikační číslo |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Oprávněná osoba jednat jménem či za uchazeče |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= Jméno a příjmení: Funkce: Kontakt (e-mail, tel.): Oprávnění zastupovat (odkaz na OR, popř. na plnou moc): |
| Kontaktní osoba (je-li odlišná od oprávněné osoby) |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= Jméno a příjmení: Kontakt (e-mail, tel.): Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla/místa podnikání): |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA UCHAZEČE za celý kompletní předmět plnění výše uvedené VZ |  |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH (bude předmětem hodnocení) |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks porodní postele v Kč bez DPH |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks porodní postele v Kč bez DPH |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| TECHNICKÉ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |  |  |
| Požadavky zadavatele |  | Nabídka uchazeče |
| lůžko porodní polohovací - Porodní lůžko splňující individuální požadavky rodičky na komfort a pohodlí. - Porodní lůžko umožňující vedení porodu klasickým způsobem nebo v různých alternativních polohách. - 3-dílná ložná plocha polstrovaná s dostatečnou šířkou min. 960 mm, zádový díl, sedací díl, podnožní díl - součástí porodní postele neodnímatelný - Ložná plocha na excentricky umístěném teleskopickém sloupu z důvodu nastavování podnožního dílu - Mobilní provedení na 4 kolečkách průměr minimálně 125mm, z toho 3 brzditelná - Polohování elektrické - výška ložné plochy, zádový díl, sedací díl, pomocí ručního ovládače na krouceném kabelu. - Výškově elektricky nastavitelné v rozmezí min. 600 - 890 mm - Nízká nástupní výška včetně matrace, max. 600 mm - Elektricky polohování zádového dílu v rozsahu minimálně -12°/+70° - Elektricky polohování sedacího dílu v rozsahu minimálně 0°/+20° - Mechanické polohování podnožního dílu - Úhel nastavení podnožního dílu 0°- 25° - Výškové nastavení podnožního dílu 225 mm - Půdorysné vysunutí podnožního dílu +0°, 60°, 90° - Nosnost podnožního dílu minimálně 135 kg - Nosnost lůžka - pacientské zatížení minimálně 210 kg - Konstrukce, kryt podvozku a čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu - Možnost výběru barevného provedení polstrů dle požadavků uživatele a dle vzorníku výrobce, minimálně 4 barvy příslušenství: 1 pár podpěr dolních končetin vč. polstrování, odnímatelné od lůžka, s možnosti mechanického nastavení do pozice lýtkových opěr nebo opěr chodidel. podhlavník madlo zad s čalouněním eurolišta podél sedáku – pár nerezová miska, odnímatelná na výkyvném držáku infuzní stojan teleskopický, nerezový záložní baterie |  | =VYPLNÍ UCHAZEČ= =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Datum: V =VYPLNÍ UCHAZEČ= dne =VYPLNÍ UCHAZEČ= |  | Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o uchazeči, nabídkové ceně a předmětu dodávky jsou správné a závazné. Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče: =VYPLNÍ A PODEPÍŠE UCHAZEČ= Jméno a příjmení: Funkce, oprávnění: |