## Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Veřejná zakázka:

„Domažlická nemocnice, a.s. – obnova CT přístroje“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel v této příloze stanoví technickou specifikaci, kterou musí splňovat požadovaný počítačový tomograf (CT přístroj).

- Základní požadavky na předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží vymezeného v Zadávací dokumentaci (ZD) a v přílohách ZD zadavateli v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu a ve stanoveném termínu. Uskutečněním dodávky se dosáhne obnova dosavadního zastaralého přístroje a nahrazení novým počítačovým tomografem v Domažlické nemocnici, a.s.

Zadavatel vymezuje a specifikuje předmět veřejné zakázky následovně.

- Obecné vymezení

V rámci obnovy starého přístroje uchazeč dodá zadavateli 1 ks nového, funkčního a kompletního počítačového tomografu (dále „CT přístroj“) podle specifikace         a požadavků uvedených v ZD a jejích přílohách. Součástí plnění také bude:

- doprava do místa plnění VZ,

- instalace do určených prostor včetně zabudování a napojení na potřebné inženýrské a komunikační sítě,

- uvedení CT přístroje do provozu,

- zaškolení obsluhujícího personálu (4 lékaři a 8 laborantů) po instalaci a po vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření,

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce (1x v písemné podobě, 1x na CD/DVD),

- likvidace obalů a odpadu,

- výměna, demontáž a ekologická likvidace dosavadního CT přístroje v souladu s právními předpisy,

- provedení výchozích měření a předložení dokumentů, revizí a prohlášení potřebných ke schválení provozu Státním úřadem pro jadernou bezpečnost,

- předložení prohlášení o shodě a příslušné dokumentace dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

- Předinstalační příprava

Uchazeč v rámci plnění zajistí také předinstalační přípravu CT přístroje a případné nutné stavební úpravy na základě technologického projektu. Zadavatel pro realizaci předinstalační přípravy požaduje od uchazeče následující plnění:

- zpracování technologického projektu se zapracováním požadavků na přípravu místa instalace, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu; přizpůsobení projektu místním možnostem, úzká spolupráce se zadavatelem,

- ověření transportní cesty pro dodání CT přístroje,

- včasné dodání technologických rozvaděčů s předstihem,

- včasné dodání mechanických dílů nutných pro kotvení CT přístroje do podlahové konstrukce,

- provedení veškerých nutných stavebních prací pro instalaci CT přístroje.

- Záruční servis

Zadavatel požaduje úplný a bezplatný záruční servis po dobu záruční doby, která činí min. 60 měsíců. V záručním servisu bude zahrnuta i bezplatná dodávka potřebných náhradních dílů, včetně vakuových prvků (rentgenka). Záruční servis rovněž obsahuje provádění bezpečnostně technické kontroly (BTK),                           a to v intervalech určených výrobcem CT přístroje. Vylučují se jakékoli platby ze strany zadavatele v souvislosti s prováděním kompletního záručního servisu. Veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace v rámci záručního servisu musí být vedena v českém jazyce. Podmínky záručního servisu jsou upraveny               v Závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 4 ZD.

- Pozáruční servis

Zadavatel požaduje kompletní pozáruční servis dodaného CT přístroje po dobu 48 měsíců na úrovni ekonomického kontraktu. Pozáruční servis bude prováděn po skončení záruční doby CT přístroje. Podmínky pozáručního servisu jsou upraveny v Závazném návrhu servisní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 5 ZD.

- Požadované technické parametry

V tabulce níže zadavatel stanovil minimální úroveň parametrů, které musí nabízený CT přístroj splnit. Uchazeč je oprávněn nabídnout parametry výhodnější, nikoli méně výhodné.

1. CT skener

| Číslo položky | Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | Počet snímaných axiálních řezů současně za jednu otáčku (360°) | ≥ 64 |
| 2. | Minimální dosažitelná kolimace ve spirálním modu ve všech 64 skenovaných vrstvách současně | ≤ 0,65mm |
| 3. | Minimální dosažitelná šířka řezu | ≤ 0,65mm |
| 4. | Průměr otvoru gantry | ≥ 70cm |
| 5. | Nosnost stolu | ≥ 200 kg |
| 6. | Skenovací rozsah stolu | ≥ 160cm |
| 7. | Nejkratší čas rotace pro 360° | ≤ 0,5s |
| 8. | Výkon generátoru | ≥ 55kW |
| 9. | Celková efektivní tepelná kapacita anody, nebo ekvivalent | ≥ 6 MHU |
| 10. | Rychlost rekonstrukce pro matrici 512x512 ve standardním módu | ≥ 20 obr./sek |
| 11. | Rychlost rekonstrukce pro matrici 512x512 v iterativním módu | ≥ 15 obr./sek |
| 12. | Nastavení kV v rozsahu | min. 80 – 130kV |
| 13. | Barevný LCD monitor pro nastavení akvizice, zobrazení a prohlížení snímků | LCD monitor ≥ 18” |
| 14. | Úložná kapacita pro obrazová data | ≥ 150 GB |
| 15. | Úložná kapacita pro raw data | ≥ 300 GB |

2. Aplikační software diagnostické stanice

| Číslo položky | Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| 10. | Úložná kapacita pro obrazová data | ≥ 300 GB |
| 11. | Barevné LCD diagnostické monitory pro paralelní prohlížení a zpracování snímků | 2 ks LCD monitory ≥ 21” |

- Další požadované parametry

V této tabulce jsou další požadavky a parametry nabízeného přístroje, u nichž stačí pouze informace, zda je uchazeč nabízí nebo nenabízí. Absence těchto požadavků a parametrů znamená nesplnění požadavků zadavatele s důsledkem vyřazení nabídky.

1. CT skener

| Číslo položky | Požadovaný parametr | Povinné splnění hodnoty |
| --- | --- | --- |
| 16. | DICOM funkcionalita v následujícím rozsahu: STORE/EXPORT, PRINT, Q/R, WLM, MPPS | ANO |
| 17. | Modulace dávky podle anatomie | ANO |
| 18. | Inicializace skenování při dosažení prahové hodnoty kontrastní látky | ANO |
| 19. | Archivace a záloha dat na CD nebo DVD | ANO |
| 20. | Plnohodnotná komunikace s PACS a NIS – DICOM zadavatele | ANO |
| 21. | Iterativní rekonstrukce na bázi raw dat | ANO |
| 22. | Jedna vyhodnocovací pracovní stanice | ANO |

2. Aplikační software diagnostické stanice

| Číslo položky | Požadovaný parametr | Povinné splnění hodnoty |
| --- | --- | --- |
| 1. | MPR rekonstrukce | ANO |
| 2. | VRT | ANO |
| 3. | 3D rekonstrukce povrchová | ANO |
| 4. | MIP | ANO |
| 5. | Volumometrie, měření objemů a možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech | ANO |
| 6. | Bone removal | ANO |
| 7. | Program na automatickou detekci a vyhodnocení plicních nodulů (CAD) | ANO |
| 8. | CT angiografie celotělová – analýza cévních struktur a kvantifikace stenoz | ANO |
| 9. | Mozková automatická subtrakce angio (DSA) | ANO |

| Číslo položky | Požadovaný parametr | Povinné splnění hodnoty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tlakový injektor kontrastní látky s třemi válci pro aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku | ANO |
| 2. | UPS pro krátkodobou zálohu rekonstrukčního počítače – zajištění zálohy raw dat minimálně po dobu 15 min | ANO |
| 3. | Elektrický rozvaděč | ANO |
| 4. | Chlazení technologie (odvod tepla vyzářeného přístrojem) | ANO |
| 5. | Kotevní komponenty a podlahové kabelové trasy | ANO |
| 6. | Technologická projektová dokumentace | ANO |

3. Příslušenství