Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

VLASTNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE UCHAZEČE

Veřejná zakázka:

„Domažlická nemocnice, a.s. – obnova CT přístroje“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

VLASTNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE UCHAZEČE

Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění:  Uchazeč vyplní tabulku níže, když v pravém příslušném sloupci provede vlastní specifikaci nabízeného CT přístroje. Do sloupce vpravo od technických a obsahových požadavků zadavatele uchazeč vypíše název výrobku, vlastní technickou specifikaci              a délku záruky, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízený CT přístroj odpovídá minimálním požadavkům. Tabulka bude doplněna snímky nebo fotografiemi nabízeného CT přístroje a kopiemi potřebných osvědčení. V příslušném sloupci také uchazeč vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“ a dále vyplní číselnou hodnotu.

Ve sloupcích na levé straně tabulky zadavatel stanovil základní požadavky, které musí uchazeč dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o technické parametry, minimální konfigurace a další požadavky zadavatele. Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Uchazeč může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Uchazeč nesmí v tabulce Přílohy č. 3 ZD měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky. V pravém sloupci tabulky uchazeč doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Uchazeč vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného CT přístroje uchazeč napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Další pokyny jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Vlastní technická specifikace uchazeče nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 1 ZVZ s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

| Požadované zařízení technická specifikace a požadavky zadavatele | Počet ks | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE (doplní a vybere uchazeč) | Technická specifikace uchazeče – podrobný popis nabízeného zboží (název, typ výrobku, výrobce, záruka, vlastní specifikace atd.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Počítačový tomograf – CT přístroj Nabízený CT přístroj musí odpovídat požadavkům stanoveným ve čl.II.2. a dalších ustanoveních Zadávací dokumentace a zejména Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE UCHAZEČ= popis může být i na zvláštních přílohách v nabídce popis bude v nabídce doplněn snímky nebo fotografiemi nabízeného CT přístroje a souvisejícími osvědčeními |
| Hodnocené parametry – CT skener |
| Číslo položky | Požadovaný parametr CT skener | Hodnota požadovaná zadavatelem | Hodnota nabízená uchazečem |
| 1. | Počet snímaných axiálních řezů současně za jednu otáčku (360°) | ≥ 64 | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 2. | Minimální dosažitelná kolimace ve spirálním modu ve všech 64 skenovaných vrstvách současně | ≤ 0,65mm | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 3. | Minimální dosažitelná šířka řezu | ≤ 0,65mm | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 4. | Průměr otvoru gantry | ≥ 70cm | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 5. | Nosnost stolu | ≥ 200 kg | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 6. | Skenovací rozsah stolu | ≥ 160cm | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 7. | Nejkratší čas rotace pro 360° | ≤ 0,5s | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 8. | Výkon generátoru | ≥ 55kW | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 9. | Celková efektivní tepelná kapacita anody, nebo ekvivalent | ≥ 6 MHU | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 10. | Rychlost rekonstrukce pro matrici 512x512 ve standardním módu | ≥ 20 obr./sek | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 11. | Rychlost rekonstrukce pro matrici 512x512 v iterativním módu | ≥ 15 obr./sek | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 12. | Nastavení kV v rozsahu | min. 80 – 130kV | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 13. | Barevný LCD monitor pro nastavení akvizice, zobrazení a prohlížení snímků | LCD monitor ≥ 18” | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 14. | Úložná kapacita pro obrazová data | ≥ 150 GB | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 15. | Úložná kapacita pro raw data | ≥ 300 GB | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Číslo položky | Požadovaný parametr Aplikační software diagnostické stanice | Hodnota požadovaná zadavatelem | Hodnota nabízená uchazečem |
| 10. | Úložná kapacita pro obrazová data | ≥ 300 GB | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| 11. | Barevné LCD diagnostické monitory pro paralelní prohlížení a zpracování snímků | 2 ks LCD monitory ≥ 21” | =VYPLNÍ UCHAZEČ= |
| Další požadované parametry |
| Číslo položky | Požadovaný parametr CT skener | Povinné splnění hodnoty požadované zadavatelem | Uchazeč hodnotu splňuje (ANO nebo NE) |
| 16. | DICOM funkcionalita v následujícím rozsahu: STORE/EXPORT, PRINT, Q/R, WLM, MPPS | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 17. | Modulace dávky podle anatomie | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 18. | Inicializace skenování při dosažení prahové hodnoty kontrastní látky | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 19. | Archivace a záloha dat na CD nebo DVD | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 20. | Plnohodnotná komunikace s PACS a NIS – DICOM zadavatele | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 21. | Iterativní rekonstrukce na bázi raw dat | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 22. | Jedna vyhodnocovací pracovní stanice | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| Číslo položky | Požadovaný parametr Aplikační software diagnostické stanice | Povinné splnění hodnoty požadované zadavatelem | Uchazeč hodnotu splňuje (ANO nebo NE) |
| 1. | MPR rekonstrukce | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 2. | VRT | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 3. | 3D rekonstrukce povrchová | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 4. | MIP | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 5. | Volumometrie, měření objemů a možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 6. | Bone removal | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 7. | Program na automatickou detekci a vyhodnocení plicních nodulů (CAD) | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 8. | CT angiografie celotělová – analýza cévních struktur a kvantifikace stenoz | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 9. | Mozková automatická subtrakce angio (DSA) | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| Číslo položky | Požadovaný parametr Příslušenství | Povinné splnění hodnoty požadované zadavatelem | Uchazeč hodnotu splňuje (ANO nebo NE) |
| 1. | Tlakový injektor kontrastní látky s třemi válci pro aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 2. | UPS pro krátkodobou zálohu rekonstrukčního počítače – zajištění zálohy raw dat minimálně po dobu 15 min | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 3. | Elektrický rozvaděč | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 4. | Chlazení technologie (odvod tepla vyzářeného přístrojem) | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 5. | Kotevní komponenty a podlahové kabelové trasy | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| 6. | Technologická projektová dokumentace | ANO | =UCHAZEČ VYBERE= ANO/NE |
| Další informace (nepovinně): |
| Datum: V =VYPLNÍ UCHAZEČ= dne =VYPLNÍ UCHAZEČ= | Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné. Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče: =VYPLNÍ A PODEPÍŠE UCHAZEČ= Jméno a příjmení: Funkce, oprávnění: |