## technická specifikace
Technické specifikace
| Parametr | Hodnota
Bližší specifikace položky
1 | uzavřený pracovní cyklus, zahrnující automatické mytí, desinfekci a závěrečný oplach v čištěné vodě
2 | jedna mycí a dezinfekční komora
3 | integrované záznamové zařízení pro dokumentaci procesu a validaci použití
4 | automatická dezinfekce endoskopu
5 | automatický dávkovač chemikálií
6 | automatický integrovaný tester těsnosti
7 | regulátor tlaku vody
8 | možnost přestavby (přeprogramování) pro použití jiného mycího a dezinfekčního přípravku, než je zadaný
9 | komplexní pre-filtrace vody
10 | součástí přístroje je jedna základní sada spojek na endoskopy dle vlastního výběru zadavatele (bude upřesněno před podpisem smlouvy)
Charakteristika a technické údaje
1 | počet endoskopů 1
2 | 1 mycí a dezinfekční komora
3 | plně automatický mycí a dezinfekční automat flexibilních endoskopů
4 | plně automatická myčka endoskopů
5 | doba trvání jednoho mycího a dezinfekčního cyklu max. 25 min
6 | 100% kompatibilita použití pro endoskopy používané ve zúčastněných zdravotnických zařízeních (jedná o endoskopy firmy OLYMPUS)
Kontrola
1 | integrovaná funkce pro kontrolu správného připojení konektorů a adaptérů
2 | permanentní kontrola stavu chemikálií a monitoring její účinnosti
3 | bezpečnostní čidla pro kontrolu překročení tepelného přednastavení
4 | elektronická kontrola a bezpečnostní zámek pro uzavření dvířek mycí komory
Další požadavky
1 | funkce závěrečného sušení endoskopu
2 | integrovaná úpravna vody (dekontaminace – předfiltrace)
3 | možnost připojení na běžné rozvody vody a odpadu
4 | bez nutnosti odvětrávání samotného přístroje
5 | pokud přístroj požaduje k provozu filtr či jinak upravenou vodu, bude součástí nabídky i toto zařízení
6 | rozměry – šířka max. 90 cm (uveďte všechny rozměry v cm ve tvaru šířka x výška x hloubka)
7 | Náklady v Kč bez DPH na přestavbu (přeprogramování) na jiný mycí a dezinf. přípravek. Uchazeč uvede veškeré náklady (HW, SW, práce technika, doprava) na přestavbu (přeprogramování) přístroje na použití jiného mycího a dezinfekčního prostředku. Položkově rozepíše na samostaném listu.
8 | Spotřeba elektrické energie. Uchazeč uvede spotřebu elektrické energii na jeden mycí a dezinfekční cyklus (při teplotě vstupní vody 10°C) v kW/cyklus
9 | Spotřeba vody. Uchazeč uvede spotřebu vody na jeden mycí a dezinfekční cyklus v m3/cyklus