Příloha č. 1: Technická specifikace a bližší popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Nákup Pojízdného RTG přístroje na operační sály – C ramene“ je dodávka 1 ks mobilního kompaktního RTG přístroje s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie, ortopedie, chirurgie a urologie Rokycanské nemocnice, a.s. včetně dopravy, odborného zapojení a zprovoznění přístroje, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených níže.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry, musí však být objektivně stanoveno, že se jedná o parametry lepší. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s parametry horšími či zboží horší kvality, než je stanoveno zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nedojde ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky je zboží nové, použití repasovaného zboží nebo jeho komponent je nepřípustné.

Dodávkou se rozumí: doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn., musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky posouzení dostatečnosti, případně dodávka a výměna elektroinstalace od el.rozvaděčů k připojovacím bodům RTG přístroje k síti 230V / 50Hz, a to na všech čtyřech operačních sálech (vodiče, zásuvky, jistící prvky v el.rozvaděčích apod.) posouzení dostatečnosti a kompatibility komunikační sítě výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístroje, technického testování a uvedení zařízení do klinického provozu provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky prokazatelné zaškolení obsluhy ve sjednaném rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení předání kompletního díla zadavateli včetně vystavení a potvrzení předávacího protokolu předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, protokoly o zkouškách a měřeních, kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod. dojde-li během transportu a instalace zboží k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.

Záruka jakosti dodaného zboží a životnost dodaného zboží: spolehlivý, pravidelný, rychlý servis v případě neodstranění závady do 48h bezplatné zapůjčení přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu životnosti přístroje) záruka minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky) provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTK) a elektrických revizí v rámci záruční doby (tj. min. 24 měsíců) zdarma

Medicínský účel: Mobilní kompaktní RTG přístroj s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu, pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie, ortopedie, chirurgie a urologie

Bližší vymezení předmětu zakázky:

- Základní požadované vlastnosti RTG přístroje:

| Požadavek / parametr | Splňuje dodavatel minimální požadavky a konfiguraci: ANO/NE (doplní a vybere dodavatel | Hodnota / Popis dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace |  |  |
| C-rameno |  |  |
| Plně vyvážené v každé poloze |  |  |
| Aretace pojezdu |  |  |
| Rotace C-ramene okolo vodorovné osy min. +/- 180° |  |  |
| Orbitální pohyb C-ramene min. 120° |  |  |
| Vzdálenost kryt rentgenky - zesilovač obrazu (SID) min. 700Mm |  |  |
| Hloubka oblouku C-ramene min. 600Mm |  |  |
| Vertikální posun C-ramene min. 45 cm |  |  |
| +/- kyvný pohyb minimálně 2x12st. |  |  |
| RTG generátor |  |  |
| Jmenovitý výkon min. 2,2 kW |  |  |
| Mikroprocesorové řízení |  |  |
| Rozsah napětí min. 40 - 110kV |  |  |
| Rozsah proudu nastavitelný do min. 16mA |  |  |
| Ruční expoziční tlačítko |  |  |
| Nožní spínač pro expozici a ukládání snímků |  |  |
| Systém měření dávky |  |  |
| Měřicí zařízení pro měření a zobrazení povrchové dávky na pacienta (DAP-metr) |  |  |
| Rentgenka |  |  |
| Min. 2 ohniska |  |  |
| Tepelná kapacita anody min. 70kHU |  |  |
| Irisová clona i nastavitelné otočné rovnoběžné clony pro získání kvalitního obrazu |  |  |
| Kolimační systém |  |  |
| Polopropustné clony nebo Wolframové nepropustné clony |  |  |
| Virtuální nastavení clon bez RTG záření |  |  |
| Laserový zaměřovač integrovaný v tělese rentgenky |  |  |
| Zesilovač RTG obrazu |  |  |
| Velikost vstupního pole zesilovače min. 9" |  |  |
| Možnost funkce ZOOM min. 2x |  |  |
| Snímací CCD kamera s vysokým rozlišením min. 1024x1024 pixelů / min. 12 bit |  |  |
| Digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu a rozlišením min. 1024x1024 pixelů v celém obrazovém řetězci |  |  |
| Digitální zpracování obrazu |  |  |
| Postprocesingové digitální zpracování obrazu s funkcemi: |  |  |
| - změna jasu a kontrastu |  |  |
| - negace a otáčení obrazu |  |  |
| - zvýraznění hran, lupa, digitální clony, redukce šumu, anotace |  |  |
| - možnost dělení obrazu na obrazovce (mozaika) na min. 16 obrázků |  |  |
| - digitální rotace obrazu o 360° bez záření |  |  |
| - vnitřní kapacita paměti na min. 60000 snímků |  |  |
| - paměť posledního obrazu |  |  |
| - zobrazení pohybu irisových a rovnoběžných clon na monitoru bez záření pro úsporu dávky záření |  |  |
| - vzájemná záměna snímků na monitorech, ovladatelná z C-ramene |  |  |
| - ukládání snímků, ovladatelné z C-ramene |  |  |
| - export snímků prostřednictvím integrovaného USB portu |  |  |
| Zobrazovací monitory |  |  |
| Samostatný monitorový vozík s aretací pojezdu a úložným prostorem pro příslušenství |  |  |
| Dva medicínské B/W ploché monitory o úhlopříčce min. 19", umístěné na vozíku |  |  |
| Ovládání monitorů prostřednictvím dotykové obrazovky |  |  |
| Možnost otáčení monitorů v horizontální rovině v rozsahu min. +/- 90° |  |  |
| Možnost nastavení sklonu monitorů ve vertikální rovině |  |  |
| Konektivita a komunikace s PACS a NIS |  |  |
| Integrovaný USB port |  |  |
| Integrovaná DVD R/W mechanika |  |  |
| Alfanumerická klávesnice nebo dotyková obrazovka pro zadávání pacientských dat |  |  |
| Wi-Fi DICOM konektivita pro bezdrátovou komunikaci s PACS / NIS |  |  |
| Komunikace ve formátu DICOM 3.0 s protokoly v rozsahu minimálně: |  |  |
| - STORE |  |  |
| - MODALITY WORKLIST |  |  |
| - PRINT |  |  |
| - SEND |  |  |
| - MPPS |  |  |
| - RDSR (Radiation Dose Structured Report) - export informací o aplikované dávce záření |  |  |
| Napájení |  |  |
| 1x 230V / 50Hz |  |  |
| Napájecí kabel se speciální jednofázovou zástrčkou |  |  |
| Integrovaný záložní zdroj napájení (UPS) pro ochranu dat a korektní vypnutí systému při výpadku el. energie |  |  |

V ……………………………….dne……………………	      ……………………………………………….

podpis osoby oprávněné za dodavatele

(titul, jméno a příjmení, funkce)