## Příloha č. 1 Výzvy

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ – část 1 – zvedací vany

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce společných koupelen a čisticích místností na pavilonu „H“ Domova Harmonie, CSS, Mirošov - Dodávka zvedacích van a myček podložních mís “

1. část – Dodávka zvedacích van

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel: Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

Skořická 314, 338 43 Mirošov

IČO: 48379808

Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od technické specifikace zadavatele dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené dodávky odpovídají minimálním požadavkům. Ve sloupcích na levé straně tabulky zadavatel stanovil základní požadavky, které musí dodavatel dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů, popis technických požadavků. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. Ve vyplněné Příloze Výzvy musí být zahrnuty všechny náklady dodavatele na provedení předmětu VZ. Ve sloupci „Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele?“ dodavatel u každé položky napíše podle skutečnosti buď „ANO“ nebo „NE“. Tabulka může bude doplněna snímky nebo fotografiemi nabízených výrobků. Ke každé dodávce (zařízení) dodavatel předloží kopii technického listu.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek , které obsahuje tato Příloha Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. Do sloupce vpravo od odkazovaných technických a obsahových požadavků zadavatele dodavatel u každé položky napíše konkrétní obchodní značku, název a typ nabízeného vybavení a vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené dodávky odpovídají minimálním požadavkům.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technické specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky v poptávkovém řízení.

Technická specifikace

| Číslo položky | Položka Technická specifikace a požadavky zadavatele |  | Počet ks | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE (doplní a vybere dodavatel) | Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zvedací vana s bočním vstupem Vnější rozměry Délka max. (v lehu): 2 000 mm ± 5 % (tj. 1 900 – 2 100 mm) Šířka: 780 mm ± 5 % (tj. 741 – 819 mm) Nástupní výška: 470 mm ± 5 % (tj. 446,5 – 493,5 mm) Celková výška (otevřené dveře): max. 2 550 mm Maximální hmotnost klienta: 200 kg Připojení el. proudu: 230 V/400 V, 50 Hz • Elektricky výškově nastavitelná vana s bočním vstupem (boční vyklápěcí dvířka otevíratelná o 90°, mechanické ovládání/zamykání dvířek-pomocí kliky). • Nízká nástupní výška • Možnost náklonu vany • Ovládání funkce el. zvedání/spouštění a náklonu vany - ruční ovladač • Automatické napouštění vody • Integrované termostatické ventily pro napouštění vany a pro sprchování • Teploměr monitorující teplotu napouštěné vody i teplotu vody ve sprše • Záložní zdroj (baterie) pro nouzové ovládání vany - pro případ výpadku elektřiny. V tomto případě baterie umožní bezproblémové ukončení koupání včetně závěrečného osprchování klienta. • Ovládání vypouštění s přetokem (bránící přetečení vany) • Zabudované madlo • Integrovaný dezinfekční systém umožňující dezinfekci vany - ruční sprcha s přípojnou hadicí a pistolovým uzávěrem. Barevné odlišení hadice pro desinfekci od sprchové hadice. • Bezpečné uložení nádoby s dezinfekčním roztokem v uzavíratelném prostoru vany. • Zabezpečení dezinfekce bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému spuštění • Kompatibilní s aktivními i pasivními zvedáky (ARJO, K6, MSM a další) • Pojistka proti opaření horkou vodou • Záruční lhůta 36 měsíců od data montáže |  | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 2. | Zvedací vana Vnější rozměry Délka: 2 000 mm – 5 % až + 10 % (tj. 1 900 – 2 200 mm) Šířka: 800 mm ± 5 % (tj. 760 – 840 mm) Šířka vč. panelu: max 900 mm (i s hadicemi) Rozsah zdvihu Min. pracovní výška vany: 650 mm ± 10 % (tj. 585 – 715 mm) Max. pracovní výška vany: 1 000 mm ± 10 % (tj. 900 – 1 100 mm) Připojení el. proudu: 230 V/400 V, 50 Hz • Elektricky výškově nastavitelná vana (elektricky nastavitelná pomocí dvou synchronizovaných vestavěných sloupů) • Nastavitelná opěrka nohou zajišťující bezpečnost klienta (vč. opěrky) • Ovládací panel v čele vany – zvýšené svislé (šikmé) čelo • Ovládací prvky (termostatické ventily) umístěny na čelním panelu • Vnitřní madla • Integrovaný dezinfekční systém umožňující dezinfekci vany - ruční sprcha s přípojnou hadicí a pistolovým uzávěrem. Barevné odlišení hadice pro dezinfekci od sprchové hadice. • Bezpečné uložení nádoby s dezinfekčním roztokem v uzavíratelném prostoru vany. • Zabezpečení dezinfekce bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému spuštění • Automatické napouštění • Kompatibilní s aktivními i pasivními zvedáky (ARJO, K6, MSM, atd.) • Ovládání vypouštění s přetokem (bránící přetečení vany) • Ruční sprcha s přípojnou hadicí • Integrované termostatické ventily pro napouštění a pro sprchování • Bezpečnostní spuštění vany při výpadku elektřiny • Pojistka proti opaření horkou vodou • Záruční lhůta 36 měsíců od data montáže |  | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| Další informace (nepovinně): |  |  |  |  |  |
| Datum: V =VYPLNÍ DODAVATEL= dne =VYPLNÍ DODAVATEL= |  | Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné. Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele: =VYPLNÍ A PODEPÍŠE DODAVATEL= Jméno a příjmení: Funkce, oprávnění: |  |  |  |