Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – endoskopické vybavení“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videokolonoskop HD | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů Videokolonoskop musí mít tři svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti. Optický systém: zorné pole minimálně 170° směr pohledu přímý pohled hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm Zaváděcí tubus: zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm zevní průměr tubusu maximálně 14,0 mm pracovní délka minimálně 1600,0 mm celková délka maximálně 2100,0 mm Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm. Ohybová část – rozsah angulace: nahoru minimálně180° dolů minimálně 180° doprava minimálně 160° doleva minimálně 160° Přídavný oplachový kanál – požadován. Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesorem (CV-190) a se zdrojem studeného světla (CLV-190). |
| 2. | Videogastroskop HD | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV) Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů optický systém zorné pole minimálně 140° směr pohledu přímý pohled hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm zaváděcí tubus zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm zevní průměr tubusu maximálně 10,0 mm pracovní délka minimálně 1000,0 mm celková délka maximálně 1400,0 mm pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm ohybová část – rozsah angulace nahoru minimálně 210° dolů minimálně 90° doprava minimálně 100° doleva minimálně 100° Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesorem (CV-190) a se zdrojem studeného světla (CLV-190). |
| 3. | Terapeutický fibrobronchoskop | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: optický systém zorné pole minimálně 120° směr pohledu přímý pohled hloubka pole minimálně 3,0 – 50,0 mm minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 5,0 mm zaváděcí tubus zevní průměr distálního konce maximálně 5,9 mm zevní průměr tubusu maximálně 6,0 mm pracovní délka minimálně 600,0 mm celková délka maximálně 900,0 mm pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm ohybová část – rozsah angulace nahoru minimálně 180° dolů minimálně 130° součástí dodávky bude přenosný halogenový zdroj světla a kabel pro zkoušku těsnosti Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesorem (CV-190) a se zdrojem studeného světla (CLV-190). |
| 4. | Videobronchoskop | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: optický systém zorné pole minimálně 90° směr pohledu přímý pohled hloubka pole minimálně 3,0 – 50,0 mm minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 5,0 mm zaváděcí tubus zevní průměr distálního konce maximálně 5,1 mm zevní průměr tubusu maximálně 5,2 mm pracovní délka minimálně 600,0 mm celková délka maximálně 900,0 mm pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,6 mm ohybová část – rozsah angulace nahoru minimálně 180° dolů minimálně 130° možnost připojení mobilního, bateriového LED zdroje světla nebo síťového světelného zdroje součástí dodávky bude bateriový LED zdroj světla a zkoušečka těsnosti Mobilní LED zdroj světla LED technologie minimální životnost LED je 100000 hodin indikátor stavu nabití baterií na LED zdroji náhradní sada baterií plně ponořitelné sterilizovatelné ve Sterradu, automatickém desinfektoru /myčce/ Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesorem (CV-190) a se zdrojem studeného světla (CLV-190). |
| 5. | Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů | 1 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce. Pevný závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů. Možnost rozšíření o modul na dalších 4 nebo 8 endoskopů. Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar. Možnost rozšíření o modul na stlačený medicinální vzduch. Nastavitelná doba sušení. Možnost následného skladování po dobu minimálně 160 hodin. Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr. Ovládací panel s dotykovým displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod. Ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu. Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RF ID. Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny. Technické parametry: - externí zdroj tlakového vzduchu - průtok vzduchu maximálně 100 l/min. - rosný bod -43° - filtr hepa 0,3µ/99,97DOP - napájecí napětí 230V - maximální spotřeba 250W - výška maximálně 2130 mm - šířka maximálně 1280 mm - hloubka maximálně 470 mm - objem komory maximálně 0,65 m³ - hmotnost maximálně 200kg Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. |
| 6. | Automatický dezinfektor endoskopů | 1 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (Glutaraldehyd) proces na bázi glutaraldehydu pro čištění a dezinfekce endoskopů - je určen pro automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu. Provedení umožňující umístění pod nerezovou pracovní desku s čelním ovládáním a otevíráním. Chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu GA glutaraldehydu (70 ml) pro zachování validního dezinfekčního cyklu. Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodný i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax). Má uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata). Automatické dávkování pracovních roztoků. Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu. Plně integrovaná úpravna vody. UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem. Zobrazení doby chodu a teploty. Provádí autodezinfekční cyklus. Maximální rozměry – š 600 x v 850 x h 600 mm, vyžaduje minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a třífázový elektrický přívod. Je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli technologií firmy Miele a je určen pro dlouholetý provoz. Možnost autodekontaminace systému je k dispozici. Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu. Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny. Plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma ISO-15883-1). Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice a.s. |