Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – zdravotnická lůžka a matrace“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lůžko resuscitační, polohovací | 8 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 45cm nad ložnou plochou, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, případně další…) automatická (proudová) ochrana všech motorů před přetížením oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta alarm opuštění lůžka pacientem alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka), nejlépe automatická brzda centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem univerzální lišty a držáky na příslušenství ochranná kolečka v rozích lůžka zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem příslušenství: hrazda se samonavíjecí rukojetí infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou: pojízdný oboustranný stolek k lůžku stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - kov, plast, HPL, apod. (nikoli dřevo či LTD!) odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná provedení stolku – nahoře zásuvka, nika, dole skříňka s dvířky stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky |
| 2. | Polohovací lůžko, elektrické (zátěž min. 200 kg) | 45 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů minimálně zádový díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, případně další…) automatická (proudová) ochrana všech motorů před přetížením konektorem snadno odnímatelný pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem univerzální lišty a držáky na příslušenství ochranná kolečka v rozích lůžka svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel příslušenství: hrazda s výškově stavitelnou rukojetí infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou: pojízdný oboustranný stolek k lůžku - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - kov, plast, HPL, apod. (nikoli dřevo či LTD!) odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná provedení stolku – nahoře zásuvka, nika, dole skříňka s dvířky stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky |
| 3. | Polohovací lůžko, elektrické (zátěž min. 250 kg) | 75 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu minimálně zádový díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 40cm nad ložnou plochou, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu 30°, kardiacké křeslo, případně další…) automatická (proudová) ochrana všech motorů před přetížením oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka), nejlépe automatická brzda centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem univerzální lišty a držáky na příslušenství ochranná kolečka v rozích lůžka zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel příslušenství: hrazda se samonavíjecí rukojetí infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou: pojízdný oboustranný stolek k lůžku stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - kov, plast, HPL, apod. (nikoli dřevo či LTD!) odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná provedení stolku – nahoře zásuvka, nika, dole skříňka s dvířky stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky |
| 4. | Antidekubitní matrace (dekubity III.-IV. stupně) | 5 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: s aktivním antidekubitálním systémem pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů III-IV.stupně šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 3-1 (třícelový) nebo vyšší režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.), režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) velmi vyspělý plně automatický systém možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru) minimálně 12 hodin možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče uspořádání cel do kompaktních modulů zamezují zapadání pacienta mezi cely při polohování podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd. nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut možnost rychlého vypuštění pro KPR systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením nosnost minimálně 200kg alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra kompatibilita s resuscitačními lůžky, rozměry cca 200x85cm, výška maximálně 18cm samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka |
| 5. | Antidekubitní matrace (dekubity II.-III. stupně) | 45 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: s aktivním antidekubitálním systémem pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů II-III.stupně šetrný a účinný dynamický systém režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.), režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) vyspělý systém řízený mikroprocesorem možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru) minimálně 12 hodin možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezy cely při polohování podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd. nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 15 minut možnost rychlého vypuštění pro KPR nosnost minimálně 200kg alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra kompatibilita s lůžky, rozměry cca 200x85cm, výška maximálně 18cm samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka, snadná mobilita a skladování |
| 6. | Antidekubitní matrace | 78 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: pasivní antidekubitální matrace jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě min. 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva min. 5cm z viskoelastické pěny o hustotě min 85kg/m3, odpor proti stlačení max. 2,7kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2) potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7) na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci nosnost min. 230kg rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm |
| 7. | Resuscitační vozík | 1 | - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: konstrukce z velmi odolného a velmi snadno čistitelného materiálu - omyvatelného a dezinfikovatelného, vrchní deska se zvýšenými okraji pojízdný - kolečka min. 125mm, min. 2 s brzdou + 1 antistatické 2 výklopné průhledné boxy na materiál/dokumentaci formátu A4 koš na odpad + integrovaná nádobka na použité jehly držák katetrů uzamykatelná zásuvka na opiáty centrální zamykání všech zásuvek otevírač ampulí držák lahve O2 háčky na příslušenství zásuvka s nerez miskou výsuvná polička na psaní 3x zásuvka 100 mm 2x zásuvka 150 mm 1x infúzní stojan výškově stavitelný 1x polička otočná na monitor/defibrilátor 1x zásuvky elektrické 220-240V 1x podložka resuscitační 1x polička na odsávačku |