Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – zdravotnická lůžka“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu Pro IV. stupeň léčby dekubitu Celová matrace s úchyty na kostru lůžka Auto adjusting system – vždy ideální nastaveni matrace, bez nutnosti znalosti váhy a dekubitu pacienta. Matrace reaguje na váhu a polohu pacienta a přizpůsobí tlak v matraci. Protiskluzová úprava Nastavitelná tvrdost matrace Cely z nylonu s prodlouženou životnosti Potah snímatelný se zipem Statický režim Maximální ztuhnutí CPR konektor s ochranou proti vypadnutí Ochrana pat (možnost vypuštění cely při chodu matrace) Poslední cela o výšce min. 40 cm a předposlední cela o výšce max. 10 cm tak, aby paty pacienta zůstávaly ve vzduchu Světelná kontrolka tlaku a servisu Akustický alarm výpadku napájení Možnost zvýšení tlaku v matraci jedním tlačítkem před posazením pacienta Zámek matrace Maximální hmotnost pacienta 200 kg Rozměry: 200 x 90 x 20 cm |
| 2. | Aktivní matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitu | 12 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Aktivní matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitu Pro III. stupeň léčby dekubitu Celová podložka s úchyty na kostru lůžka Nastavení délky intervalu alternace (10,15, 20, 25 minut) Protiskluzová úprava Nastavitelný komfort pacienta Potah snímatelný se zipem Statický režim CPR konektor s ochranou proti vypadnutí Transport Možnost zvednutí tlaku v matraci jedním tlačítkem před posazením pacienta Světelná kontrolka tlaku a servisu Zámek matrace Maximální hmotnost pacienta 180 kg Rozměry: 200 x 90 x 12,7 cm |
| 3. | Nemocniční lůžko polohovatelné | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Lůžko resuscitační s laterálním náklonem bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka, nejlépe sloupová bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm pomocí elektromotoru náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu oboustranný laterální náklon minimálně +/- 25° - lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači, automatická bezpečnostní blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 22cm nad povrchem nezatížené matrace, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř oboustranně v postranicích integrovaný centrální sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému, a programovatelných funkcí. ovládací panel musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…) oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta alarm opuštění lůžka pacientem alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka plně integrovaný aktivní antidekubitní systém (tj. bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka) antidekubitní systém s možností nastavení tlaku dle váhy/stavu pacienta a automatickým přizpůsobením tlaku při změnách polohy (posazení), antidekubitní systém s funkcí aktivního provzdušnění pro odvedení vlhkosti a přebytečného tepla antidekubitní systém s funkcí automatického rychlého vypuštění matrace při CPR nastavení lůžka nosnost matrace minimálně 250kg, potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, voděodolný, paropropustný, bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky potah matrace snadno snímatelný - zip dokola 360°, voděodolný, paropropustný, bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka), nejlépe automatická brzda univerzální lišty a držáky na příslušenství ochranná kolečka v rozích lůžka zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel příslušenství: - infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez |
| 4. | Polohovací lůžko | 6 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Lůžko resuscitační bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka, nejlépe sloupová bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 22cm nad povrchem nezatížené matrace, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu, kardiacké křeslo, případně další…) oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta alarm opuštění lůžka pacientem alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka), nejlépe automatická brzda univerzální lišty a držáky na příslušenství ochranná kolečka v rozích lůžka zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel příslušenství: - infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez - Pasivní antidekubitní matrace - riziko IV - jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě min. 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva min. 5cm z viskoelastické pěny o hustotě min 85kg/m3, odpor proti stlačení max. 2,7kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) - okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2) - potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené - materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7) - na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci - nosnost min. 230kg - rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm |