| ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |  |
| SÍDLO: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  |
| IČO: | 26361078 |  |  |  |
| zastoupený: | MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., předsedou představenstva Ing. Janou Naarovou, místopředsedkyní představenstva |  |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: |  | Z2018-006295 | Spisová značka: | CN/31/CN/17 |
|  |  |  | Číslo jednací: | 2283/18/CN |

Zadavatel Domažlická nemocnice, a.s., IČO: 26361078, rozhoduje v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ

o vyloučení

dodavatele CHIRONAX – DIZ s.r.o., IČO: 48114421, se sídlem V korytech 3155/23, 106 00 Praha 10,                       ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – infuzní technika“, neboť údaje a doklady předložené dodavatelem nesplňují zadávací podmínky.

Odůvodnění:

Zadavatel zjistil po kontrole nabídky dodavatele CHIRONAX – DIZ s.r.o., IČO: 48114421, několik nejasností v technické specifikaci nabízených přístrojů.

V souladu se čl.6.3. Zadávací dokumentace měl dodavatel vyplnit Přílohu č. 3 ZD – Vlastní specifikace dodavatele. Požadavky a parametry dodávaných přístrojů stanovil zadavatel v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace.

- U položky č. 1 – Infuzní pumpa zadavatel požadoval kapacitu akumulátoru na min. 10 hodin provozu při rychlosti 25 ml/h. Dodavatel CHIRONAX – DIZ s.r.o. v nabídce uvedl rychlost jen 5 ml/h.

- U položky č. 2 – Infuzní pumpa pro dlouhodobé podávání léčiv byla požadována doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 hod. Dodavatel CHIRONAX – DIZ s.r.o. v nabídce uvedl dobu nabíjení až 6 hodin.

- U položky č. 2 – Infuzní pumpa pro dlouhodobé podávání léčiv byl stanoven nastavitelný limit okluzního tlaku v rozsahu 9 úrovní citlivosti 50 – 800 mm Hg. Dodavatel CHIRONAX – DIZ s.r.o. oproti tomu nabídl rozmezí 150 – 975 mm Hg (str. 35 nabídky), ačkoli v tabulce na str. 7 je požadované rozmezí dodrženo.

- U položky č. 1 – Infuzní pumpa, položky č. 2 – Infuzní pumpa pro dlouhodobé podávání léčiv a u položky    č. 3 – Lineární dávkovač zadavatel požadoval stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP 32, ale dodavatel CHIRONAX – DIZ v nabídce u těchto přístrojů napsal IP 23.

Ve vyplněné tabulce č. 3 ZD (Vlastní specifikace dodavatele) dodavatel CHIRONAX – DIZ s.r.o. přitom potvrdil, že zboží splňuje minimální požadavky zadavatele.

Zadavatel odeslal dne 2. 5. 2018 dodavateli žádost o písemné objasnění údajů z nabídky podle § 46 odst. 1 ZZVZ. Dodavatel CHIRONAX – DIZ s.r.o. měl objasnit výše uvedené nejasnosti a rozpory v technické specifikaci ve vztahu k prohlášení, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele.

U bodu a) dodavatel měl vysvětlit, zda je opravdu nabízena nižší rychlost.

U bodu b) dodavatel měl objasnit, zda je nabízena delší doba nabíjení.

U bodu c) dodavatel měl vysvětlit rozpor mezi údaji o citlivosti na str. 7 a str. 35 nabídky.

U bodu d) dodavatel měl objasnit, proč je v nabídce napsáno jiné IP normy.

Lhůta pro doručení objasnění byla stanovena do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.

Dodavatel CHIRONAX – DIZ s.r.o. zaslal dne 7. 5. 2018 písemné objasnění nabídky.

K dotazu a) dodavatel vysvětlil, že pumpa může běžet 10 hodin rychlostí 25 ml/l.

K dotazu b) dodavatel deklaroval, že u infuzní pumpy je doba nabíjení baterie na 90 % kapacity 2,5 hodiny.

K dotazu c) dodavatel prohlásil, že pro infuzní pumpu je možné nastavení alarmu okluzního tlaku ve 12 úrovních,    a to 50 mmHg – 975 mmHg.

K dotazu d) dodavatel odkázal na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z 15. 3. 2018, v němž zadavatel údajně akceptoval irelevantnost požadavku průniku cizích předmětů a akceptoval návrh dodavatele na vyšší stupeň ochrany proti vniknutí vody.

Zadavatel posoudil objasnění dodavatele a shledal, že všechny dotazy nejsou řádně vysvětleny.

Ve vztahu k dotazu d) dodavatel nesplnil požadavek zadavatele na stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP 32. Dodavatel CHIRONAX – DIZ s.r.o. nabídl IP 23, která má nižší ochranu před pevnými částicemi (12,5 mm a dotyk prstem, zatímco zadavatel požadoval IP 32 (2,5 mm a dotyk nástrojem). U IP 23 je nadstandardní jen ochrana před stříkající vodou, což v takové míře nebylo požadováno, zatímco ochrana před vniknutím pevných části je na nižší úrovni, než zadavatel stanovil. Tímto dodavatel nesplnil požadavek zadavatele na technické parametry a vlastnosti nabízeného přístroje. Tento důvod sám dostačuje k vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel z výše uvedeného důvodu rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť údaje a doklady předložené dodavatelem nesplňují zadávací podmínky.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Účastník je oprávněn vzdát se práva podat námitky            dle § 243 ZZVZ.

V Domažlicích dne

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.                                        Ing. Jana Naarová

předseda představenstva                                                             místopředsedkyně představenstva

Domažlická nemocnice, a.s.                                                                 Domažlická nemocnice, a.s.

za zadavatele                                                                                             za zadavatele