## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – přístroje pro rehabilitaci“

1. část – Vodoléčba

2. část – Fyzikální léčba – diatermie

3. část – Fyzikální léčba – kombinované elektroléčebné přístroje

4. část – Fyzikální léčba – přístroje pro dezinfekci prostor

5. část – Fyzikální léčba – pulsní magnety

6. část – Fyzikální léčba – rázová vlna

7. část – Fyzikální léčba – terapeutický laser

8. část – Mobilizační léčba – chodítka

9. část – Mobilizační léčba – motodlahy a motomedy

10. část – Mobilizační léčba – pohyblivý chodník pro nácvik chůze

11. část – Mobilizační léčba – křesla, rotopedy, váhy, stůl

12. část – Vertikalizační léčba

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

Technická specifikace zadavatele

- část VZ – Vodoléčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čtyřkomorová galvanická lázeň | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - čtyřkomorová galvanická lázeň s elektronickým řízením - membránová klávesnice - displej pro zobrazení proudu a napětí - individuální výběr polarity elektrod a druhu terapie 4 pulzní proudy: - monofáze - pravoúhlý proud 140 Hz 2 pravoúhlé proudy: 50 Hz s 0,5 Hz nebo 2 Hz se sinusovou modulací - možnost využití externí elektrody - minimální počet elektrod – 2 - možnost nastavení délky procedury - výstupné napětí (galv./imp.) 0–24 V DC / 0-7 V AC - výstupný proud (galv./imp.) 0–2 A DC / 0-300mA AC - oplachová sprcha |
| 2. | Rehabilitační vířivá vana pro masáž dolních končetin | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - sedací rehabilitační vířivá vana pro masáž dolních končetin, beder a kyčlí - min. 14 vodních trysek - min. 8 mikrotrysek - tryska na masáž hemoroidů - min. 6 masážních trysek na plosky nohou - přivzdušnění hydromasáže - kontinuální režim hydromasáže - ukazatel teploty vody - 2 nezávislé okruhy masáže - akrylátový skelet s antibakteriální úpravou - ochrana čerpadel proti chodu naprázdno - oplachová sprcha - elektronické ovládání - kontinuální a pulzní mód masáže - digitální teploměr a časovač |
| 3. | Rehabilitační vířivá vana pro masáž horních končetin | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - min. 2 midi a 8 mikro hydromasážních trysek s přivzdušněním - regulace výkonu vířivé masáže - ukazatel teploty vody - elektronické ovládání s časovačem - směšovací baterie - funkce kolísání intenzity masáže - možnost volby kontinuální, sinusové nebo pulzní masáže - akrylátový skelet s antibakteriální úpravou, laminátové opláštění - oplachová sprcha - užitný objem cca 25 l / max. objem 30 l |
| 4. | Vodoléčebné vany | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - vířivá masáž – 10 hydromasážních trysek umístěných dle ergonomie pacienta + 22 mikrotrysek s přivzdušněním – celkem 32 trysek - 3 masážní zóny – nezávislé okruhy vířivé masáže (trysek) - Perličková masáž s regulací intenzity - Podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku až do 4,5 baru s přisáváním vzduchu - Pneumatické ovládání - Digitální teploměr - Přivzdušnění hydromasáže - Ochrana čerpadla proti běhu „na sucho“ - Mechanický poplach hydromasážního systému - Ovládání odpadu na ovládacím pultu - Sprchová baterie pro oplach - Madla pro pohodlné provádění terapie - Materiál vany – akrylát - Anatomicky tvarovaný skelet vany - Trysky pro zádovou oblast rozděleny do dvou sloupců podél páteře - Skelet vany u nohou tvarovaný do třech stupňů dle výšky pacienta – opěrky pro nohy - Hlavová opěrka s nafukovacím límcem - Užitný objem vody cca 350 l / max. objem 460 l - Doba napouštění cca 5 min Doba vypouštění cca 3 min |

- část VZ – Fyzikální léčba – diatermie

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermie | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - přístroj pro kontinuální a pulsní krátkovlnou diatermii - výkon v kontin. režimu alespoň 400W - výkon v pulsním režimu alespoň 1000W - délka pulsu 200-400 mikrosekund - pulsní frekvence 10-300Hz Nutná výbava pro každý přístroj: - dvě kloubová ramena pro elektrody - 120 mm kapacitní elektrody 2 ks - diploda 1 ks |

- část VZ – Fyzikální léčba – kombinované elektroléčebné přístroje

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kombinovaný elektroléčebný přístroj | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - 2- kanálová elektroterapie s možností kombinované léčby - barevný dotykový displej o velikosti min. 10“ - možnost otáčení a naklápění displeje - možnost přenesení dat a terapií z přístroje na USB - přednastavené protokoly a možnost ukládání vlastních terapií - široká škála elektroléčebných proudů (např.:TENS, Interference, VMS, Ruská stimulace, Galvanický proud, monofázické proudy, DD proudy, vysokonapěťová terapie, mikroproudy…) - bodové elektrody pro mikrouproud a vysokonapěťovou terapii - možnost povrchového EMG se zpětnou vazbou - možnost kombinovat měření s elektrostimulací - grafické znázornění dat z EMG na displeji - vakuová jednotka integrovaná v mobilním stolku - kontinuální i pulzní režim vakuové jednotky - možnost nastavení různé intenzity přisátí - terapeutický ultrazvuk - kontinuální i pulzní režim ultrazvuku - multifrekvenční hlavice ultrazvuku - předehřívaná dotyková plocha ultrazvukové hlavice - pojízdný přístrojový stolek - veškeré standardní příslušenství pro zahájení provozu |

- část VZ – Fyzikální léčba – přístroje pro dezinfekci prostor

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přístroj pro dezinfekci prostor | 5 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - přístroj pro dezinfekci prostor parami peroxidu vodíku a komplexu iontů stříbra - účinnost dezinfekce proti širokému spektru mikroorganismů - dezinfekční činidlo plně biologicky odbouratelné - nesmí poškozovat elektroniku a běžně používané povrchy - elektrický pohon - bez připojení na externí zdroj stlačeného vzduchu - automatické vypnutí - přenosný přístroj, hmotnost do 10 kg |

- část VZ – Fyzikální léčba – pulsní magnety

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsní magnet | 2 | přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - možnost změny parametrů během aplikace - nastavitelná frekvence 1–50 Hz (po 1 Hz) - předvolba času 5–90 min - indukce magnetického pole na aplikátoru: až 65 mT (650 Gaussů) - optická indikace výstupních pulzů - po vypnutí si přístroj pamatuje poslední použité nastavení parametrů - 3 režimy programů: paměťový, frekvenční a programový - min. 75 základních programů, min. 20 volných programových pozic - možnost rozmítání frekvence - solenoid 30 cm, 60 cm, 70 cm, lůžkový čtyřcívkový aplikátor s podhlavníkem - lehátko |

- část VZ – Fyzikální léčba – rázová vlna

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rázová vlna | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Piezoelektrický princip generování fokusovaných rázových vln - Přímá fokusace generovaných vln bez odrazné plochy - 20 úrovní nastavení intenzity fokusovaných rázových vln - Hloubka penetrace nezávislá na intenzitě - Minimum energie odevzdané do okolní tkáně – precizní zacílení – ohnisko o velikosti 10 mm x 2,5 mm x 2,5 mm - Vhodné pro diagnostiku i terapii (speciálně u spoušťových bodů) - Dlouhá životnost aplikátoru (garantováno minimálně 5 mil. rázů, může být až 10 mil.) - Nastavení hloubky průniku pomocí gelových nástavců (4 až 6cm – dle typu aplikátoru) - Ovládání s dotykovými tlačítky pro nastavení frekvence, intenzity a počtu pulzů - Pojízdný vozík s přihrádkou na uložení gelových aplikátorů a aplikačního gelu, nosnost přihrádek do 20 kg - Třípedálový nožní spínač pro spouštění aplikace a ovládání intenzity aplikovaných rázů - Možnost připojení lineárního aplikátoru pro homogenní stimulaci větších oblastí (ohnisko 46mm x 20 mm x 4 mm) |

- část VZ – Fyzikální léčba – terapeutický laser

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terapeutický laser | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Vysokovýkonný terapeutický laser - Maximální výkon min. 25 W (u obou aplikátorů) - Průměrný výkon jednotlivých aplikátorů nejméně 1 W - Laserový zdroj s vlnovými délkami 905nm+808nm, které vždy vyzařují současně (synchronně) - Možnost kontinuální i pulzní emise záření - 2 terapeutické aplikátory – ruční aplikátor a robotizovaná velký aplikátor - Průměr hlavice ručního aplikátoru alespoň 2 cm, maximální výkon min. 25 W - Průměr hlavice robotizovaného aplikátoru alespoň 5 cm, maximální výkon min. 3x 25W - Možnost použití dvou terapeutických aplikátorů současně (s různými nastaveními pro každý aplikátor) – 2 nezávislé kanály - Přístroj s robotizovaným hlavou a fixačním ramenem - Fixační rameno umožňující elektronického nastavení velkého aplikátoru ve všech směrech a automatizovaný pohyb hlavice ve všech směrech – min. délka ramene 0,5 m - Přístroj na stolku s kolečky nebo přímo opatřen pevným podvozkem s kolečky - Možnost úpravy všech léčebných parametrů - Software v českém jazyce - Intuitivní ovládání - Vestavěné indikace a terapeutické protokoly - Možnost zabezpečení spuštění přístroje volitelným heslem - Výstražná dioda v průběhu emise - 2x ochranné brýle pro daný typ záření |

- část VZ – Mobilizační léčba - chodítka

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chodítko s opěrnou deskou | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - chodítko čtyřkolové s opěrnou deskou do interiéru - polstrovaná opěrná deska - polohovatelná madla - nastavitelná výška v rozsahu min. 100 až 140 cm - kolečka s brzdami - nosnost min. 140 kg |
| 2. | Chodítko vysoké | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - chodítko čtyřkolové vysoké do interiéru - výškově nastavitelné podpažní opěrky v rozsahu min. 105 až 150 cm - nastavitelná šířka podpažních opěrek - výškově nastavitelné opěrky předloktí - kolečka s brzdami - průměr koleček min 7,5 cm |

- část VZ – Mobilizační léčba – motodlahy a motomedy

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Motodlaha na hlezenní kloub | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Programovatelná motodlaha pro plynulý pasivní pohyb horního a dolního hlezenního kloubu - Dálkový ovladač s čipovou kartou - Monitoring rehabilitace - Displej s obrázky - Přestavba levostranné a pravostranné rehabilitace - Anatomicky správný pohyb končetiny - Opěrka holeně a botička z lehce omyvatelného materiálu - Rehabilitace v sedě či v leže - Výška pacientů – 120 až 200 cm - Možnost přenosu dat do PC Funkce: - zahřívací program - oscilace – četnější opakování mezních 10° - protažení - zpětný chod – bezpečnostní prvek - plynulá regulace rychlosti od 20° do 200° / min - doba trvání terapie - pauzy v krajních polohách - asynchronní chod motorů - izolované pohyby Rozsahy pohybu - plantární / dorzální flexe 50° – 0° – 40° - inverze / everze 40° – 0° – 20° Maximální zatížení: 20 kg |
| 2. | Motodlaha na kolenní a kyčelní kloub | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - řízení pomocí programovatelného ovladače s piktogramy - rychlé nastavení na anatomické rozměry pacienta od 120 do 200 cm - rozsah pohybu v kolenním kloubu min. od -10° v extenzi do 120° ve flexi - rozsah pohybu v kyčelním kloubu min. od 10° v extenzi do 75° ve flexi - plynulé nastavení rychlosti min. od 40° do 145°/ min. - postupné zvyšování rozsahu pohybu (zahřívací program) - režim protažení - pomalé navýšení max. rozsahu o 5° s následnou oscilací - režim oscilace – opakování posledních 10° - nastavení doby cvičení - nastavení pauz v krajních polohách (obě samostatně) - nastavení zpětného chodu (bezpečnostní prvek) - nastavení plynulého rozsahu pohybu podle potřeb pacienta - grafické znázornění rehabilitace - možnost nastavení speciálních programů - komfort - přístroj musí být bez přestavby použitelný pro rehabilitaci pravé / levé končetiny - požadované příslušenství z lehce omyvatelného materiálu - podpěry stehna, lýtka a botička, protiskluzová podložka - hmotnost do 12 kg - transportní vozík umožňující cvičení na lůžku bez snímání motodlahy z vozíku |
| 3. | Motodlaha na rameno | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - programovatelná ramenní rehabilitační motodlaha - motodlaha řízena dálkovým ovladačem s čipovou kartou pacienta, na které se zaznamenávají léčebná data – monitoring rehabilitace - displej s obrázky - anatomický pohyb – plně synchronizované motory a individuální nastavení všech léčebných parametrů - nastavitelná opěrka hlavy a zad a vodič krční páteře - dálkové ovládání s čipovou kartu pacienta - možnost přenosu léčebných dat do PC - zahřívací program - postupné zvyšování rozsahu pohybu - oscilace – četnější opakování mezních 10° - protažení – postupné zvyšování rozsahu pohybu - zpětný chod – bezpečnostní prvek - plynulá regulace rychlosti od 30° do 140° / min - nastavení doby trvání terapie - nastavení pauz v krajních polohách (obě samostatně) - asynchronní chod motorů - izolované pohyby - možnost vypnutí jednoho motoru Rozsahy pohybu: - abdukce /addukce min 30° – 160° - vnitřní / vnější rotace min -30° až 90° - elevace (flexe) min 30° – 175° |
| 4. | Motomed | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - léčebný pohybový přístroj na horní a dolní končetiny - pasivní cvičení (celková paralýza) - cvičení s asistencí (částečná svalová aktivita) - symetrické cvičení (možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny) - symetrické cvičení – možnost hraní her – motivace pro pacienta - aktivní cvičení (jako na rotopedu) - isokinetické cvičení (trénink se stálou rychlostí, ale s měnícím se odporem) - barevný dotykový displej - symetrický trénink – silnice nebo sloupce – přepnutelné - možnost změny všech důležitých parametrů během cvičení - vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace - START/STOP ovládání na obrazovce - citlivá detekce křečí – antispazmová kontrola - aktivní podpora svalů - min. dvě možnosti nastavení pedálové kliky - plastové, omyvatelné podložky chodidel - bezpečnostní madlo – nastavitelný sklon a výška - možnost aktualizace softwaru přístroje např. pomocí flash disku - kolečka pro transport - podpěrky lýtek - fixace nártů - podpěry předloktí - stabilizace vozíku |

- část VZ – Mobilizační léčba – pohyblivý chodník pro nácvik chůze

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pohyblivý chodník pro nácvik chůze | 1 | přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze s integrovanými silovými senzory - analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem - nosnost pásu alespoň 130 kg - rychlost pohybu chodícího pásu v rozsahu 0 - 10 km/hod - plynulý rozjezd pásu od 0 km/hod - nastavitelný sklon pásu v rozsahu 0% až 15% (0° - 8,5°) - zpětná rotace pásu pro nácvik chůze z kopce - kalibrované senzory zabudované v chodníku - plocha se senzory min. 90 x 50 cm - madla po celé délce pásu - nastavitelná výška, šířka a sklon madel - teleskopické prodloužení madel pro bezpečný nástup na chodník - nastavitelná sedátka a opěrky nohou pro terapeuty - bezpečnostní stop tlačítko - řídící PC - databáze pacientů - grafické zobrazení měřených dat v reálném čase - náhled naměřených hodnot - tvorba reportů s možností editace, export do pdf - software pro analýzu chůze - software pro analýzu stoje - projekce stop na pás – vizuální stimulace pro nácvik symetrie chůze - interaktivní nácvik chůze ve virtuálním prostředí - min. 3 stupně obtížnosti cvičení ve virtuálním prostředí - dynamický systém odlehčení hmotnosti pacienta - nájezdová rampa |

- část VZ – Mobilizační léčba – křesla, rotopedy, váhy, stůl

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rehabilitační křeslo | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce křesla - kov, plast - nosnost minimálně 130kg - polohovatelná ložná plocha - synchronní mechanika zádového a lýtkového dílu, možnost ovládání pacientem i personálem - odnímatelný sedák pro jednoduchou čistitelnost - integrovaná výsuvná/sklopná podnožka pro oporu nohou snadný transport - integrované výškově stavitelné područky, možnost úplného sklopení/spuštění pro snadný přesun pacienta - kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm - univerzální držáky na příslušenství příslušenství: - infuzní stojan chrom/nerez - jídelní deska |
| 2. | Rotoped | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - brzdný odpor plynule nastavitelný min. v 10 stupních - vyklápěcí řidítka zajišťující vhodnou polohu těla při cvičení - sedlo výškově nastavitelné - nosnost alespoň 130 kg - certifikovaný zdravotnický prostředek |
| 3. | Sedačková váha | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Mobilní cejchuschopná elektronická sedačková váha - Robustní konstrukce - Ergonomické sedadlo ze snadno omyvatelného plastu - Funkce: vážení, tárování, přidržení ustálené hodnoty - Vážící rozsah alespoň 200 kg - Dílek d min. 100 g - Ověř. dílek do 150 kg = 50 g, nad 150 kg = 100 g - USB rozhraní pro přenos dat na tiskárnu nebo do PC, propojovací kabel - Kolečka, zadní řiditelná a s brzdou - Odklopné opěrky - Odklopné podnožky - Hmotnost do 30 kg - Šířka max. 60 cm - Prvotní ověření |
| 4. | Sprchovací a klozetové křeslo | 9 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Výškově nastavitelné pojízdné sprchové křeslo - Náklon křesla 5 stupňů dopředu a 25 stupňů dozadu - Odnímatelný sedák pro dokonalé čištění povrchu - Pratelná zádová opěrka snižující tlak na kostní partii - Možnost odklopení područek pro snadný přesun klientů - Elektricky nastavitelný zdvih v rozsahu cca 55 – 80 cm - Odklápěcí a odnímatelné nožní podložky - Držák podložní mísy - Plastová podložní mísa - Aretace a brždění alespoň koleček - Kolečka o velikosti alespoň 125 mm - Hloubka sedáku 45 cm - Šířka křesla do 65 cm - Nosnost minimálně 150 kg |
| 5. | Transportní křeslo | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - skládací rám - odnímatelné plné postranice - odnímatelné nastavitelné stupačky - přední kola prům. min. 20 cm - zadní kola prům. min. 60 cm - parkovací brzdy - držák berlí - madlo pro obsluhu - zdravotně nezávadný, omyvatelný a dezinfikovatelný povrch - nosnost min. 130 kg |
| 6. | Vojtův stůl | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Vojtův stůl - rozměry 200 × 100 cm - elektrické nastavení výšky - nástupní výška min. 50 cm - hlavový díl nastavitelný nahoru plynovou vzpěrou - držák na hygienický papír |

- část VZ – Vertikalizační léčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multifunkční přístroj pro mobilizaci pacientů | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - polohování pacienta z lehu do sedu a stoje - laterální náklon 20° - Trendeleburg -25° - ukazatel sklonu - nastavitelné loketní opěrky - nastavitelná bederní opěrka - nastavitelná a sklopná ramenní podpora - nastavitelný systém bezpečnostního pásu zajištění pacienta na kolena, kyčle a hrudník - rychlé manuální sklopení do polohy vleže - nosnost min. 135 kg |
| 2. | Zvedák na imobilní pacienty | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - zvedák umožňující zdvih pacienta ze země - nosnost min. 185 Kg - rozevíratelný podvozek - šířka zavřeného podvozku 700 mm - rozevření podvozku pro těžko dostupná místa - hliníková konstrukce - možnost polohování pacienta pomocí mechanického nebo elektrického pístu - možnost otočení zavěšeného pacienta o 360 stupňů - rozsah zdvihu 0-1300 mm pacient (výška ramene alespoň 210 cm) - výdrž nabité baterie cca 60 – 90 zdvihů - ovladač připojený kabelem - indikace stavu vybití baterie - nouzový ruční systém spuštění pacienta - čtyřbodový závěsný systém - antistatická kolečka - dynamický polohovací systém (nastavení sklonu vaku – hydraulicky či elektricky) - požadované příslušenství: 1 zvedací vak, baterie, nabíječka - možnost dokoupení různých typů vaků: transportních, koupacích a hygienických vaků (alespoň 4 velikostí pro každý druh) |