## Příloha č. 1 ZD

## VLASTNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

Veřejná zakázka:

„Nákup RTG přístroje pro Rokycanskou nemocnici, a.s.“

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel: Rokycanská nemocnice, a.s.

Voldušská 750, 337 01 Rokycany

IČ: 26360900

Technická specifikace nabízeného přístroje - Pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce (přístroji) i vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného přístroje dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadovaný přístroj a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 1 ZD (Vlastní technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávaný přístroj a zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). K přístroji bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

Nepřípustná změna položek tabulky Vlastní technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.

Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění je dodávka flexibilního stavebnicového systému pro přímo digitální RTG skiagrafii dvěma RTG panely.

Jedná se o skiagrafické pracoviště ve dvou rovinách a to pro běžný, obecný provoz RTG, plně digitální pomocí 2x plochého panelového detektoru. 1x mobilní, bezdrátový umístěný ve stole a 1x pevně zabudovaný (integrovaný) ve vertikálním stativu.

Nabízený systém musí obsahovat dva ploché panelové detektory na principu přímé radiografie DR. Jeden ve stole, mobilní, bezdrátový, velikost kazety min./max. 43 x 43 cm a jeden pevně zabudovaný (integrovaný) ve vertikálním stativu. Mobilní detektor musí být použitelný pro volný snímek např. na lůžku. Mobilní detektor bude napájen dobíjecími akumulátory. Součástí předmětu plnění bude dodávka minimálně 2 ks akumulátorů pro detektor a nabíječ akumulátorů pro zajištění nepřetržitého provozu.

Zařízení DR systému musí umožňovat snímkování pacienta na přivezeném lůžku mimo vlastní RTG nářadí.

Nabízený DR systém musí obsahovat stropní závěs s RTG zářičem, vyšetřovací elevační stůl s plovoucí deskou a vertikální stativ.

| Položka |  | Minimální požadované parametry zadavatele | Počet kusů | Splňuje dodavatel minimální požadavky ANO/NE (doplní a vybere dodavatel | Hodnota / Popis Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Detektor Konverzní materiál: CSI, účinnost detektoru DQE (min. 65% při 0lp/mm) |  |  |  |  |
|  | 1A | Mobilní bezdrátový – určený pro snímky volných projekcí - rozměry panelu: velikost standardní RTG kazety 35 X 43 cm (ISO4090) - velikost obrazové plochy min. 34 x 42 cm - velikost obrazového bodu max. 150 x 150 um - obrazová matrice min. 2300 x 2800 pix. - Vysoká mobilita - Váha max. 3,5 kg - Konstrukčně uzpůsobený pro zvýšené mechanické namáhání - Nosnost min. 130 kg váhy rozložené na plochu detektoru - A/D konverze min. 16 bit - Napájení – výměnné akumulátory - Zajištění nonstop nezávislého provozu detektoru - Kapacita baterie musí dostačovat min. pro 300 snímků - Min. 2 ks baterie součástí dodávky | 1 ks |  |  |  |
|  | 1B | Pevný detektor –integrovaný ve vertikálním stativu - velikost obrazové plochy min. 42 x 42 cm - velikost obrazového bodu max. 150 x 150 um - obrazová matrice min. 2800 x 2800 pix. - A/D konverze min. 16 bit - Plně mechanicky i elektronicky integrovaný detektor - Ne wire-less provedení | 1 ks |  |  |  |
| 2 |  | Ovládací konzole – jedna integrovaná konzole pro ovládání generátoru, detektoru prohlížení a základní úpravy obrazu. - Ovládací stanice musí umožňovat připojení min. 3 detektorů - Prohlížecí stanice s možností zadávání pacientských dat s digitálním zpracováním obrazu včetně zpracování obrazu v postprocesingu (rotace, zoom) - Náhled exponovaného snímku max. do 5s po expozici - Protokoly s expozičními a projekčními parametry jednotlivých vyšetření s možností úprav - Monitor min. „19“ LCD, dotykový – možnost ovládání - DICOM interface Včetně DICOM send, DICOM print, DICOMMPPS a DICOM Worklist management, DICOM RDSR - UPS | 1 ks |  |  |  |
| 3 |  | RTG nářadí - Automatický svislý pohyb rentgenky pro udržení stálé ohniskové vzdálenosti (SID) při změně výšky stolu - Automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při manuálním polohování vertikálního stativu - Automatický pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky - Automatické nastavení vertikálního stativu dle zvoleného anatomického programu | 1 ks |  |  |  |
| 4 |  | Vertikální stativ - Vybavený jednotkou s detektorem, umožňujícím motorizované i manuální výškové nastavení a motorizované naklápění jednotky detektoru v rozsahu min. -20⁰ až 90⁰ (pro snímkování horizontálních projekcí jako vertigraf i svislých funkcí u pojízdného vozíku nebo lůžka pro imobilní pacienty - Max. rozsah vertikálního motor. pohybu u vertikálního stativu (pro snímek např. dětské nohy těsně u země až po snímek lebky u stojícího pacienta ) v rozsahu od podlahy max. 35 cm – do min. 170 cm - Min. 3 měřící pole (komůrky) pro AEC (automatické řízení expozice) - Vzdálenost mezi kontaktní plochou pro pacienta (deskou) jednotky detektoru a detektometrem max. 5,0cm - Mřížka integrovaná v krytu detektoru vertikálního stativu, - mřížka vyjímatelná, - možnost použití různých mřížek, - jednoduchá výměna obsluhou (zmáčknutí tlačítka a vyjmutí – vložení apod., bez použití nástroje | 1 ks |  |  |  |
| 5 |  | Stropní závěs rentgenky - Kolimátor s diplejem umožňujícím kontrolu a změnu expozičních parametrů - Kolimátor umožňující automatickou i manuální kolimaci primárního svazku - Rotace rentgenky okolo vertikální osy min +/- 180⁰ - Rotace rentgenky okolo horizontální osy min +/- 125⁰ - Délka podélné dráhy stropního závěsu min. 6 m - Délka příčné dráhy stropního závěsu min. 3 m - AEC (auto. Exp. Control) - Délka vertikálního posuvu rentgenky min. 160 cm | 1ks |  |  |  |
| 6 |  | Stacionární elevační stůl - Vybavený jednotkou s detektorem - Rozsah vertikálního pohybu stolu min. 30 cm s nejnižší pozicí stolu max. 55 cm od podlahy - Nosnost stolu min. 300 kg bez omezení, - stůl zatížený touto vahou musí být schopen všech standardních funkcí (elevace, posun desky apod.) - Plovoucí deska stolu o rozměrech min. 220 x 80 cm - Max. možnosti pohybu plovoucí desky ve 4 směrech a detektoru pro pokrytí co největší snímkované plochy bez manipulace s pacientem) - Podélný pohyb desky stolu min. 90 cm - Příčný pohyb desky stolu min. 24 cm - Dráha detektoru ve stole longitudinálně min. 45 cm | 1 ks |  |  |  |
| 7 |  | Antikolizní systém | 1 ks |  |  |  |
| 8 |  | RTG Generátor - Vysokofrekvenční - Výkon min. 80 kW - Rozsah napětí : min. 40 – 150 kV - Rozsah mAs: min. 0,5 – 850 m As | 1 ks |  |  |  |
| 9 |  | Rentgenka - Min. 40 – 150 kV - 2 ohniska odpovídajícího výkonu cca 0,6 a 1,2 mm - Teplotní kapacita anody rentgenky min. 300 kHU | 1 ks |  |  |  |
| 10 |  | Integrovaný měřič plošné povrchové dávky – DAP metr | 1 ks |  |  |  |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného přístroje a zařízení do provozu

- Provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu

- Součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

- Provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (PBTK), revizí a validací, a to dle doporučení výrobce a v souladu s platnou legislativou České republiky (především zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušných Nařízení vlády), a rovněž aktualizace SW a provádění pravidelných servisních prohlídek včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou a to u všech částí přístroje, u kterých by se uvedené činnosti v souladu s příslušnými zákony a doporučeními výrobce provádět měly.

- Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.

Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:

- Součástí dodávky přístroje je provádění záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu minimální po dobu 96 měsíců od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ a dodavatel musí náklady na něj ocenit; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek).

- Servisem se rozumí provádění odborné údržby a oprav přístroje v souladu s pokyny výrobce, zákona č. 268/2014 Sb. a jinými souvisejícími právními předpisy. Součástí servisu je také provádění preventivní a korektivní údržby (opravy poruch), pravidelné servisní prohlídky v souladu s doporučením výrobce včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou, provádění BTK, revizí a validací vyplývajících z příslušných právních předpisů a doporučení výrobců, upgrade software

- Servisní zásah v době záručního (i garantovaného pozáručního) servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 24 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční (i garantované pozáruční) době musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak).

- Dodavatel je v případě déle trvající opravy v záruční (i garantované pozáruční) době povinen zdarma zajistit zapůjčení náhradních komponent skiagrafické sestavy se srovnatelnými nebo lepšími parametry po celou dobu opravy původního přístroje. Náhradní komponenty musí být doručeny do sídla zadavatele na náklady dodavatele.

- Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL