| zADAVATEL: | Rokycanská nemocnice a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Voldušská 750, Rokycany PSČ 337 01 |
| IČ/DIČ: | 26360900/CZ26360900 |
| Zastoupený: | Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA, předsedou představenstva |
|  | Ing. Michalem Filařem, místopředsedou představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Nákup RTG přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s.“

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/36/CN/18

Č.j.: 4931/18/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne  5. 9. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 4. 9.  2018 obdržel zadavatel od potencinálních dodavatelů následující žádosti o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1 :

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se týká přílohy č.1 ZD – Vlastní technická specifikace zadavatele.

Vysvětlení č.1:

Mobilní bezdrátový detektor:

Zadavatel nespecifikuje přídavný rastr v případě použití detektoru mimo pacientský stůl. Je tento přídavný rastr požadován?

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel přídavný rastr nepožaduje.

Dotaz č. 2 :

Vysvětlení č.2:

Vertikální stativ:

Zadavatel nespecifikuje přídavné pacientské úchyty pro snímkování pacienta ve stoje u vertigrafu. Je toto přídavné příslušenství požadováno?

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel předpokládá, že standardní úchyty pro pacienta má každý přístroj. Žádné speciální úchyty zadavatel nepožaduje.

Dotaz č. 3 :

Dotazy k Technická specifikaci nabízeného přístroje:

Zadavatel v příloze Vlastní technická specifikace požaduje:

• Vzdálenost mezi kontaktní plochou pro pacienta (deskou) jednotky detektoru a detektometrem max. 5,0 cm.

Domníváme se, že se jedná o administrativní chybu a správně má být „detektorem“. Je náš názor správný?

Odpověď k dotazu č. 3:

ANO, správně má být „detektorem“.

Dotaz č. 4 :

Zadavatel v příloze Vlastní technická specifikace požaduje:

Stacionární elevační stůl

• Nosnost stolu min. 300 kg bez omezení, - stůl zatížený touto vahou musí být schopen všech standardních funkcí (elevace, posun desky apod.)

• Plovoucí deska stolu o rozměrech min. 220 x 80 cm

Chtěli bychom nabídnout špičkový přístroj renomovaného výrobce, který se osvědčil na mnoha českých i zahraničních pracovištích. Deska stolu s nosností > 300kg má u tohoto přístroje rozměry 216 x 83 cm. Domníváme se, že rozdíl 4 cm v délce desky stolu je zanedbatelný a nemá žádný vliv na medicínské využití, ani na komfort obsluhy či pacienta. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s deskou stolu o velikosti 216 x 83 cm?

Odpověď k dotazu č. 4:

Zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje s deskou stolu o velikosti 216 x 83 cm, neboť rozdíl rozměru je minimální.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v detailu příslušné veřejné zakázky (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6736.html).

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávacích podmínek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 5. 9. 2018

--------------------------------------------------------

Mgr. Renata Janoušková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace v zastoupení zadavatele