| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |
| IČO: |  | 26361086 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Pavlem Cibulkou, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – C-rameno“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-032375 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/160/CN/18 |  | Číslo jednací: | CN/5683/2018 |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – C-rameno“, Ev.č. VVZ Z2018-032375, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 26. 9. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „V Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace, uvádíte jako technický požadavek na RTG C-rameno následující parametr: Rotace C-ramene okolo vodorovné osy min. +/- 220°

Námi nabízený přístroj disponuje dostatečným rozsahem +/- 205° pro veškeré požadované aplikace.

Dotaz: je pro zadavatele přijatelné řešení s rotací C-ramene okolo vodorovné osy +/- 205°?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel připouští navrhované řešení +/- 205°.

Dotaz č. 2: „V Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace, uvádíte jako technický požadavek na RTG C-rameno následující parametr: Orbitální pohyb C-ramene min. -90/+45°

Námi nabízený přístroj disponuje dostatečným rozsahem orbitálního pohybu pro veškeré požadované aplikace -90/+30°.

Dotaz: Je pro zadavatele přijatelné řešení s rozsahem orbitálního pohybu -90/+30°?“

Odpověď zadavatele: Ne, zadavatel trvá na dosavadním zadání; stávající dosluhující přístroj má rozsah  -90/+40°.

Dotaz č. 3: „V Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace, uvádíte jako technický požadavek na RTG C-rameno následující parametr: Min. 2 ohniska ≤0,5mm / ≤1,5 mm

Námi nabízený přístroj disponuje 2 ohnisky o adekvátní a vyhovující velikosti 0,6 mm a 1,4 mm. Tato dvě ohniska zcela vyhovují kvalitnímu zobrazování pro všechny požadované aplikace a vyhovují zamýšlenému účelu použití.

Dotaz: Je pro zadavatele přijatelné řešení se dvěma ohnisky o velikosti 0,6 mm / 1,4 mm?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel navrhované řešení připouští.

Dotaz č. 4: „V Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace, uvádíte jako technický požadavek na RTG C-rameno následující parametr: Tepelná kapacita ≥ 1100 kHU

Náš systém je navržen pro efektivní dlouhodobé používání a i při mírně nižší tepelné kapacitě rentgentky, je určen pro dlouhodobé, nepřerušované vyšetřování. Naše řešení zcela vyhovuje kvalitnímu zpracování pro všechny požadované aplikace a dále zamýšlenému účelu použití.

Dotaz: Je pro zadavatele přijatelné plnohodnotné řešení s efektivním tepelným režimem a tepelnou kapacitou rentgenky 900 kHU?“

Odpověď zadavatele: Ano, navrhované řešení je přípustné.

Dotaz č. 5: „V Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace, uvádíte jako technický požadavek na RTG C-rameno následující parametr: Ovládání monitorů prostřednictvím dotykové obrazovky

Náš systém nabízí intuitivní a ergonomické ovládání prostřednictvím membránové snadno sterilizovatelné klávesnice na monitorovém vozíku.

Dotaz: Je pro zadavatele přijatelné plnohodnotné řešení ovládání prostřednictvím membránové klávesnice na monitorovém vozíku?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel připouští ovládání prostřednictvím membránové klávesnice na monitorovém vozíku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 2. 10. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 6: „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se týká Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace: Vysvětlení č. 1

Požadavky zadavatele dle ZD:

C-rameno

Rotace C-ramene okolo vodorovné osy min. +/- 220°

Orbitální pohyb C-ramene min. -90/+45°

Rentgenka

Tepelná kapacita ≥ 1100 kHU

Zobrazovací monitory

Ovládání monitorů prostřednictvím dotykové obrazovky

Konektivita a komunikace s PACS a NIS

Wi-Fi DICOM konektivita pro bezdrátovou komunikaci s PACS / NIS

Dotaz uchazeče: Bude zadavatel akceptovat řešení renomovaného světového výrobce s mnoha instalacemi C-ramen v ČR a následujícími nabízenými technickými parametry?

C-rameno

Rotace C-ramene okolo vodorovné osy min. +/- 180°

Orbitální pohyb C-ramene min. -90°/+35°

Rentgenka

Tepelná kapacita ≥ 700 kHU při tepelné kapacitě anody rentgenky min. 50 kHU a chladícím výkonu min. 50 kHU/min

Zobrazovací monitory

Ovládání monitorů prostřednictvím dotykové obrazovky – zadavatel nepožaduje a umožňuje ovládání monitorů rovněž alfanumerickou klávesnicí s myší

Konektivita a komunikace s PACS a NIS

Wi-Fi DICOM konektivita pro bezdrátovou komunikaci s PACS / NIS – zadavatel nepožaduje a umožňuje pouze LAN komunikaci s PACS / NIS

Dle našich znalostí a zkušeností se jedná o standardní parametry, které nabízí více výrobců mobilních C-ramen a které jsou vhodné a naprosto dostačující pro veškerá vyšetření požadovaná zadavatelem na tomto typu zařízení.“

Odpověď zadavatele: Konektivita a komunikace s PACS a NIS: Zadavatel požaduje konektivitu uvedenou v původním zadání. Je nutné zajistit komunikaci bez kabelu (wi-fi bezdrátová komunikace), není přípustná komunikace pouze po kabelu.

C-rameno: zadavatel řešení navrhované tazatelem nepřipouští

Rentgenka: zadavatel řešení navrhované tazatelem nepřipouští

Zobrazovací monitory: zadavatel umožňuje ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky nebo prostřednictvím membránové klávesnice na monitorovém vozíku

II.

Vzhledem ke změnám zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 11. 2018 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 5. 10. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele