## 4
Část 04: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE -1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
168 | Artroskopický punch |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | artroskopické kleště přímé |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
šířka střihu 2,7 mm
pro sheath 3 mm
délka cca 130 mm
rukojeť s čistícím konektorem
169 | Úchopové kleště na meniskus pro operaci dle Schlesingera (Hermann Schlesinger, rakouský chirurg 1868-1934) |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | úchopové kleště na meniskus |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
délka cca 105 mm
se zámkem s "myším" zubem
přímý dřík
170 | Artroskopický háček |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | artroskopický háček |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
prům. 4,4 mm
délka cca 228 mm
opatřený stupnicí
173 | Nástroj pro perkutánní suturu Achill. šlachy |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Nástroj na perkutánní ošetření ruptury Achillovy šlachy, dle obrázku |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
bez incise v oblasti ruptury
délka nástroje cca 278 mm
referenční
resterilizovatelný nástroj
179 | Instrumentarium na uvolnění karpálního tunelu artroskopicky |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Pracovní ručka skládající se z: |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
ručky pro endoskopické operace syndromu karpálního tunelu
zavádějícího systému
rigidní optiky o průměru 4mm, délky 170 mm
okuláru rigidní optiky
zaváděcí pochva o průměru 5 mm, s podélnou drážkou
obturátor o průměru 5 mm, délky 65 mm
Instrumentárium k pracovní ručce:
preparační sonda 1ks
pátradlo 1ks
držák na nože 1ks
nožík s plošinkou 1ks
nožík s vykrojenou koncovkou 1ks
180 | Sada artroskopických nástrojů na operativu malých kloubů |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Sada artroskopických nástrojů na operativu malých kloubů |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Pátrací háček, dřík 71mm, 3,4mm zahnutí.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, rovná špička.
Grasper na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, rovná špička.
Grasper na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, rovná špička - tupý.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, špička 15st. nahoru.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, špička 15st. Nahoru - široký.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, 90st. doprava, rovná špička.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, 90st. doleva, rovná špička.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, špička 45st. doprava.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, špička 45st. doleva.
Sterilizační box pro přehledné umístění celé sady nástrojů.
183 | Trakční věž pro operace zápěstí |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Trakční věž pro operace zápěstí |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Trakční věž umožňující trakci při artroskopických operacích zápěstí nebo operacích zlomenin, v poloze přirozené pro pacienta.
Trakce prováděna přes sterilní čínské prsty.
Autoklávovatelné, plně nastavitelné rameno umožňující nastavení ruky ve více směrech.
Možnost plné pronace i supinace ruky a jejího zafixování.
4 velikosti atraumatických tzv. čínských prstů - S, M, L a XL.
RTG transparentní stabilizátor ruky.
185 | Cílící zařízení pro kotník |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Cílící zařízení pro kotník |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Cílič má umožňovat přesné umístění K-drátů k artrodéze kotníku použití kanylovaných šroubů, retrgrádní vrtání osteochondrálních lézí a další cílení v oblasti kotníku.
Pevný hliníkový rám pro cílení 1,1mm, 1,6mm a 2,4mm K-drátů.
Škála šablon se dvěma, třemi a čtřmi otvory o průměrech 1,1 a 1,6mm.
182 | Distraktor na operativu kotníku |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Distraktor na operativu kotníku |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Snadná montáž na standardní lišty operačního stolu.
Ergonomický design, ovládací a regulační mechanismus neomezující prostor operačního pole.
Měřič tahu pro přesné nastavení.
Jednoduše nastavitelný a plně sterilizovatelný.
Montáž do sterilního pole i přes sterilní krytí.

## 6
Část 06: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 3
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
0 | Generátor vakua-rekuperátor |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Přístroj pro přímou retransfúzi získané krve při ortopedických operacích. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
generátor vakua
uzavřený okruh mezi odsávacím a retrasfúzním systémem
zachování sterility získané a zpětně podané krve
selektivní filtrační systém
sterilní membrána pro přívod a odvod vzduchu
Cenová nabídka na autotransfuzní soupravy, obsahující všechny spotřební části systému pro přímou retransfúzi.
Nabídka na dodání "starter kitu" spotřebních materiálů pro nejméně 20 operací

## 7
Část 07: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 4
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
150 | Přístroj pro urychlení hojení ran |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | mobilní přístroj pro vytváření studené plasmy ionizací okolního vzduchu |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
bateriové napájení, hmotnost do 1,5 kg
frekvence: 420 Hz – 1220 Hz
šířka pulzu: 2,5us – 10us
max.proud: menší než 100 uA
automatické vypnutí
pacientská sonda
konvertor
min. 5 pracovních nástavců dle výběru uživatele
nabíječka (síťový adaptér)
kufřík
Informativní cenová nabídka na všechny spotřební materiály

## 8
Část 08: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 5
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
151 | Přístroj pro podtlakovou terapii |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro vytváření kontrolovaného podtlaku na akutní nebo chronické ráně |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
pro chronické a akutní rány kůže, které nelze uzavřít primárním hojením ran
odvádění sekretu rány a frgmentů kůže z okolí rány kontrolovaným podtlakem
sběrné nádobě na sekret
možnost nepřerušovaného používání generátoru podtlaku po dobu až 7 dnů (při pravidelných kontrolách krytí rány)
sterilní systém nádobky
automatická regulace a sledování hodnot nastavené terapie na podtlakové jednotce
filtry proti pronikání kapalin, bakterií a zápachu do přístroje -
elektronická regulace podtlaku, max. 250 mmHg, min. 20 mmHg po krocích 5 mmHg
barevný displej s podsvícením
interní paměť na data o terapii
Informativní cenová nabídka na všechny spotřební materiály
Nabídka na dodání "starter kitu" materiálů pro nejméně 20 aplikací

## 21
Část 21: | ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 7
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
43 | Uzavřený mobilní vozík k resuscitačnímu lůžku |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Anesteziologický stolek |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
rozměry 600 x 580 x 980 mm
Celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
Elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
Odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředků a UV záření
Nerezová pracovní deska, 3-stranná plastová galerie
Antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o průměru min. 100 mm, nezanechavající šmouhy
Odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky
Korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL 1034
Madlo pro snadnou manipulaci - madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
5 zásuvek 600x150 mm
Vniřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů, a děr
Pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
Možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
Příslušenství: multifunkční deska pro 2 řady zásobníků pro inj. Stříkačky a kanyly
Zásobník na inj. stříkačky a kanyly - 4 zásobníky
Zásobník na inj. stříkačky a kanyly - 5 zásobníků
Držák plastových pytlů s víkem z CNS
Sada boxů na odpadky
Otvírák ampulí
Toulec na katetry
Nerezový zásobník pro 1 balení rukavic zavěšen na gelerii
2x dělení do zásuvek (kříž)

## 23
Část 23: | REHABILITACE - 1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
13 | Vakuová kompresní terapie |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro léčbu poruch prokrvení končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
střídání podtlakové a přetlakové fáze
přístroj samočinně udržuje hermetické utěsnění končetiny v léčebném válci
přehledně řazená nabídka předprogramovaných léčebných procedur
integrovaný počítač s dotykovým grafickým displejem
motorické polohování aplikačního válce
tlak produkovaný v aplikátoru: léčebně max. +/- 15 kPa; kompresor max. +/- 25 kPa
tlak produkovaný v manžetě: max. 25 kPa
grafické monitorování časového průběhu procedury
bezpečnostní systém - průběžná kontrola procedury
polohovatelné křeslo
sada těsnících manžet
14 | Terapeutický ultrazvuk |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro aplikaci terapeutického ultrazvuku |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
frekvence 1 a 3 MHz
kontinuální a pulzní režim
UZ intenzita 0-3 W/cm2
možnost připojit bezobslužnou ultrazvukovou hlavici s elektrickou vakuovou jednotkou
multifrekvenční systém umožňující použití dvou různých frekvencí ultrazvuku
2 typy modulace – Amplitudní a Duty Cycle modulace
dynamická ultrazvuková hlavice o velikosti 5 cm2
kontinuální i pulzní režim (5, 10, 20, 33, 50, 80%)
25 předprogramovaných protokolů pro dynamickou aplikaci
50 programů pro bezobslužné aplikace
20 pozic pro vlastní uživatelské protokoly
dotykový displej, hands free aplikátor
akustická a vizuální kontrola kontaktu hlavice s pacientem
stolek nebo stojan
15 | Lokální kryoterapie |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro aplikaci chladové terapie |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
studený vzduch až -30°C
regulovatelná rychlost proudícího vzduchu
nastavitelný čas
LCD displej s podsvícením
doba terapie 30 s až 10 min
více programů, z toho min. 6 přednastavených a 3 definované uživatelem
aplikační hadice min. 1,5 m
průměry nástavců 5, 10, 15 a 20 mm
kolečka pro snadnou manipulaci

## 28
Část 28: | REHABILITACE - 6
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
23 | Systém pro závěsnou terapii |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rehabilitační systém pro léčebnou metodu neuromuskulární aktivace |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
posuvné zařízení se třemi traverzami
sada popruhů a lan pro metodu neuromuskulární aktivace.
zaškolení metody neuromuskulární aktivace
jedná se o metodu neuromuskulární aktivace Neurac

## 29
Část 29: | REHABILITACE - 7
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
24 | Pohyblivý chodník se závěsným systémem |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Pohyblivý chodník pro nácvik chůze |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Nosnost chodníku 160 kg
Rozměry 210 cm x 90 cm
Velikost běžecké plochy 153 cm x 55 cm
Náklon pásu 0° - 15°
Rychlost 0,2 – 13 km/h
Indikace rychlosti, vzdálenosti, tepové frekvence a času
Nástupní výška na pás max. 16 cm
Kolečka v přední části pro snadný přesun pásu
Doživotní záruka na rám chodníku
5 přednastavených režimů
Odlehčovací systém:
zabezpečení pacienta proti pádu
nadlehčení pacienta při tréninku na běžeckém pásu i mimo něj
nosnost odlehčovacího systému 135 kg dynamická (zvedání pacienta), statická 270 kg
elektronicky ovládaný sloupový zdvih
rozsah aktivního zdvihu min. 70 cm
kolečka o průměru min. 12,5 cm s brzdami a aretací směru
nastavení odlehčení individuálně pro levou a pravou stranu pacienta
systém umožňující měření zatěžování závěsu odděleně pro levou a pravou stranu
Připevnění pacientských popruhů k systému pomocí kovových přezek
zcela rigidní systém zavěšení pacienta, umožňující své postupné uvolnění ve svislé ose pomocí pružinového adaptéru
vertikální pohyb při dynamickém odlehčení v rozsahu 15 cm
adaptér umožňující 360° rotaci pacienta kolem svislé osy
Madla pro terapeuta pro manévrovatelnost se systémem
nastavitelná pacientská madla
pacientské popruhy velikosti L
nabíjecí baterie s dlouhou výdrží - nabíjení cca jednou měíčně
židlička pro terapeuta

## 31
Část 31: | REHABILITACE - 9
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
27 | Eliptický trenažér |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | eliptický trenažér s elektronicky řízeným magnetickým brzdným systémem |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
brzdný systém s tichým chodem
LCD displej se znázorněním tréninkových hodnot
integrované tréninkové programy
program řízený srdečním pulzem s možností volby cílové kardiozóny
zobrazení času, rychlosti, tréninkové vzdálenosti, ujetých kilometrů, pulsu
signalizace při překročení horní hranice pulsu
možnost měření pulsu pomocí dlaňových senzorů, ušní upínkou nebo bezdrátovým hrudním pásem
kolečka pro lepší manipulaci
nosnost 150 kg
30 | Rotoped |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nastavitelný brzdný odpor |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
nastavitelná řídítka zajišťující vhodnou polohu těla při cvičení
nastavitelné sedlo pro pacienty od 130 do 210 cm výšky
možnost použití sedlové trubky s horizontálním posuvem
nosnost 130 kg
počítač s displejem a indikací srdečního pulsu snímaného z rukou
funkce: rychlost, denní km, celkové km, stopky, kalorie, srdeční puls

## 37
Část 37: | SONOGRAFY - 1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
54 | Transportní ultrazvukový diagnostický přístroj |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 2D obraz, barevný (CFM), výkonový (PDI), pulzní (PWD) doppler, zobrazení „virtual konvex“. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Kompaktní přenosný přístroj, hmotnost do 8 kg
15“ LCD s rozlišením 1024 x 768
Harmonické zobrazení bez snížení snímkové frekvence
Základní zobrazovací módy:
B-mode
M-mode
Spectral Doppler: PW (Pulsed Wave) Doppler , HPRF (High Pulse Repetition Frequency) PW Doppler , CW (Continuous Wave) Doppler,
Angio Power Doppler
Color Flow Imaging
Stress echo
Automatické dopplerovské výpočty v reálném čase, automatické „obkreslování“ dopplerovské křivky v živém či zmraženém režimu.
Kompaundní zobrazení – možnost nastavení v několika úrovních (ne jen ON-OFF)
Algoritmus odrušení ultrazvukových speklí, s možností nastavení v několika úrovních (ne jen ON-OFF)
Pojízdný vozík s minimálně třemi porty pro sondy.
B/W termotiskárna ovládaná z panelu přenosného přístroje
Archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty. Snadné zálohování uložených dat.
Možnost připojení na PACS (DICOM konektivita)
Sondy (požadujeme multifrekvenční sondy s možností změny vysílací frekvence):
- lineární elektronická sonda 4-13 MHz s aktivní plochou délky do 39 mm, s možností zobrazení v trapezoideálním režimu
- konvexní elektronická sonda 2-6 MHz k vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea, přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních jak v základním, tak i harmonickém zobrazení
- fázová nízkofrekvenční sonda 1-5MHz pro vyšetřování srdce i břicha z interkostálního přístupu, odstupů renálních tepen, TCD /vyšetřování Willisova okruhu/ apod.
SW :
Panoramic view (je v základu)
SW pro kardiologická a vaskulární měření
SW pro visualizaci jehly
možnost automatického měření intimy /IMT/
možnost tkáňového Dopplera /TDI/
145 | USG přístroj - Sonograf přenosný |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | UZ typu přenosný, nikoliv dotykový tablet |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
ovládací panel s klasickými mechanickými ovládacími prvky (tlačítka), nikoliv dotykový pult
QWERTY klávesnice na ovládacím panelu
možnost připojení min. 2 sond do těla přístroje a min. 3 sond v případě fixace na vozíku
výměny sond za provozu
váha přístroje max. 8kg
více jak 2000 digitálních kanálů,
snímkovací frekvence přístroje vyšší jak 750 snímků/sekundu,
maximální zobrazovaná hloubka více jak 32 cm
2D zobrazení
Doppler
frekvenční rozsah min. 1-16MHz
podpora sond s vysokým počtem elementů
min. 15" displej s vysokým rozlišením (HD) a možností náklonu
výškově stavitelný transportní vozík
bateriový provoz min. 1,5 hodiny
časová kompenzace zisku (TGC) – manuálně nastavitelná v minimálně 8 úrovních
plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu,v živém obraze zvětšení s vysokým rozlišením měření
ukládání a úprava smyček
automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení
automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním
záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI
výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase
automaticky aktivována pomocná lupa při měření výhodou
programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
uživatelská nastavení pro každou sondu
optimalizace parametrů pro různé typy tkání
softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …)
Režimy zobrazení pro všechny sondy:
B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální tkáňový doppler
doppler (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sonděv rozmezí min. 0-70°, duplexní a triplexní mód v reálném čase
CW-doppler
barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti
uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností
změny typu a poměru tohoto zobrazení Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
Harmonické zobrazení / Pulsní inverzní harmonické zobrazení
HPRF
paměťová smyčka pro uchování min. 50 sekund, interní HDD o min. velikosti 500 GB
Lineární sonda s min. frekvenčním rozsahem 4-16 MHz, 46 mm, pro cévní vyšetření a vyšetření tzv. malých částí

## 39
Část 39: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
94 | Lednice |  | 6 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Chladnička s ventilátorem |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Prosklené samouzavírací dveře
Povrchová úprava boků bílá
rozměry: šířka max. 60 cm
Objem brutto min. 421 l
Vnitřní osvětlení chladící části: stropní osvětlení, vypínatelné se světelným panelem
Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou
Počet poliček: 6 z toho výškově nastavitelných: min 5
Nosnost polic: min 45 kg
Teplotní rozsah v chladící části: +2°C až +15°C
Zámek
Umístění dveří vpravo
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
95 | Lednice |  | 4 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Chladnička s ventilátorem |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Prosklené samouzavírací dveře
Povrchová úprava boků bílá
rozměry: šířka max. 60 cm
Objem brutto min. 421 l
Vnitřní osvětlení chladící části: stropní osvětlení, vypínatelné se světelným panelem
Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou
Počet poliček: 6 z toho výškově nastavitelných: min 5
Nosnost polic: min 45 kg
Teplotní rozsah v chladící části: +2°C až +15°C
Zámek
Umístění dveří vpravo
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
96 | Mrazák -40 °C |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | pro teploty -10°C až -40°C, objem min. 640l, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
vnitřní ventilátor-nucený oběh vzduchu,
ventil zabezpečující bezproblémové opakované otevření,
velký podsvětlený LCD displej,
digitální nastavení a zobrazení vniřní teploty s přesností 0,1°C, zobrazení venkovní teploty
automatické uzavírání dveří
akustický alarm pro max a min teploty,
akustický alarm otevřených dveří se zpožděním min. 30s,
možnost vypnutí akustického alarmu,
rozhraní RS485/RS232
nerez police;5 ks
rozměry: šířka max. 740 mm
napájení 230V/50Hz
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
97 | Mrazák -40 °C |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | pro teploty -10°C až -40°C, objem min. 640l, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
vnitřní ventilátor-nucený oběh vzduchu,
ventil zabezpečující bezproblémové opakované otevření
velký podsvětlený LCD displej,
digitální nastavení a zobrazení vniřní teploty s přesností 0,1°C, zobrazení venkovní teploty
automatické uzavírání dveří
akustický alarm pro max a min teploty,
akustický alarm otevřených dveří se zpožděním min. 30s,
možnost vypnutí akustického alarmu,
rozhraní RS485/RS232
nerez police;5 ks
rozměry: šířka max. 740 mm
napájení 230V/50Hz
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
98 | Pultový mrazák -35°C |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | objem min. 440 l |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
maximální vnější rozměry: šířka max. 165 cm, hloubka max. 95 cm
teplotní rozsah nejméně do - 40 °C, nastavení teplot po 0,1 °C
systém mrazení statický
ovládání dotykové elektronické
vnější digitální ukazatel teploty
připojení na monitoring teplot
akustický alarm pro max a min teploty,
akustický alarm otevřených dveří se zpožděním min. 30s,
vybavení kolečky pro lepší manipulaci
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
113 | Lednice |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Chladnička s ventilátorem |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Prosklené samouzavírací dveře
Bílý rám dveří
Povrchová úprava boků bílá
rozměry: šířka max. 60 cm
Objem min. 420 l
Způsob chlazení - dynamický
Vnitřní osvětlení chladící části: stropní osvětlení, vypínatelné se světelným panelem
Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou
Počet poliček: 6 z toho výškově nastavitelných: min 5
Nosnost polic: min 45 kg
Teplotní rozsah v chladící části: +2°C až +15°C
Zámek
Umístění dveří vpravo
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
114 | Mrazák |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Dveře/víko: bílé plné, samouzavírací
|  | Skříňový model |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Objem brutto - min 425 l
Počet poliček v mrazicí části - 7
Způsob chlazení - statický
Vnitřní osvětlení chladící části: stropní osvětlení, vypínatelné se světelným panelem
Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou
Nosnost polic min. 40 kg
rozměry: šířka max. 60 cm
Max. hmotnost 100 kg
Způsob odmražování v mrazicí části - ručně
Teplotní rozsah v mrazící části: do -26°C
Zámek
Umístění dveří vpravo
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 40
Část 40: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 2
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
115 | Box hlubokomrazící skříňový |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Skříňový box
|  | Rozměry – nastěhování boxu dveřmi 90 cm |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Hmotnost max. 350 kg
Objem min. 500 l
Bezfiltrový bezúdržbový systém
Min. 2 vnitřní dveře snižující teplotní únik
Vyjíždějící nerez držáky pro 2“ krabičky (min. pro 80 ks)
Trvale udržitelná teplota -86 stup při okolní teplotě +30 stup
Funkce alarm
Nastavení teploty v rozsahu -50 až -86 (-90) stup.C
duální systém chlazení - dva zcela nezávislé chladicí okruhy, každý okruh má svůj kompresor
vakuový ventil umožňující znovuotevření dveří ihned po zavření
Součástí dodávky databázový software v češtině
Součástí dodávky připojení s laboratorním informačním systémem – LIS Envis LIMS DS Soft Olomouc
Připojení volitelného monitoringu teplot
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 45
Část 45: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 7
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
118 | Elektroforetický systém |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Plně automatický elektroforetický systém pro elektroforézu bílkovin sérum/moč, imunofixace sérum/moč
Princip: elektroforetická migrace ( gelová nebo kapilární)
Minimální spektrum metod – elektroforéza proteiny sérum a moč, imunofixace sérum a moč (Bence-Jones)
Kapacita přístroje: elektroforéza proteinů -min. 20 vzorků v sérii bez kontrol při stanovení 5 až 6 frakcí
Kapacita přístroje: imunofixace sérum/moč - min. počet vzorků v sérii 2
Stolní analyzátor
Součástí přístroje PC včetně vyhodnocovacího programu
Součástí dodávky přístroje záložní zdroj
Vhodná detekce na homogenitu, bubliny a nedostatečné množství vzorku
Vhodná detekce stavu reagencií, senzorů a hladiny odpadu
Použití primárních zkumavek
Čtečka čárových kódů – načítání ID pacienta, antiséra
Automatická kontrola kvality min. na 2 koncentračních hladinách
Součástí dodávky připojení k laboratornímu informačnímu systému – LIS Envis LIMS DS Soft Olomouc
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ
elektroforéza bílkovin: 4450
imunofixace moče : 182
Imunofixace sérum : 93

## 49
Část 49: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 11
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
86 | Analyzátor měření volného Hb |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | fotometr pro měření absorbance |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
měření v rozsahu 320 - 1100 nm, min. filtry 415 nm, 460 nm
stolní, kyveta max 500 ul
připojení k PC, výpočet koncentrace příslušného analytu (volný Hb)
vhodné pro použití v tranfúzní službě
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 50
Část 50: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 12
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
89 | Inkubátor na ohřívání roztoků |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Regulace a udržení nastavené teploty |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
- přesnost nastavení teploty nejméně 1°C
- vestavěný ventilátor
- regulátor zamezující přehřátí roztoků, bezpečnostní pojistka, která po překročení teplotního limitu inkubátor automaticky vypíná
- snadné ovládání
- displej s ukazatelem aktuální teploty a programu
- možnost připojení k PC a monitoringu teplot
vhodné pro použití v tranfúzní lužbě
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 61
Část 61: | MRAZICÍ BOX - REKONSTRUKCE
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
99 | Komorový mrazící box - rekonstrukce |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Mrazící a chladící box s příčkou: (rekonstrukce komorového mrazícího, předsíňky a chladícího boxu, výměna dveří a chladicí jednotky) |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Velikost marazícího boxu (hloubka-šířka - výška) 3400 - 2550 -2340 mm
Výměna dveří (3 x chladírenské dveře 800/1900mm. 1 x mrazírenské dveře 800/1900mm)
3x nové vnitřní osvětlení (komorového mrazícího, předsíňky a chladícího boxu)
Zvětšení prostoru předsíně na vnější velikost před mrazícím boxem (hloubka-šířka - výška) 1450mm - 3500mm - 2340 mm plus chodbička mezi mrazícím a chladícím boxem pro expedici plazmy (hloubka-šířka - výška) 1400mm - 2450mm- 2340 mm
Chladící technologie s kapacitou 31 m3 pro teplotu + 3 st.C (předsíňka a chladící box)
Vnitřní alarm pro případ uzavření obsluhy mrazícího boxu
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 63
Část 63: | ÚPRAVNA VODY
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
112 | Reverzní osmóza |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Zařízení pro deionizaci vody technologií reverzní osmozy (RO) |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Kompletní filtrace, ochrana čerpadla proti přerušení dodávky zdroje vody
kompletní technologie reverzní osmózy
Iontoměniče s vodivostí vody do 1,0 uS/cm pro zásobení laboratoří, připojení biochemických analyzátorů
digitální měření specifické vodivosti
ventil přechodu na náhradní provoz pro případ výpadku funkce reverzní osmózy nebo výpadku elektrické energie
Výkon min 25 l/hod
Zásobní nádrž min. 200 l
Průchod dveřmi 90 cm
Certifikace ISO
Servisní hotline 24 hod denně
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
OBJEM SPOTŘEBOVANÉ VODY ROČNĚ
Spotřeba přístrojů = 180 000 litrů

## 66
Část 66: | POCT KOAGULOMETR
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
8 | POCT Koagulometr |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | POCT koagulometr pro stanovení protrombinového času |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
výsledky měření v jednotkách odpovídajících laboratornímu měření plazmy
mezinárodní normalizovaný poměr (INR)
stanovení hodnot INR ze vzorku kapilární nebo venózní krve
rozmezí hodnot min. 0,8 – 6,0 INR
přístroj měřící na bázi amperometrie – elektrochemického stanovení protrombinového času po aktivaci tromboplastinu
načtení kalibračních údajů testovacích proužků pomocí čipu
přenosný přístroj
dotykový displej
paměť min. na 100 výsledků s časem a datem
Záložní zdroj na 15 min provozu součástí dodávky
Vzdálená správa přístroje ze servisního střediska
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ
Počet provedených stanovení = 1000

## 69
Část 69: | ANALYZÁTOR NO, NIOX
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
197 | Analyzátor vydechnutého NO, NIOX |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro měření vydechnutého NO |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
rozsah měření 5-300 ppb
provoz jak napájením ze sítě i bateriový provoz
propojení s PC přes Bluetooth a USB kabel
možnost práce autonomně, i s připojením k PC a ovládáním z PC
délka analýzy do 1 minuty 30 sekund
přístroj splňující ATS/ERS kritéria
měření, jeho průběh i vyhodnocení dle ATS/ERS
databáze pacientů
Požadujeme nabídku na spotřební materiály pro 100 vyšetření

## 70
Část 70: | APLIKAČNÍ SW A MONITOR K EEG
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
9 | Monitor + aplikační software - doplnění stávajícího EEG přístroje Walter Graphtek |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Vícekanálové SW s analyzou dat Walter EEG PL-570: |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
40 kanálů pro EEG
11 bipolárních kanálů pro polygrafii
3 kanály SpO2 (saturace, pulsní křivka, tepová frekvence)
3 kanály CO2 (et CO2, respirační poměr, respirační křivka)
Stojan pro PL-EEG Headbox (se speciálním napájecím zdrojem)
EEG software pro snímání, popis a archivaci včetně
frekvenční a amplitudové analýzy (+ lokální databáze)
3D frekvenční mapy (Brain Mapping) - option
Řídící PC pro EEG stanici:
OS kompatibilní se stávajícím zařízením zadavatele
Archivace: externí USB HD 500 GB
Monitor LCD, úhlopříčka min. 22“,
RAM min. 4GB, HDD min. 500 GB, Gigabitová síťová karta (2x)
Myš, klávesnice, zdroj s oddělovacím trafem 500 W (dle EN 60601-01)
Vozík s brzděnými kolečky
Laserová tiskárna
Fotostimulace programovatelná v rozsahu 0,5-60 Hz
Stojan pro fotostimulační lampu LED

## 71
Část 71: | LAMPA PRO FOTOTERAPII
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
* | Lampa modrozářivá |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Fototerapeutická lampa - pojízdná, pro neonatologii |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Fototerapeutická lampa s využitím LED technologie, výkon cca 50 uW/cm2/nm ve vzdálenosti 50 cm
modré světlo, vlnová délka 460 nm
součástí panelu integrované vyšetřovací bílé denní světlo 4000 K
modul na mobilním stojanu s nastavitelnou výškou a s polohováním hlavy a aretací
monitorace teploty pacienta s alarmem
zabudovaný časovač
počítač provozních hodin, součet hodin celkové délky terapie pro pacienta
monitor teploty pacienta s akustickou a optickou signalizací
teplotní čidlo
Požadovaná životnost světelných zdrojů min.50 000 hodin, záruka na 30 000 hodin provozu.

## 77
Část 77: | FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
| Fluorescenční mikroskop |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kompletní tělo fluorescenčního mikroskopu s LED a halogenovým osvětlením, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
manuální XY stolek a držák sklíčkových preparátů
minimálně čtyřčetný nosič objektivů
LED fluorescenční osvětlovač–excitace 450-490nm, tolerance 10%
2ks. okuláry zvětšení 10x
Planachromatické objektivy zvětšení 10x,20x a 40x
SW pro základní ovládání kamery a pořízení snímků a živý obraz
adapter pro připojení kamery + CCD kamera
SW pro základní ovládání kamery a pořízení snímků a živý obraz
2 letá kompletní záruka a servis včetně validace a kalibrace světelných zdrojů.
Garance dalšího minimálně 3 letého pozáručního servisu včetně validace a kalibrace světelných zdrojů.

## 78
Část 78: | ŠOKOVÝ ZMRAZOVAČ
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
| Šokový zmrazovač plazmy |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | · kontaktní šokový zmrazovač plazmy |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
· horizontální vkládání plazmy
· kontaktní zmrazování horní a dolní chladící platformou v nerezovém provedení
· systém regulace tlaku na vaky, ochrana, bezpečnost, optimalizace tvaru a maximalizace mrazícího účinku
· zmrazovací kapacita v jednom cyklu mražení
· Minimálně 20 krevních vaků s plazmou o objemu maximálně 350ml
· Minimálně 12 krevních vaků s plazmou o objemu maximálně 850ml
· flexibilní pro různé plnění a tvary vaků ( minimálně pro vaky firmy Frezenius) , vypsat seznam kompaktibilních vaků
· čas zmražení na požadovaných -30°C
o 350 ml vaky - při naplnění 20 vaky – maximálně do 30min
o 850 ml vaky – při naplnění 12 vaky –maximálně do 60 min
· chlazení vzduchem
· rychlost předzmrazovací fáze max. 15 minut
· možnost vkládání další dávky ke zmražení ihned po ukončení předchozího zmrazovacího cyklu
· možnost zadávání dat další dávky (ID operátora, ID vaků..atd) ještě při mražení předchozí dávky
· plně automatický provoz, mikroprocesorové řízení, alarmové systém kontrolující správné teploty, externí sonda pro kontrolu teploty přímo ve vaku
· přístroj musí být vybaven řídící jednotkou a integrovaným displejem s funkcí zobrazení historie (grafy, teploty, stavy) i při výpadku PC na displeji zmrazovače, tzn. primární teplotní data jsou uložena v řídící jednotce přístroje a zálohována na PC
· 5x testovací vaky pro oba objemy pro objem 850-1000 ml a 5x 350-500 ml
· software v češtině pro monitoring procesu zamrazování vč. databáze cyklů
· dodávka PC a příslušenství potřebného k uvedení do provozu
· dodávka tiskárny černobílá laserová - Hewllet-Packard
· dodávka bezdrátové čtečky čárových kódů
· Součástí nabídky je i připojení do LIS ( Envis LIMS a Amadeus)
· Doložení minimálně 2 referenčních pracovišť transfúzní služby
· Dodávka včetně validace a zaškolení personálu
· Pozáruční servis po dobu minimálně 5 let za roční paušální cenu 25.000 bez DPH, která zahrnuje pravidelné roční validace a údržbu, veškeré náhradní díly, bezplatné zapůjčení náhradního přístroje pokud nebude závada odstraněna do 48 hodin, ročně 5x 350-500 ml testovací vak, ročně 5x 850-1000 ml testovací vak.

## 79
Část 79: | GYNEKOLOGIE
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
| Kardiotokograf |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Monitorované parametry: monitorace dvojčat, NiBP, komunikace s centrální monitorvací stanicí |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Parametry NiBP (oscilometrická metoda měření v rozsahu měření systolického tlaku 30 – 290 mmHg. Rozsah měření diastolického tlaku 10 – 220 mmHg. Rozsah středního arteriálního tlaku v rozmezí 20 – 260 mmHg)
CTG se musí dát upgradovat na monitoraci SpO2, FEKG, MEKG
Standardní termocitlivý skládaný papír
Přístroj musí umožnit vytvoření záznamové značky obsluhou do záznamu CTG
K přístroji se musí dát připojit stimulátor na „buzení plodu“
K CTG se musí dát připojit telemetrický systém GE Novii
CTG musí být kompatibilní s centrální monitorovací stanicí GE Trium
Možnost připojení ručního značkovače na subjektivní záznam pohybu plodu matkou.
Nastavení rychlosti posunu záznamového papíru 1, 2, 3 cm / 1 min
Možnost vypnutí posunu záznamového papíru v průběhu monitoringu
Regulovatelná hlasitost ozvu tepové frekvence plodu
Nastavení alarmů pro horní a spodní limit tepové frekvence plodu s nastavitelnou hlasitostí alarmu.
Ultrazvuková sonda s minimálně 9ti krystalovou technologií
Součástí dodávky musí být originální stolek pod CTG