## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Část 3 – Ventilátory - odsávačka

8 ks

Minimální technické parametry: - Podtlak min. -85 kpa - Rychlost sání min. 35 l/min - Pojízdný stojan - Autoklávovatelná 2l láhev na sekret s možností používání jednorázových vaků na sekret - Plynulá regulace vakua - Bezpečnostní regulátor podtlaku - Ochrana proti přesátí - Silikonové odsávací hadice - Držák lahví – eurolišta s možností umístění dalšího příslušenství - Napájení 230 v/50 hz - Tichý chod bez vibrací - Sací okruh

Část 4 – Ventilátory – Ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků

OKB (neprůtokový) - 1 ks

Minimální technické parametry: - Temperovací systém pro suché rozmrazení a ohřev transfuzních přípravků - Suchý ohřev bez použití vody - Aktivní sušení povrchu vaku - Současný ohřev minimálně tří vaků - Řízení ohřevu tak, aby teplota transfuzního přípravku nepřekročila 37 °C - Ukazatel teploty transfusních přípravků - Přesnost měření teploty ± 4% při 37 °C - Ohřev různých transfusních přípravků - Ohřev vaků s různým objemem naplnění - Evidence teploty transfusního přípravku - Zvuková signalizace ukončení ohřevu - Promíchávání transfuzních přípravků - Integrovaná kontrola funkcí přístroje - Kalibrace teplotních senzorů - Možnost připojení tiskárny - Součástí musí být záchytná deska

ARO (průtokový) - 2 ks

Minimální technické parametry: - Nastavení teploty v rozsahu 38° C až 42° C po 1,0° C - Horizontální tepelný výměník s možností užití kromě originálních i běžných infuzních setů - Ohřev tekutin v objemu min. 2000ml/h - Vícenásobná tepelná ochrana proti přehřátí - Krytí IPX4 - proti stříkající vodě - Alarm vysoké a nízké teploty - Digitální displej se zobrazením teplot - Doba zahřívání k provozu do 1 minuty - Montáž na normalizovanou euro-lištu nebo na infuzní stojan - Vyhřívaná flexibilní manžeta délky min. 130cm k udržování teploty ohřívané tekutiny až k pacientovi