| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Klatovská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |
| IČO: |  | 26360527 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Jiřím Zeithamlem, předsedou představenstva Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (2. vyhlášení)“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělená na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-041790 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/186/CN/18 |  | Číslo jednací: | CN/7336/2018 |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (2. vyhlášení)“, Ev.č. VVZ Z2018-041790, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 18. 12. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k 23. části – REHABILITACE - 1 od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 3: „Zadavatel ve specifikaci položky s názvem "Lokální kryoterapie" uvádí:

• více programů, z toho min. 6 přednastavených a 3 definované uživatelem

• průměr nástavců 5, 10, 15 a 20 mm

• Náš přístroj má 9 režimů výkonu průtoku chladného vzduchu, které můžete zvolit. Dále si může terapeut definovat výkon a čas terapie. Při terapii chladným vzduchem, až do - 32°C je vhodné nastavovat přístroj individuálně dle pocitu ošetřovaného klienta. Připustí zadavatel nabídku Lokální kryoterapie s 9 režimy a možností uživatelského definování času a terapie?

• Náš přístroj má průměry nástavců 5, 10 a 15 mm a bílou úhlovou trysku, která ošetří plochu 20 mm a více. Připustí zadavatel nabídku Lokální kryoterapie s bílou úhlovou tryskou?“ (přiložen snímek)

Odpověď zadavatele: Technické řešení popsané tazatelem splňuje medicínský účel a není v rozporu s technickou specifikací zadavatele. Zadavatel připustí nabídku takového přístroje.

II.

Dne 18. 12. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 4: „Dovoluji se na Vás obrátit s dotazem na upřesnění znění KS.

Článek VI. Záruka, záruční a pozáruční servisní podmínky

- Bod 16. nastoupit k odstranění vad nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení vady

Článek VII. Odpovědnost za vady a škodu

- Bod 5. – odstranění vady v délce 24 hodin od nahlášené vady

Prosím o vyjádření.“

Odpověď zadavatele: Servisní zásah (nástup na odstranění vad) musí být nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady, ledaže by byl v Příloze č. 1 ZD uveden jiný požadavek nebo lhůta. Vady musí být odstraněny do 30 dnů od nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak nebo neobsahuje-li Příloha č. 1 ZD jinou lhůtu.

Z výše uvedeného vyplývá, že přednost před obecnou Zadávací dokumentací mají lhůty a údaje uvedené v Příloze č. 1 ZD – Technická specifikace přístrojů.

Dodavatel vyplní příslušný návrh kupní smlouvy (Příloha č. 3a, 3b nebo 3c ZD) v souladu se čl.16.1. ZD a s Přílohou č. 1 ZD.

Ve čl.VII. bodu 5. Návrhu Kupní smlouvy (Příloha č. 3a ZD a Příloha č. 3b ZD) se jedná o přepis, správně má být: „…V případě odstranění vady se sjednává lhůta v délce 3 pracovních dnů od nahlášení vady Kupujícím na nastoupení k odstranění vady...“

V Příloze č. 2c ZD je správný údaj 3 pracovní dny – čl. VII bod 7.

Dodavatel však musí dodržet speciální požadavky u některých částí v Příloze č. 1 ZD a nastoupit k odstranění vady bezodkladně (dříve než do 3 pracovních dnů), aby byla dodržena mezní lhůta na odstranění závady (např. část 39, 40, 45, 49, 50, 61, 63, 66 VZ).

Dotaz č. 5: „Další dotaz mám k provádění pozáručního servisu. V KS je červeně vyznačeno 96 měsíců, v příloze č. 1 TS pro část 77 je nutné min. 3 roky – lze tedy KS upravit na 36 měsíců nebo trváte na 96 měsíců?“

Odpověď zadavatele: Ve čl.4.1. Zadávací dokumentace je uvedeno, že zadavatel požaduje záruku minimálně 24 měsíců, není-li v Příloze č. 1 ZD uvedeno jinak. Ve čl. 4.3. ZD (čl.II.7., II.8., VI.1., VI.2. KS) je požadováno provádění záručního servisu po dobu min. 24 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu po dobu min. 96 měsíců od uplynutí záruční doby. Provádění pozáručního servisu není předmětem veřejné zakázky, dodavatel bude pouze garantovat jeho případné poskytování.

Údaje v Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace přístrojů) mají přednost před obecnou Zadávací dokumentací.

U části 77 – FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP je v Příloze č. 1 ZD požadována garance minimálně 3 letého pozáručního servisu, včetně validace a kalibrace světelných zdrojů. Dodavatel tedy do Návrhu Kupní smlouvy na 77. část VZ doplní u pozáručního servisu 36 měsíců (místo 96 měsíců).

III.

Dne 19. 12. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k 39. části - LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 1 od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 6: „V příloze č.1 - Technická specifikace přístrojů pro tuto část (položky 94, 95, 96, 97, 98, 113, 114) jsou uvedeny požadované technické specifikace jednotlivých přístrojů.

1. Předpokládáme, že se má jednat o laboratorní chladící a mrazicí boxy, homogenní a plně validovatelné, včetně jejich napojení na monitorovací systém s průchodem pro sondy. Domníváme se správně, že je toto takto vyžadováno?“

Odpověď zadavatele: Přístroje musí být validovatelné, napojitelné na monitoring teplot a teplotní mapy uvnitř přístrojů musí odpovídat požadavkům odborných společností 801, 802, 818, 222 a SÚKLu (jsou-li k jednotlivým přístrojům požadované).

Dotaz č. 7: „2. Předpokládáme, že při předání bude požadována 9ti bodová mapa s validací provedená akreditovanou společností dle doporučení SÚKL. Domníváme se správně, že je toto takto vyžadováno?“

Odpověď zadavatele: U přístrojů bude požadována validace splňující požadavky doporučení odborných společností 801, 802, 818, 222 a SÚKLu (jsou-li k jednotlivým přístrojům požadované).

Dotaz č. 8: „3. U položky 96 a 97 je požadována maximální šířka mrazicího boxu 740 mm, což vzhledem k požadovanému objemu dělá mrazák příliš hluboký. To znesnadňuje manipulaci se vzorky. Obvykle jde u tohoto objemu o šířku 1 030 mm. Prosíme o zvážení požadavku na tento parametr, bude akceptován mrazicí box o šířce 1 030 mm?“

Odpověď zadavatele: Šířka boxu je omezena prostorem k instalaci mrazicího boxu. Po ověření prostoru zadavatel trvá na uvedeném požadavku.

IV.

Zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 14. 1. 2019 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 27. 12. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele