## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – anesteziologické přístroje“

1. část – Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení

2. část – Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

1. část – Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anesteziologický přístroj | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - low flow a minimal flow • součástí anesteziologického přístroje je plně integrovaný modul plynové analýzy a pacientský ventilátor - obrazovka ventilátoru min. 12“ s dotykovým ovládáním • zobrazení min. 3 vybraných křivek současně (průtok, tlak, objem, CO2) • zobrazení min. 1 vybrané spirometrické smyčky (P/V, Flow/V) • číselné trendové záznamy ventilačních parametrů, průběhu ventilace • záznamy všech alarmů a událostí • zobrazení času, stopky • připojení k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - vzduch, N2O, O2 - s možností zálohového připojení k tlakovým lahvím • pojízdné provedení s brzděnými kolečky • pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením • polouzavřený těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů • připojení jednocestného dýchacího systému bez nutnosti rozebírání rozpojování částí nebo absorbéru CO2 • malý objem dýchacího okruhu a absorbéru CO2 pro rychlý úvod do anestézie • gas modul, plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu • paramagnetické měření O2 • minimální alveolární koncentrace (MAC), MAC přepočtená na věk pacienta • automatické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi • nezávislý průtokoměr O2 pro inhalační terapii • plně integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství • možnost nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s různými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů (odpařovače nejsou součástí dodávky a na anesteziologických přístrojích musí být možnost používat stávající vybavení – které je typu SLECTATEC) • elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem. V případě pneumatického pohonu řešení s ascendentním pohybem vaku ve válci • kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (kompliance) pacientského okruhu • aktivně vyhřívaný ventilační systém • jednoduchý test těsnosti pacientského okruhu a vaku ruční ventilace • možnost okamžitého uvedení do provozu • možnost použití přístroje obejitím testu v akutních případech • jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace • dechový objem v min. rozsahu 20 - 1400 ml • ventilační režimy řízené ventilace: • VCV (objemově řízená ventilace) • PCV (tlakově řízená ventilace) • SIMV (tlaková, objemová) • PSV (tlaková podpora v režimech SIMV, PCV a spontánní ventilace) • manuální ventilace • kompletní příslušenství nutné pro zahájení plného provozu součástí dodávky • integrovaný akumulátor na min. 60 minut provozu. • anesteziologický monitoring je předmětem dodávky této veřejné zakázky (specifikace viz níže) • monitor musí být umístitelný na pohyblivém rameni, upevněném na korpusu anesteziologického přístroje, a jeho činnost bude zcela nezávislá na provozu anesteziologického přístroje. Rameno pro umístění monitoru bude součástí dodávky přístroje. |
| 2. | Monitor životních funkcí | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • od stejného výrobce jako anesteziologický přístroj • barevná obrazovka min. 12“ s dotykovým ovládáním • zobrazení křivek v min. 6 stopách a 4 digitálních polích. • měřené parametry: 3, 5 sv. EKG, RESP, základní arytmie, SpO2, NIBP, Tepl, 2xIBP • NMT měření • možnost trendů až 72 hodin • záloha baterií minimálně na 2 hodiny provozu |
| Další požadavky: Přístroje musí být kompatibilní se stávajícími modulárními anesteziologickými přístroji ve Stodské nemocnici, a.s. Připojitelnost k síti přes kabel. |  |  |  |

2. část – Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anesteziologický přístroj | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - low flow a minimal flow - součástí anesteziologického přístroje je plně integrovaný modul plynové analýzy a pacientský ventilátor - obrazovka ventilátoru min. 10,4“ s dotykovým ovládáním - zobrazení min. 3 vybraných křivek současně (průtok, tlak, objem, CO2) - zobrazení min. 1 vybrané spirometrické smyčky (P/V, Flow/V) - číselné trendové záznamy ventilačních parametrů, průběhu ventilace - záznamy všech alarmů a událostí - zobrazení času, stopky - připojení k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - vzduch, N2O, O2 - s možností zálohového připojení k tlakovým lahvím - pojízdné provedení s brzděnými kolečky - pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením - polouzavřený těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů - připojení jednocestného dýchacího systému bez nutnosti rozebírání rozpojování částí nebo absorbéru CO2 - malý objem dýchacího okruhu a absorbéru CO2 pro rychlý úvod do anestézie - gas modul, plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu - paramagnetické měření O2 - minimální alveolární koncentrace (MAC), MAC přepočtená na věk pacienta - automatické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi - nezávislý průtokoměr O2 pro inhalační terapii - integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství - možnost nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s různými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů (odpařovače nejsou součástí dodávky a na anesteziologických přístrojích musí být možnost používat stávající vybavení – které je typu SLECTATEC) - elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem. V případě pneumatického pohonu řešení s ascendentním pohybem vaku ve válci - kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (kompliance) pacientského okruhu - aktivně vyhřívaný ventilační systém - jednoduchý test těsnosti pacientského okruhu a vaku ruční ventilace - možnost okamžitého uvedení do provozu - možnost použití přístroje obejitím testu v akutních případech - jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace - dechový objem v min. rozsahu 20 - 1400 ml - ventilační režimy řízené ventilace: - VCV (objemově řízená ventilace) - PCV (tlakově řízená ventilace) - manuální ventilace - kompletní příslušenství nutné pro zahájení plného provozu - integrovaný akumulátor na min. 60 minut provozu. - anesteziologický monitoring je předmětem dodávky této veřejné zakázky (specifikace viz níže) - monitor musí být umístitelný na pohyblivém rameni, upevněném na korpusu anesteziologického přístroje, a jeho činnost bude zcela nezávislá na provozu anesteziologického přístroje. Rameno pro umístění monitoru bude součástí dodávky přístroje. |
| 2. | Monitor životních funkcí | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: - od stejného výrobce jako anesteziologický přístroj - barevná obrazovka min. 10,4“ s ovládáním pomocí kláves rychlého přístupu a nejlépe dvou-funkčního otočného ovladače, uživatelské rozhraní v českém jazyce - zobrazení křivek v min. 6 stopách a 4 digitálních polích. - měřené parametry: 3, 5 sv. EKG, RESP, základní arytmie, SpO2, NIBP, Tepl, 2xIBP - možnost trendů až 72 hodin - záloha baterií minimálně na 2 hodiny provozu |
| Další požadavky: Přístroje musí být kompatibilní se stávajícími modulárními anesteziologickými přístroji ve Stodské nemocnici, a.s. Připojitelnost k síti přes kabel. |  |  |  |