Příloha č. 1 ZD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

Veřejná zakázka:

„Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro Rokycanskou nemocnici, a.s.“

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel: Rokycanská nemocnice, a.s.

Voldušská 750, 337 01 Rokycany

IČ: 26360900

Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.

Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění je dodávka 100 ks elektricky polohovatelných standardních lůžek, včetně pasivních antidekubitních matrací, hrazdy s výškově stavitelnou rukojetí a infuzních stojanů a dále 10 ks dodatečného dílu postranic L + P a 70 ks nočních stolků s jídelní deskou pro Rokycanskou nemocnici a.s.

| číslo | Položka | Minimální požadované parametry zadavatele | Počet kusů | Splňuje dodavatel minimální požadavky ANO/NE (doplní a vybere dodavatel | Hodnota / Popis Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektricky polohovatelná lůžka | Minimální požadované parametry: čtyřdílná ložná plocha min. 200 x 90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů; bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad; stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka; vnější rozměry lůžka vč. postranic max. 225 x 105 cm, bezpečná provozní zátěž min. 250kg; zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru min. v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta; ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta; náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min.12° pomocí elektromotoru (pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta; mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi; kompaktní (snadno čistitelná, bez pórů, vrypů) plastová odnímatelná čela, s nožní aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů – nabídka min. 10 barev kompaktní (snadno čistitelné, bez pórů, vrypů) plastové, dělené 3/4-ní (tj.nerestriktivní) sklopné postranice s ergonomickým ovládáním shora (na nebo nad úrovní ložné plochy) a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř, možnost výběru barevných dekorů – nabídka min. 10 barev; kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 125 mm, ovládací páka dobře dostupná - ne hlouběji než 80mm od půdorysného obrysu lůžka; ruční ovladač s možností blokace (zámku) funkcí postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství; ochranná kolečka v rozích lůžka; svod elektrického potenciálu; bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený napájecí přívodní kabel. | 100 ks |  |  |
| 2 | Hrazda | Minimální požadované parametry: hrazda s výškově stavitelnou rukojetí příslušenství k polohovatelnému lůžku | 100 ks |  |  |
| 3 | Infuzní stojan | Minimální požadované parametry: Materiál: chrom/NR výškově stavitelný příslušenství k polohovatelnému lůžku | 100 ks |  |  |
| 4 | Postranice | Minimální požadované parametry: dodatečný díl postranice L+P pro pokrytí celé délky lůžka. kompatibilní s nabízeným lůžkem shodný design k lůžku | 10 ks |  |  |
| 5 | Pasivní antidekubitní matrace | Minimální požadované parametry: Riziková skupina III: jádro matrace ze studené PU pěny o hustotě min. 40kg/m3, odpor proti stlačení max. 4,0kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách a dobrou ventilaci, jádro se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5); potah snímatelný - zip alespoň ze dvou stran (180°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný; materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, potah se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7) nosnost min. 200kg; rozměr dle lůžka, výška min. 12 cm. | 100ks |  |  |
| 6 | Noční stolek s jídelní deskou | Minimální požadované parametry: pojízdný, oboustranný stolek k lůžku; stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, NE dřevo či LTD); odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů; integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 540x340mm, nosnost min. 8kg; kolečka o průměru min. 65mm, min. dvě (2) kolečka brzditelná; provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky; stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky; držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku; design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky. | 70 ks |  |  |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná montáž a instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného zboží do provozu

- Provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, certifikáty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:

- Součástí dodávky zboží je provádění záručního servisu po dobu minimálně 36 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu minimální po dobu 96 měsíců od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek).

- Součástí záruky za jakost je též bezplatné provádění bezpečnostní technické kontroly (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem zboží.

- Servisní zásah v době záručního servisu i garantovaného pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak).

- Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL