## Mobilní RTG
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace: Technická specifikace
Název zakázky: | Mobilní rentgen pro Stodskou nemocnici, a.s.
Druh VZ: | Podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení podle § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Stodská nemocnice, a.s
Sídlo: | Hradecká 600, 333 01 Stod
IČO/DIČ: | 26361086 / CZ26361086
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované či jinak upravované.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
K technické specifikaci dodavatel doloží také obrazovou dokumentaci nebo fotodokumentaci dodávaného zboží. Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  |  | Požadovaný počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Položky | Požadavky | Parametry |  | Název zboží, výrobce a označení= DOPLNÍ DODAVATEL
Pojízdný digitální přístroj pro RDG oddělení | min. vzdálenost ohniska rentgenky od podlahy | max. 60 cm | 1 ks | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Teleskopický sloup | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Rotace sloupu kolem vlastní osy | min. +/- 270 st. |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Motorický pojezd - vpřed i vzad | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Hmotnost přístroje | max. 400 kg |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Vysokofrekvenční Generátor | Výkon | min. 40 kW |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Rozsah kV | min. 40 - 150 kV |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Rozsah mA | min. 0,1 - 500 mA |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Zařízení pro výpočet dávky (DAP metr) | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Počet expozic na jedno nabití baterie | min. 100 expozic |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Rentgenka | Ohnisko rentgenky malé | max. 0,6 mm |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Ohnisko rentgenky malé | max. 1,2 mm |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Tepelená kapacita anody | min. 300 kHU |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Kolimátor | Asymetrické nastavení clon | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Rotace | min. +/- 90° |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Integrované meřidlo ohniskové vzdálenosti | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Integrovaný dotykový LCD display pro zobrazení a úpravu exp. parametrů | min. 6" |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Přenos úhlu detektoru na display | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Integrovaná pracovní stanice | Plochý displej s dotykovým ovládáním | min. 19" |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Úložná kapacita | min. 20.000 snímků |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Možnost manuálního zadávání dat | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Přednastavení anatomických programů | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Postprocesing – úprava jasu / kontrastu / zoom / ořez snímků (černé okraje po ořezu), otáčení snímků, anotace, vlastní značky, měření, filtrace | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Bezdrátový přenos do PACS | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Doba náhledu snímku při Wi-Fi přenosu | max. 3 sec |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Doba zobrazení snímku v plném rozlišení při Wi-Fi přenosu | max. 10 sec |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Virtuální mřížka (ekv. Lysholmovy clony) | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Software pro zvýraznění nízkokontrastních objektů | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Zápis parametrů do jednotlivých snímků včetně dávky | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| DICOM 3.0 kompatibilita – Storage, Worklist, Dose report | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Digitální detektor | Na bázi aSi, scintilátor Csl | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Velikost aktivní plochy | min. 430 mm x 430 mm |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Rozteč bodů | max. 150 µm |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| A/D konverze | min. 16 bitů |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Maximální zatížení | min. 300 kg |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Napájení pomocí baterie i kabelu | ANO |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Hmotnost detektoru | max. 3,7 kg |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Příslušenství | Baterie detektoru včetně nabíjecí stanice | min. 2 ks baterie |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:
• Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele • Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem • posouzení dostatečnosti, případně dodávka a výměna elektroinstalace od el.rozvaděčů k připojovacím bodům RTG přístroje k síti 230V / 50Hz, a to na všech místech určených zadavatelem (vodiče, zásuvky, jistící prvky v el.rozvaděčích apod.) • napojení na PACS a nemocniční informační systém • výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká • Odborná instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného přístroje a zařízení do provozu • Provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu • Součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření • Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.) • Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem • Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení • Případná likvidace vzniklého odpadu • Provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (PBTK), revizí a validací, a to dle doporučení výrobce a v souladu s platnou legislativou České republiky (především zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušných Nařízení vlády), a rovněž aktualizace SW a provádění pravidelných servisních prohlídek včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou a to u všech částí přístroje, u kterých by se uvedené činnosti v souladu s příslušnými zákony a doporučeními výrobce provádět měly. • V případě poškození (rozbití, zničení) detektoru v záruční době jeho bezplatné zapůjčení do max. 24 hodin a v pozáruční době jeho zapůjčení do 24 hodin za max. cenu zápůjčky ve výši 5 000,00 Kč. Výše kupní ceny nového následně objednávavaného a dodávaného detektoru bude zadavatelem odsouhlasena. • Dodání baterií do detektoru do max. 24 hodin nebo bezplatné zapůjčení v záruční i pozáruční době. Výše ceny nové baterie nesmí přesáhnout 13 500,00 Kč bez DPH. • Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod. • Záruka minimálně 24 měsíců. • Za záruční opravy související se zárukou za jakost není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady. • Dojde-li během transportu a instalace zboží k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:
• Součástí dodávky přístroje je provádění záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu minimální po dobu 96 měsíců od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ a dodavatel musí náklady na něj ocenit; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek).
• Servisem se rozumí provádění odborné údržby a oprav přístroje v souladu s pokyny výrobce, zákona č. 268/2014 Sb. a jinými souvisejícími právními předpisy. Součástí servisu je také provádění preventivní a korektivní údržby (opravy poruch), pravidelné servisní prohlídky v souladu s doporučením výrobce včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou, provádění BTK (v měsíci před vypršením záruční lůty dodavatel provede poslední BTK v záruční době), revizí a validací vyplývajících z příslušných právních předpisů a doporučení výrobců, upgrade software. Součástí záruky je také provádění bezplatné aktualizace software po celou dobu životnosti zařízení, provedené vždy při PBTK.
• Servisní zásah v době záručního (i garantovaného pozáručního) servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 24 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
• Jednotlivé vady v záruční (i garantované pozáruční) době musí být odstraněny nejpozději do 7dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak). • Dodavatel je v případě déle trvající opravy v záruční (i garantované pozáruční) době povinen zdarma zajistit zapůjčení náhradního přístroje se srovnatelnými nebo lepšími parametry po celou dobu opravy původního přístroje. Náhradní přístroj musí být doručen do sídla zadavatele na náklady dodavatele.
• Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu. Maximální cena za pravidelné BTK včetně cestovného činí 12 500,00 Kč bez DPH
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2020
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce