Transportní plicní ventilátor do vozidla RZP 2021 – Technická specifikace dodavatele

| Výrobce: |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: |  |

Specifikace přístroje

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Transportní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby a využití v sanitním voze | ANO/NE |
| Hmotnost vč. baterie [kg] |  |
| Baterie Li-ion | ANO/NE |
| Výdrž baterie při standardní ventilaci [hodin provozu] |  |
| Barevná obrazovka, dobrá čitelnost ze všech úhlů, možnost otočení zobrazené informace o 180° | ANO/NE |
| Rozměr obrazovky [palce - “] |  |
| Použitelnost přístroje pro děti a dospělé | ANO/NE |
| Typ (stupeň) ochrany [IP] |  |
| Možnost použití jednorázových ventilačních okruhů | ANO/NE |
| Ovládání a popisy v českém jazyce | ANO/NE |

Specifikace ventilačního režimu a umělé plicní ventilace

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Dechový objem 100–2000 ml plynule nastavitelný | ANO/NE |
| Inspirační čas 0,3–10 s | ANO/NE |
| Tlaková podpora 0–35 mbar relativní k PEEP | ANO/NE |
| Parametr PEEP (pozitivní přetlak na konci exspiria) s možností nastavení od 0 do 20 mbar přímo na ovládacím panelu přístroje | ANO/NE |
| Plně řízené ventilační režimy: | objemově řízená ventilace (VC - volume control) | ANO/NE |
|  | plně řízená umělá plicní ventilace (UPV) pacientů bez spontánní dechové aktivity | ANO/NE |
| Podpůrné ventilační režimy: | objemově řízená ventilace s podpůrnými prvky pro pacienty uplatňující i svou dechovou aktivitu (zejména SIMV+PS - synchronní intermitentní mandatorní ventilace s tlakovou podporou spontánně triggerovaných dechů) | ANO/NE |
|  | možnost režimu CPAP + PS (trvalý pozitivní tlak v dýchacích cestách s možností nastavení tlakové podpory (PS) spontánního dechu triggerovaného pacienta v nastavitelné úrovni nad úroveň PEEP (v tomto požadavku myšleno jako CPAP), určený především pro neinvazivní plicní ventilaci (NIV) maskou u spontánně ventilujících pacientů například s tracheotomií) | ANO/NE |
|  | KPR režim | ANO/NE |

Další funkční požadavky

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Nastavení koncentrace kyslíku 100% nebo směs | ANO/NE |
| Nastavitelný poměr inspiria ku exspiriu (I:E) minimálně od 1:4 po 4:1 | ANO/NE |
| Možnost dodatečného rozšíření o monitoraci obsah CO2 na konci výdechu etCO2 | ANO/NE |
| Monitorace ventilačních parametrů: | minutový objem | ANO/NE |
|  | dechová frekvence | ANO/NE |
|  | Paw | ANO/NE |
|  | Vt exp. | ANO/NE |
| Nastavitelný trigger pro podporované spontánní dechy | ANO/NE |
| Akustické a optické alarmy: | při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi | ANO/NE |
|  | při přerušení přívodu el. energie | ANO/NE |
|  | při vybíjení baterie | ANO/NE |
|  | při nízkém či vysokém tlaku v dýchacích cestách | ANO/NE |
|  | při apnoe | ANO/NE |
|  | při vysoké frekvenci dýchání pacienta | ANO/NE |
|  | při úniku (rozpojení systému) | ANO/NE |
|  | při chybném nastavení parametrů | ANO/NE |
| Alarmová hlášení řazena podle jejich významu | ANO/NE |
| Zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě. | ANO/NE |
| kompatibilita se stávajícími ventilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu | ANO/NE |

Příslušenství

| Příslušenství | Hodnota |
| --- | --- |
| Certifikovaný držák přístroje pro instalaci do vozidla | ANO/NE |
| Požadované příslušenství ke každému přístroji: | jednorázové ventilační okruhy [počet] |  |
|  | tlaková hadice na O2 délka 2m [počet] |  |
|  | maska pro neinvazivní plicní ventilaci [počet] |  |
| Transportní nabíječka DC/DC 12–28 V | ANO/NE |
| Testovací plíce | ANO/NE |

Další požadavky

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Dodání držáku k přístroji pro instalaci do sanitního vozu s bezpečnou aretací v mobilním prostředku. Držák splňující dynamický test 10G dle směrnice EN 1789. | ANO/NE |
| Dodávka veškeré nezbytné kabeláže a hadic nutných pro provoz vč. zajištění dobíjení z 12 V. | ANO/NE |
| Dodání návodu k obsluze v českém jazyce a doklad o shodě v tištěné i elektronické verzi. | ANO/NE |

V ___________ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)