## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - USG
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva, Mgr. Petr Suchý - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | poptávkové řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrasonograf se 2 sondami |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
digitální ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy splňující veškeré relevantní technické normy platné v České republice |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
s vybavením pro RDO
širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 - 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond typu single crystal
dynamický rozsah min. 250 dB
velmi vysoká kvalita B zobrazení
ovládání pomocí trackballu
tichý chod
mechanická QWERTY klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu
obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec
pojízdný, dobře mobilní s váhou do 80kg (který projede mezi lůžky)
automatické zamražení sond po nastaveném čase
ergonomický design přístroje s rozsáhlými možnostmi nastavení polohy monitoru a ovládacího panelu umožňující pozici vyšetřujícího ve stoje i vsedě
otočný a výškově nastavitelný ovládací panel
přístroj odolný běžným desinfekčním prostředkům
plochý monitor s vysokým rozlišením na pohyblivém rameni s úhlopříčkou minimálně 21"
pomocný dotykový displej o velikosti min. 10"
minimálně 3 aktivní sondové konektory pro připojení 2D sond
start systému z úplného vypnutí do 70 s
sleep mód pro rychlý start do 30s
možnost rozšíření o bateriový provoz
automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI
automatické zvětšení okolí kurzoru při měření pro přesné umístění kaliperů - lupa
systém pro automatickou optimalizaci 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra
automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků
u lineární sondy automatické nastavení steeringu, polohy vzorkovací objemu a korekčního úhlu při zmáčknutí jednoho tlačítka
programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
uživatelská nastavení pro každou sondu
softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …), kardiologické výpočty a kalkulace
digitální TGC s pamětí pro uživatelské nastavení, nikoliv mechanické jezdce
možnost budoucího rozšíření na 3D a 4D zobrazení
minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu
možnost rozšíření o EKG modul
DICOM 3.0 komunikace s PACS, musí podporovat tyto DICOM služby: Modality Worklist; Store;
nejméně jeden kus rozhraní Ethernet 1GB
možnost editovat IP konfiguraci
Zobrazovací módy:
B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler, CW-doppler), duplexní a triplexní mód v reálném čase
barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti (vysoce citlivý širokopásmový doppler)
uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
harmonické zobrazení i pulzní inverzní harmonické zobrazení
HPRF (High Pulse Repetition Frrequency)
vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu
anatomický M-mód
postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu
trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
možnost rozšíření o panoramatické zobrazování s délkou řezu minimálně 50 cm u lineárních sond
možnost rozšíření o SW pro automatizované měření IMT
možnost připojení TEE sondy (transesofageální)
systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)
vlastní obrazová databáze přístroje, s možností okamžitého přístupu, hodnocení, exportu a importu obrazových dat včetně videozáznamů
export dat na CD/DVD/USB ve formátem DICOM, TIFF, BMP, JPG,AVI
Sondy:
sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením, , popř. s akustickým zesilovačem a technickým řešením zlepšující axiální a laterální rozlišení. Odolné desinfekci přípravkem dostupným na českém trhu a doporučeným výrobcem přístroje
lineární sonda vysokofrekvenční min. 3-16MHz s šíři max. 40mm
kardiologická sonda 1-5MHz
Možnost doplnění dalších sond - seznam dostupných sond
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL