## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA UPGRADE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Upgrade CT přístroje
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 263 60 527
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Přístroj Somatom Definition AS (64 vrstev), který vlastní a provozuje Klatovská nemocnice, a.s. , na CT přístroj skenující 128 vrstev. Upgrade zahrnuje nový software a hardware, nové monitory, a především výměnu akvizičního systému, který bude umožňovat nastavení kolimace 128 x 0,6 mm.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Upgrade CT přístroje |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Upgrade CT přístroje - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Výměna HW akviziční stanice za nejnovější dostupnou verzi s výkonnou CPU a grafickou kartou |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Výměna rekonstrukčního počítače, schopného po upgrade rekonstruovat obrazy z raw dat rychlostí minimálně 60 obrazů/sekundu. Velikost úložného prostoru pro raw data minimálně 3 TB |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Dodání SW pro rychlé automatické plánování skenovaných oblastí podle vybraného typu vyšetření a vybrané anatomie |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Program pro výrazné snížení dávky iterativním výpočtem obrazů z raw dat. Je požadována minimálně druhá generace iterativní rekonstrukce pracující v prostoru raw dat |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Program pro redukci metalických artefaktů (implantáty, zubní výplně, atd.) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Výměna HW diagnostické stanice za nejnovější dostupnou verzi s výkonnou CPU a grafickou kartou,upgrade SW |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Nová pacientská matrace s ochranou proti tekutinám |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Min. 128 simultánně skenovaných vrstev v celém průběhu 360 ° rotace |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Min. 256 rekonstruovaných vrstev (obrazů) v plné matrici z jedné 360 ° rotace |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Výkon generátoru min. 75 kW |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Průměr gantry min. 78 cm |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Sklápění gantry min. +/- 30° a přesností min. 0,5° |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Skenovací rozsah stolu ve spirálním módu min. 160 cm |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Tepelná kapacita anody rentgenky min. 7 MHU nebo ekvivalentní hodnota min. 40 MHU |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Dosažitelná kolimace ve spirálním modu min. 128 řezů x max. 0,65 mm |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Nosnost stolu min. 220kg |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Posun stolu min. 150 mm/s |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Přesnost nastavení pozice stolu +/- 0,25 mm |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Rotační čas RTG lampy 360 ° (u všech vyšetřovacích protokolů) max. 0,35 s |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Velikost rekonstrukční matice min. 512 x 512 |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Low dose scanování, iterativní rekonstrukce dat |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Maximální FOV min. 500 mm |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Volba napětí min. v rozsahu 80 kV (a méně) až 135 kV (a více) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Prostorové rozlišení při vysokokontrastním zobrazení min. 19 lp/cm pro 2 % MTF |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Obrazová rekonstrukční rychlost v plném rozlišení min. 60 obrazů /s |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Plná kompatibilita přístroje s nabízeným serverovým diagnostickým řešením, se stávajícím PACS systémem a se stávajícím serverovým systémem pro vyhodnocování DICOM dat. |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Všechny obvyklé DICOM licence |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Kompletní sada diagnostických protokolů přizpůsobených habitu a věku pacientů včetně scanů s redukovanou dávkou záření pro děti a osoby s nízkým BMI - kontinuální modulace dávky podle pacienta Sada protokolů vyšetření dodávaná výrobcem pro dospělé pacienty a děti pro všechna obvyklá i speciální vyšetření s automatickým nastavením rozsahu vyšetření dle detekce tělesných struktur na plánovacím skenu (toposkenu) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Archivační jednotka CD/DVD-R/RW, možnost archivace dat ve formátu DICOM 3, musí podporovat formát DICOM RT |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Program redukce artefaktů způsobených ortopedickými implantáty (implantáty, zubní výplně, atd.) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Modulace dávky podle anatomie |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Dedikované pediatrické protokoly |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Inicializace skenování při dosažení prahové hodnoty kontrastní látky, |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Základní obrazové zpracování: 2D, MIP, MiniP, MPR, 3D - VRT, 3D -SSD |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím CT přístrojem na pracovišti zadavatele Klatovské nemocnice a.s. |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍPADNÉ PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA UPGRADE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Upgrade MRI
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 263 60 527
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Předmětem je provedení upgrade stávajícího přístroje Siemens Magnetom Avanto se zachováním stávajících licencí na akviziční techniky a vyhodnocení.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Upgrade MRI |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Upgrade MRI - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Magnet
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Supravodivý bezodparový systém |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Magnetická indukce 1.5 T |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Aktivní stínění a aktivní korekce homogenity magnetického pole lineární i nelineární |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Techniky pro snížení hluku, včetně techniky snížení hluku modifikací gradientní trajektorie beze změny vyšetřovacího času nebo kontrastu |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Vyšetřovací FOV v osách x, y, z min. 50x50x50 cm |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Průměr otvoru gantry pro pacienta 60 cm |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Garantovaná homogenita magnetického pole v celém FOV max.1.5 ppm VRMS |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Pacientský stůl s nosností min. 200 kg se zachováním všech motorických pohybů |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Vyšetřovací rozsah nejméně 200cm |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Gradientní a radiofrekvenční systém
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Amplituda ≥ 45 mT/m v ose |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Slew rate ≥ 200 T/m/ms v ose |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Plně digitální min. 48 -kanálový akviziční systém, paralelní akviziční techniky |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Nad rámec stávajícího SW vybavení
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Sekvence s čistě radiální trajektorií pro 3D akvizici ve všech anatomických oblastech, necitlivá na fyziologické pohyby pacienta |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Sekvence pro 4D akvizici, například multiarteriální zobrazení jater, pro použití v rámci celého trupu |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Protová spektroskopie SVS i 2D a 3D pro všechny oblasti těla (Proveditelná se všemi dodanými cívkami) včetně vyhodnocení na akviziční konzoli |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Susceptibilně vážené zobrazení kombinující amplitudovou a fázovou informaci gradientní sekvence |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Technika pro 4D angiografické a dynamické vyšetření s volbou prostorového a časového rozlišení SW pro rozpoznání anatomie a automatizované plánování v oblasti hlavy, páteře a velkých kloubů |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Techniky pro potlačení artefaktů z metalických implantátů s T1, T2 I PD kontrastem |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Celotělové vyšetření (Whole Body Imaging), celotělová difúze pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobraz. typu PET) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Vybavení cívkami (integrovanými a kombinovatelnými)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
20-kanálová hlavokrční cívka pro kompletní klinickou rutinu v oblasti hlavy a krku |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Vícekanálové povrchové anteriorní cívky pro vyšetřování břišních orgánů a malé pánve v kombinaci s cívkou páteřní, požaduje se pokrytí celého trupu v délce 75cm |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Vícekanálová dedikovaná cívka pro vyšetření periferních tepen dolních končetin |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Minimálně 16-kanálové rigidní dedikované cívky pro vyšetření ramenního kloubu (malá a velká) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Min. 15-kanálová kolenní cívka typ Tx/Rx |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Vícekanálová cívka pro vyšetření páteře |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Vícekanálové flexibilní cívky (2 různé velikosti) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Akviziční pracovní stanice
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
DICOM kompabilita |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Uživatelsky přívětivé prostředí s možností snadné úpravy i importu vyšetřovacích protokolů |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Komunikace s pacientem, možnost automatizovaných hlasových povelů |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Možnost základního 2D a 3D vyhodnocení souběžně s akvizicí (i různých pacientů) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Další požadavky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Plná adaptace kabiny na novou technologii (podlaha, podhled..) |  |  |  |  | ANO / NE
Repase MR rozvaděče pro vyšší výkon gradientů |  |  |  |  | ANO / NE
Repase potrubí nouzového odvětrání magnetu dle současných požadavků |  |  |  |  | ANO / NE
Výměna osvětlení ve vyšetřovně za LED |  |  |  |  | ANO / NE
Zachování stávající chladící jednotky a přizpůsobení pro novou technologii |  |  |  |  | ANO / NE
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím MRI přístrojem na pracovišti zadavatele Klatovské nemocnice a.s. |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍPADNÉ PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL