## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - INFUZNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - INFUZNÍ PUMPA
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. - předseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Infuzní pumpa |  | 20 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Infuzní pumpa - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přesnost dávkování: ± 5 %,
Minimální rozsah rychlosti dávkování: 1 – 999 ml/hod
Nastavení dodaného objemu v rozsahu od 1 do 9999 ml
Možnost nastavení v režimu rychlost/objemu nebo objem/čas
Bolusy - manuální i s přednastavením objemu
Možnost podání bolusu v rozsahu min. 1 - 999 ml/hr a 1-99 ml
Mechanické, automatické zabezpečení proti volnému průtoku infuzní kapaliny - zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy
Antibolusová funkce při okluzi
Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních v rozsahu min. 100-900 mmHg
Možnost funkce eliminující riziko podání nežádoucího bolusu po odstranění okluze infuzního setu
Systém KVO s více rychlostmi v rozsahu min. 1-5 ml/h
Detektor vzduchu s nastavitelným alarmovým limitem
Nastavení limitu alarmu pro velikost jedné bubliny vzduchu min. v rozsahu 50, 100, 250 a 500 µl
Ke každé pumpě je požadováno dodání kapkového senzoru
Použití různých infuzních setů v pumpě od více výrobců, min. 3 výrobců: set pro běžnou infuzi, set pro transfuzi a set pro fotocitlivé léky
Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 10 hodin provozu při rychlosti 25 ml/h , automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vzduch v lince, okluze, vybitá baterie, otevřené dvířka
Upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40 mm nebo eurolištu
Hmotnost max. 2 kg vč. akumulátoru a upevnění na stojan/eurolištu
Čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů
Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér bude součástí každé infuzní pumpy)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A. S. - INFUZNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. - předseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Lineární (stříkačkový) dávkovač |  | 20 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Lineární dávkovač - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50/60 ml; min. od 10-ti různých výrobců a min 20 kalibrovaných typů
Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji
Velikost displeje min 20 cm2
Současně zobrazené parametry na displeji: rychlost infuze, dávka, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuální tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva, typ a velikost jednorázové stříkačky, status lineárního dávkovače
Možnost nastavení nočního režimu podsvícení displeje
Výpočet dávky v závislosti na zadané váze pacienta v kg
Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček min. 20 znaků
Možnost změnit požadovanou dávku v průběhu infuze
Přesnost dávkování: ± 2 %
Minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1200 ml/h
Celkový podaný objem: 9999 ml
Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objemu a s možností definovat rychlost v ml/h
Nastavitelná funkce proplachu s možností definovat rychlost v ml/h, max. 500 ml/h
Interní paměť přístroje: 3000 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost zadat jakýkoliv nový lék
Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání
Nastavitelný limit okluzního tlaku v 11 krocích po 100 ml Hg v rozsahu 50-1000 mm Hg
Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování
Funkce rychlého startu
Pohotovostní režim bez časového omezení
Funkce poklesu tlaku na 0 mmHg v lince po okluzi pro prevenci nechtěného bolusu (antibolus funkce)
Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze
Doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h
Provoz na baterii min 6 hodin při rychlosti dávkování 5 ml/h
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vysmeknutý pohon, okluze, špatně založená stříkačka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, KVO je spuštěno, výpadek napětí/ elektrické sítě, recall alarm upozorňující na nečinnost
Možnost nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu
24h protokol podaného objemu
Roční protokol min. 5.000 událostí
Upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy
Hmotnost max. do 2,5 kg vč. Akumulátoru
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími dokovacími stanicemi na pracovišti zadavatele Rokycanské nemocnice a.s. Dokovací stanice: FRESENIUS KABI typ LINK + AGILIA EU
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL