## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Akumulátorová vrtačka
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Akumulátorová vrtačka |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Bateriový pohon. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Požadujeme 1 x modulární bateriový vrtací systém pistolového tvaru s funkčními nástavci
S využitím při operacích v dospělé i dětské ortopedii a traumatologii.
Pohonná jednotka musí umožňovat/obsahovat:
- ovládání chodu stroje doprava a doleva,
- možnost plynulé regulace otáček doprava a doleva,
- okamžité zastavení při vrtání nebo řezání,
- okamžitý zpětný chod,
- oscilační vrtání,
- nasazení nástavců pomocí rychlospojky,
- bezpečnostní pojistku proti nenadálému spuštění,
- uchopení pro praváky i leváky,
- min.výstupní výkon 160 W (+/- 10%),
- sterilizaci do 134˚C.
Nástavce pro pohonnou jednotku musí umožňovat/obsahovat:
- rychlospojku pro vrtání s vrtáky se zakončením AO/ASIF,
- nástavec pro acetabulární a medulární frézování
- sagitální pilování s rozkmitem 4 - 5 stupňů, pro pilové listy do 100 mm délky,
- zavádění Kirschnerových drátů do Ø 4,0 mm, pomocí pákového sklíčidla,
- čelisťové sklíčidlo s kličkou pro upnutí nástroje min. do Ø 7,0 mm,
- sterilizaci do 134˚C.
Baterie musí umožňovat/obsahovat:
- technologii Li-Ion,
napětí 16 - 20 V, min.kapacita 1 Ah / 24-30 Wh
- indikátor stavu nabití baterie,
- servisní indikátor,
- nesterilní použití.
Nabíjecí stanice musí umožňovat/obsahovat:
- kontrolu stavu nabití baterií,
- formátování a údržbu baterií.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Argonová koagulace
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Argonová koagulace |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Elektrochirurgická jednotka, výstupní VF výkon – bipolární 120 W, monopolární min. 300 W s frekvencí vyšší než 300 kHz |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
- český jazyk pro ovládání generátoru |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
- paměť přístroje pro nejméně 5 programů či jednotlivých hodnot nastavení
- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím digitálního displeje
- uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí
- automatická regulace výstupního výkonu
- systém detekce jiskření – řízení elektrického výboje pro maximální homogenitu řezu
- kombinovaná monopolární zásuvka pro zapojení 3 kolíkové nebo 1 kolíkové koncovky kabelu o průměru 5 mm
- kombinovaná bipolární zásuvka pro zapojení 2 kolíkové koncovky kabelu se vzdáleností kolíků 22 mm a 28,5 mm
- programovatelný nožní pedál, připojení dvou nožních pedálů současně
- aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem
- automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje
- indikace chybových stavů – optická a akustická
- regulace hlasitosti indikačních signálů
- připojení a kontrola duální neutrální elektrody
- bezpečnostní systémem neutrální elektrody
- kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi
- neonatální funkce neutrální elektrody
- připojení jednotky k argon-plazmové jednotce
- připojení jednotky k integrované odsávačce kouře
- připojení jednotky k proplachové pumpě
Požadované typy řezu a koagulace:
- monopolární řez a koagulace
- 2 módy pro využití v gastroenterologii: střídající se řez s koagulací pro papilotomii a střídající se řez s koagulací pro polypektomii, možnost nastavení doby řezu, intervalu řezání, efektu koagulace
- bipolární koagulace
- možnost bipolárního řezu
- nastavení AUTOSTART a AUTOSTOP
- u všech typů řezu a koagulace možnost nastavení efektu a omezení výkonu plynule po malých krocích, v řádu Wattů t
- možnost rozšíření funkčnosti generátoru o další typy řezu a koagulace
Požadované příslušenství:
- 1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci
- 1 ks gumové neutrální elektrody (NE),
- 1 ks kabelu k NE
- Starter kit 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda ( s equipotenciální ochranou),
- 1 ks kabelu k dělené NE
- 1 ks kabel pro endoskopické nástroje
ARGON PLAZMOVÁ JEDNOTKA
- argon – plazmová jednotka, kterou lze rozšířit využitelnost elektrochirurgických generátorů
- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím displeje připojeného vysokofrekvenčního generátoru
- ovládání spínačem na držáku elektrod, nožním spínačem
- 2 aktivní výstupní zdířky pro argon-plazmovou koagulaci na argon – plazmové jednotce
- rozpoznání připojeného nástroje systémem Plug & Play (identifikace čipem)
- český jazyk pro ovládání jednotky
- autotest po zapnutí přístroje
- indikace chybových stavů – optická a akustická, stavová hlášení, hlášení chybné obsluhy, hlášení poruchy systému
Požadované typy řezu a koagulace:
- monopolární řez
- monopolární koagulace dotyková i bezdotyková
- bezdotykové koagulační módy pro gastroenterologii (klasický zesílený, pulzní, precizní)
- u řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. 4 stupně) a omezení výkonu plynule v malých krocích v řádu Watt
- nastavení průtoku pracovního plynu po kroku 0,1 litru
- možnost rozšíření funkčnosti o další typy monopolárních řezů a koagulace
Požadované příslušenství:
- příslušenství pro argonplazmovou koagulaci – připojovací kabel pro argonplazmové aplikátory, flexibilní argonplazmové aplikátory s přímým a bočním vývodem pro gastroenterologii v délce 2,2 m a průměru 2,3 mm
Celá sestava, složená ze samostatné elektrokoagulační jednotky a argon-plazmové jednotky,má být umístěná na vozíku s vnitřním úložným prostorem pro tlakovou láhev s argonem (a doplněná o endoskopickou peristaltickou irigační pumpu).
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - Operační lampa a satelit - dvojité operační svítidlo
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Operační lampa a satelit - dvojité operační svítidlo |  | 3 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na operačním sále |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Technické podmínky RAMENO1:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx
Plynulá regulace 0–100%
Průměr osvětleného pole 140–350 mm
Technické podmínky RAMENO2:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx
Plynulá regulace 0–100%
Průměr osvětleného pole 140–350 mm
Technické podmínky RAMENO3:
Rameno pro TFT monitor
Kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel do 26“. Rameno musí umožnit instalaci monitorů třetích stran s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA. Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojeťmi operačních svítidel. Rameno musí splňovat požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci a maximální akční rádius odpovídající operačním svítidlům na dalších ramenech. Rameno musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla – samostatné rameno je nepřípustné.
Obecné požadavky:
- zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v optických segmentech svítidla a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů – LED zdroje 3. generace CW/WW), možnost regulace každého LED zdroje zcela separátně a dle požadavků uživatele
- rozsah teploty chromatičnosti možno plynule regulovat v rozsahu od 3 000°K do 5 500°K za zachování chladného světla
- index podání barev Ra 99 – všechny hodnoty
- plynulé nastavení průměru osvětleného pole (ne krokové nastavení), variabilní nastavení geometrie osvětleného pole
- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu (ne krokové nastavení)
- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
- multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti, nástěnné ovládání a ovládání na svítidle prostřednictvím kapacitního displeje
- možnost nastavení individuálních parametrů svítidel a jejich uložení do paměti pro pozdější rychle nastavení dle typu výkonu anebo požadavku konkrétního operatéra
- komunikační rozhraní v českém jazyce
- bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
- aktivní management stínů pro bezestinné osvětlení
- endoskopický mód pro osvětlení na pozadí s plynulou regulací intenzity
- minimální tepelné vyzařování
- ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti
- snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
- použité materiály maximálně odolné vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům, odolné proti poškrábání a prasknutí, skleněný dolní kryt optických segmentů a LED zdrojů
- krytí s certifikátem IP55
- snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
- možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – zcela bez dorazové provedení
- příprava pro HD kameru nebo bezdrátovou HD kameru
- elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
- napájení 230 V / 50 Hz
- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu
- výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla
- zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla
- možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
- garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla
Požadavky na instalaci:
Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.) Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - Operační stůl s příslušenstvím
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Operační stůl s příslušenstvím |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Mobilní systémový elektromechanický operační stůl s výměnnou pracovní deskou. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Sytém obsahuje 1x mobilní základnu, 2x pracovní desku a 1x transportér pracovních desek.
Elektromechanické polohování pracovní desky.
Všechny elektrické pohyby ovládány prostřednictvím jednoho bezdrátového dálkového ovládače a jednoho záložního kabelového ovládání všech pohybů operačního stolu.
Indukční dobíjení bezdrátového dálkového ovládače.
Dálkové ovládače vybaveny displayem se zobrazováním přibližné hodnoty elektricky nastavitelných veličin, signalizací stavu akumulátorů operačního stolu a u bezdrátového ovládače i stavu akumulátoru tohoto ovládače.
Možnost uživatelem individuálně zaprogramovat pomocí dálkových ovládačů 4 polohy operačního stolu dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou na ovládači.
Dostupná přednastavená Nulová poloha elektricky ovládaných pohybů na dálkových ovládačích.
Vypínání operačního stolu na základně i na dálkových ovládačích.
Operační stůl vybaven režimem spánku pro úsporu energie akumulátorů. Operační stůl vybaven akumulátory s kapacitou pro 7 dní běžného provozu a integrovanou nabíječkou akumulátorů.
Mobilita stolu zajištěna kolečky integrovanými v základně stolu, chráněnými krytem před znečištěním. Minimálně 2 kolečka rejdovací. Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem.
Nerezový kryt základny operačního stolu.
Po stranách obou nožních, středového a zádového segmentu umístěny eurolišty pro uchycení příslušenství.
Pracovní plocha pokryta odnímatelným antidekubitním čalouněním min. tloušťky 7 cm. Vícevrstvá (sendvičová) výplň čalounění zahrnující viskoelastickou pěnu v tloušťce min 2 cm. Spoje čalounění zajištěny proti vniknutí tekutin do výplně.
Mobilní základna:
Elektricky ovládané pohyby:
zdvih pracovní deky v rozsahu min. 380 mm,
vyklápění Trendelenburg-antitrendelenburg 25°,
laterální vyklápění 20°.
Základna stolu umožňující pohyb pomocí vlastních integrovaných koleček bez nutnosti použití transportéru pracovních desek.
Pracovní deska:
Pěti segmentová pracovní deska (hlavový, zádový, pánevní a dělený nožní segment).
Plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment.
Elektricky ovládané pohyby pracovní desky:
vyklápění zádového segmentu +60°až – 25°,
Manuálně ovládané pohyby pracovní desky:
hlavový segment - vyklápění +/- 30°, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem,
nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy +30°až – 90°, vyklápění do stran (kolem vertikální osy) 0° až 90°.
Transportér pracovních desek:
Elektricky výšková stavitelnost.
Ovládání ručním ovládačem.
Napájení z akumulátorů s integrovanou nabíječkou.
Signalizace stavu akumulátorů.
Centrálně bržděná kolečka s možností aretace pouze směru pro přímý pojezd.
Příslušenství
2x Závěs ruky s pásem, 2x Úchyt ruky na eurolištu, 2x Infuzní opěrka ruky s poutacím pásem, 2x Infuzní stojan, 2x Kurt na fixaci těla, 2x Stavitelná boční opěra, 2x Gynekologická opěra nohy s poutacím pásem, 2x Kroužek pod hlavu, 1x Stolek pod ruku s teleskopickou podpěrou, 1x Stojan na příslušenství pojízdný
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 5 - Instrumentační vozík
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Instrumentační vozík |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Konstrukce z nerez oceli. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
4 kola s brzdou minimálně na dvou kolech, antistatická úprava.
Délka 750 mm, šířka maximálně 550 mm.
Výška nastavitelná v rozsahu minimálně 350 mm hydraulickým mechanismem pomocí nožní páky.
Hydraulický zdvih chráněn proti úniku kapaliny.
vnitřní rozměry plata: minimálně 650 x 450 mm, prolis: 1,2 cm.
Plato otočné o 360° na obě strany s aretací, snímatelné, přenosné.
Nosnost plata minimálně 40 kg (při max. úhlu 90°), max. 4 kg (při větším úhlu než 90°).
Způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 6 - Laparoskopické síto kompletní
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Laparoskopické síto kompletní |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Nabídka musí obsahovat komplex nástrojů pro rigidní laparoskopii pro břišní chirurgii: |  |  | počet kusů |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Kontejnerová vana 1/1 výška 187 mm |  |  | 1ks
Víko kontejneru |  |  | 1ks
Stojanový set na laparoskopické nástroje |  |  | 1ks
Trokar 5/110 mm, hladký |  |  | 2ks
Obturátor triangulární ostrý 5/110 mm |  |  | 2ks
Těsnění 5 mm |  |  | 10ks
Trokar 10/110mm se šroubovicí a insufl. (2 klasické a 1 bezpečnostní) |  |  | 3ks
Obturátor triangul. ostrý 10/110 mm |  |  | 2ks
Těsnění 10/12 mm |  |  | 10ks
Redukce kovová 10/5 mm |  |  | 3ks
Nůžky 5/310 mm |  |  | 1ks
Kleště úchop. 5/310 mm |  |  | 1ks
Univers. kleště atraum. okénkové D: 5/310 mm |  |  | 1ks
Kleště universální úchopové zubaté D: 5/310 mm |  |  | 2ks
Kleště úchopové na tampony D: 10/310 mm |  |  | 1ks
Ručka monopolár. laparoskop. el. 330 mm |  |  | 1ks
Monopol. el. pro GK 372 R háček |  |  | 1ks
Kanyla insufl. veres D: 2,1 mm, 120 mm |  |  | 1ks
Pátradlo s měřidlem |  |  | 1ks
Punkční jehla |  |  | 1ks
Svorkovnice na klipy ML |  |  | 1ks
Drátěný koš do sterilizačního kontejneru |  |  | 1ks
silikonová podložka do sterilizačního kontejneru |  |  | 1ks
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 7 - Sterilizační kontejnery na nástroje
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sterilizační kontejnery na nástroje |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
1. Sterilizační kontejnery 15 ks |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
2. Samostatná víka ke sterilizačním kontejnerům 10 ks
3. Vana vyrobená z eloxovaného hliníku určeného výhradně pro parní sterilizaci.
4. Velikost dle EN 1/1, ¾, ½.
5. Možnost výběru 6 barev vík.
6. Rozměry kontejnerů odpovídající normám EN.
7. Barevné odlišení identifikačních štítků až v 6 barvách, popisky v českém jazyce a značení zámku kontejnerů strojově čitelným kódem, 2D Matrix (např. IS DoctIS).
8. Víka s integrovanými PTFE filtry pro opakované použití v souladu s EN 868 část 2, filtr validovaný na 5000 mycích a sterilizačních cyklů.
9. Kontejnery lze stohovat bez nepřiměřeného namáhání (stlačení) těsnění víka.
10. Stabilita stohovaných kontejnerů odpovídá EN 868.
11. Zámek víka je při uzavírání kontejneru doprovázen charakteristickým zvukem zacvaknutí.
12. Kontejnerový systém výrobce a dodavatele je certifikován ISO.
13. Kompatibilita se stávajícími kontejnery.
14. Sterilizační kontejnery 15 ks.
1/1 rozměry min. 590x280x260 mm 3ks
1/1 rozměry min. 590x280x200 mm 3 ks
1/1 rozměry min. 590x280x150 mm 4ks
¾ rozměry min. 470x280x150 mm 2 ks
½ rozměry min. 300x280x150 mm 2 ks
½ rozměry min. 300x280x260 mm 1 ks
15. Samostatná víka s integrovanými PTFE filtry pro opakované použití v souladu s EN 868 část 2, filtr validovaný na 5000 mycích a sterilizačních cyklů, celkem 10ks- 1/1 5ks, ¾ 3 ks, ½ 2ks
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 8 - Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS |  | 2 | 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Velikost displeje |  | - 42“ |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Rozlišení v MP |  | - 5 megapixelů
Kontrastní poměr |  | - Standardní 1000:1
Jas |  | - Min 600 cd/m2
Konektivita |  | - 2x Digitální vstup umožňují připojení min 20m kabelem
Ostatní |  | - Zobrazovací standard dle normy DICOM
- Možnost uchycení na zeď
- Krytí IP54
- Pozorovací úhel 170°
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL