## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1. - Defibrilátor s monitorem
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Defibrilátor s monitorem |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: Defibrilátor s monitorem |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
jednoduché a intuitivní ovládání kompletně v českém jazyce |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
max. hmotnost přístroje 6,5 kg vč. příslušenství, baterie, pevných elektrod (pádel)
velikost displeje min. 7“ barevný dotykový displej
zobrazení hodnoty podaného výboje v J, zobrazení počtu podaných výbojů
barevný monitor se min.tří křivek a tří číselných parametrů
monitorace EKG
EKG snímané 3/5 svodovým kabelem, z pevných elektrod (pádel) nebo multifunkčních nalepovacích elektrod, srdeční frekvence HR, křivka EKG
externí manuální bifázický defibrilátor
Bifázický defibrilátor 200 J s defibrilací v amnuálním módu nastavitelný rozsah 1-200 J (Watsekund) minimálně v 15 krocích
interval nabití na 200 J max. do 5 sekund
signalizace přiložených elektrod
defibrilační pádla (pevné elektrody) pro dospělé a integrované pro děti
musí umožňovat použití nalepovacích (multifunkčních) defibrilačních/stimulačních elektrod
pokud bude mít defibrilátor AED režim, musí být hlasové navádění v českém jazyce
Musí umožňovat synchronizovanou kardioverzi
zevní kardiostimulace, stimulační výstup min. do 200mA
provoz přístroje při zapojení na síť 230 V nebo baterii
dobíjení baterie v přístroji bez nutnosti externí nabíječky
provozní kapacita baterie zobrazená na displeji při zapnutém defibrilátoru
kapacita baterie min. na 8 hodin monitorování, min. 240 výbojů 200 J
interní tiskárna, tisk min. tří křivek najednou, min. šířka papíru 50 mm, rychlost tisku 25mm/s
kompletní uživatelský test funkčnosti přístroje vč. vyhodnocení a tiskového záznamu
automatický test funkčnosti přístroje
ukládání dat minimálně posledních 80 pacientů
alarmové hlášení pro všechny parametry, indikace vybitých baterií
paměť kritických událostí, 24 hod. uložené EKG křivky, komunikace s PC, přenos dat USB
kompletní provozní příslušenství (dělený EKG kabel 3/5 svodů, multifunkční elektrody, propojovací kabel multifunkčních elektrod, defibrilační pádla, napájecí kabel)
brašna na příslušenství
návod v českém jazyce
Starter kit 10 ks nalepovacích defibrilačních elektrod, 100 ks nalepovacích elektrod pro snímání EKG
integrovaný držák určený k zavěšení defibrilátoru na postel při případném transportu pacienta
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 % |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2. - EKG klasické
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| EKG klasické |  | 3 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
EKG klasické |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
12 svodový EKG přístroj
kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií)
digitalizace EKG signálu
režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií
software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od 0 roku věku až po dospělé
Vzorkovací frekvence: minimálně 31 000 Hz
Frekvenční rozsah: 0-250 Hz / IEC/AHA)
funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu
vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů
displej minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů
klávesnice s funkčními klávesami
provoz ze sítě a na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin)
uživatelem volitelný tisk 12 svodového záznamu na teplocitlivý papír formátu se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.)
tisk na skládaný papír (ne role) velikosti A4
rychlost posuvu papíru 12,5,/25/50 mm/s
záruční i pozáruční servis v ČR
lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,…)
součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky do PC v pdf a tisk EKG na papír, s možností následného budoucího rozšíření exportu EKG křivky v datové podobě
EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném stabilním vozíku
splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
připojení do sítě LAN, export EKG záznamu do PACS
kompletní příslušenství – EKG kabel, končetinové a hrudní elektrody, pojízdný vozík, držák svodů
přístroj musí mít výstup pro připojení běžné “počítačové” tiskárny a umožňovat tisk na běžný kancelářský papír
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3. - Elektrická odsávačka
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Elektrická odsávačka |  | 3 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Elektrická odsávačka |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Spolehlivý elektrický sací agregát pro trvalý provoz
Min. 6 let záruka na sací elektrický agregát
Pojízdný stabilní stojan
Manometr pro snadnou orientaci dosahovaného podtlaku s barevně dělenou stupnicí
Trojnásobná ochrana proti přesátí
Bezpečnostní regulátor podtlaku
Světelná indikace chodu
Madlo pro jednoduchou manipulaci s přístrojem
Láhev na sekret o objemu 2 litry s možností používání jednorázových vaků na sekret
Systém pro uchycení libovolné velikosti lahví a dalšího příslušenství na stojan (min. pro dvě láhve na sekret, Thoraxové sání, zásobníku na katetry)
Snadné, rychlé a bezpečné odpojování hadic sacího okruhu
Odkládací police na příslušenství
Odkládací koš na příslušenství
Kompletní odsávací okruh
Minimální sací výkon: 42 l/min.
Dosažitelný podtlak: min. -90 kPa
Minimální provozní hlučnost, použití pro trvalý provoz
Minimální elektrický příkon
Nízká hmotnost
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4. - Monitory vitálních funkcí + centrální monitor (9+1)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Centrála pro CMS životních funkcí |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Centrála pro CMS životních funkcí |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Současné připojení a sledování min. 16 monitorů, s možností budoucího rozšíření a připojení dalších lůžkových monitorů nebo telemetrických jednotek
2x LCD monitor min. 22"
Síťová laserová barevná tiskárna
UPS záložní zdroj energie
Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, ovládání klávesnicí a myší
Shodné uživatelské prostředí a ovládání s lůžkovými monitory
Obousměrná komunikace s připojenými pacientskými monitory
Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů
V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim standby)
V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby…)
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 120 hodin
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 120 hodin
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku s parametry definovanými u lůžkového monitoru
Vzdálený přístup k pacientským monitorům pro ovládání monitorů, nastavení parametrů, alarmů, ovládání režimu den/noc/ utajený režim
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Monitory vitálních funkcí s multiparametrickým modulem |  | 9 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Monitory vitálních funkcí s multiparametrickým modulem |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plně modulární koncepce
SW a ovládání kompletně v českém jazyce
Požadovaná kompatibilita se stávajícími provozovanými modulárními monitory operačních sálů, přenositelnost stávajících modulů životních funkcí v provozovaných monitorech CMS
Sestava základního monitoru, parametrických modulů
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence
Kapacitní plně dotyková obrazovka základního monitoru min.17“
Základní monitor s dostatečným počtem slotů pro připojení jednotlivých
Napájení 230 V se záložní baterií na min. 120 min. provozu
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 12 křivek a 10 číselných parametrů
Automatické nastavení velikosti zobrazení a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazovaném počtu
Současný náhled na veškeré monitory připojené do CMS s přenosem alarmových stavů
Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou
Druhý způsob ovládání (např. klávesnice, myš, dálkový ovladač)
Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti
Funkce automatického nastavení alarmových limitů
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min
Klinické aplikace (CAA) minimálně GCS
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor
Režim „standby“, denní/noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení
V každém monitoru musí být základní multiparametrický modul
Kompletní sada příslušenství nutného pro zahájení plného provozu
Základní (multiparametrický) modul musí být schopen monitorovat následující parametry: a) EKG ze 3/5 svodů b) Analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení. c) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace. d) Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení. e) Dechová frekvence (impedanční metoda). f) NIBP s režimy manuálního a automatického měření, měření úsekového měření, mód venepunkce. g) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfúze. h) 2 kanálové IBP. i) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot.
Měřené parametry rozšířené vybavení: a) Modul CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FiCO2 b) Umístění modulu CO2 ve slotu základního monitoru c) Další moduly doložitelné v nabídce dodavatele min. CO2 (Sidestream, Mainstream), BISx4, EEGx4, PiCCO, RsO2
3. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transportní monitor |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Transportní monitor |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Hmotnost modulu/monitoru max. 1 kg včetně baterie
Transportní monitor /modul/ vitálních funkcí se systémem dobíjení v základním monitoru i nezávislým dobíjecím zdrojem na 230 V
Velikost displeje modulu/monitoru min. 5,5“
Konstrukce modulu/monitoru v provedení min. IP 44, s pevnostní charakteristikou ochrany proti pádu
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 5 stop a numerických údajů
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu
Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou
SW kompletně v českém jazyce
Provozní baterie min. na 4 hodiny provozu
Integrované napájení a dobíjení z elektrické sítě nebo v základním monitory
Po připojení transportního monitoru/modulu do slotu základního monitoru automatická transformace na plný lůžkový monitor s podporou dalších parametrů, rozsáhlejší funkčností a rozšířeným nastavením zobrazení
Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.
Funkce automatického nastavení alarmových limitů.
Každý přenosný monitor /modul/ musí být použitelný v základním monitoru u každého libovolného lůžka i v anesteziologických monitorech na operačních sálech.
Monitor/modul musí být schopen monitorovat následující parametry: a) EKG ze 3/5 svodů, analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení b) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace c) Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení d) Dechová frekvence (impedanční metoda) e) NIBP s režimy manuálního a automatického měření a úsekového měření, mód venepunkce f) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze g) 2 kanálové IBP h) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor
Režim „standby“, noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
Transportní systém, držák s možností instalace na transportní lůžko |  |  |  |  | V DOPLNIT dne DOPLNIT
Kompletní sada příslušenství pro provoz |  |  |  |  | Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 5. - Nebulizátor
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový nebulizátor |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Ultrazvukový nebulizátor |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Nebulizační systém s mikropumpou pro účinnou nebulizaci léčiv
Vhodný pro nebulizaci roztoků, suspenzí
Použití pro spontánní inhalaci pacienta
Adaptér pro 230 V
Nastavení doby nebulizace nebo kontinuální provoz 10 ks nebulizačních jednotek
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 6. - Neinvazivní ventilace
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Neinvazivní ventilátor |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Neinvazivní ventilátor |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
ventilace dospělých pacientů
ventilátor musí být vhodný pro neinvazivní a při nutnosti i pro invazivní ventilaci
nabídka ventilačních režimů minimálně: PCV, CPAP, AVAPS, S/T
tlakově objemový adaptivní ventilační režim, např. AVAPS (adaptivní tlaková podpora zajišťující udržení nastaveného dechového objemu)
ventilace pomocí jednocestného pacientského okruhu s integrovaným pasivním únikem
funkce umožňující pacientovi úlevu při výdechu C-FLEX
adaptivní kompenzace úniku v okruhu průtokem až 200 l/min
technologie umožňující i přes vysokou kompenzaci úniku velice citlivý trigger
Sledování: a) vydechovaný objem b) dechová frekvence c) monitorace poměr Ti/TTOT d) PIP – peak inspiratory pressure
nastavitelný dechový objem min. 200 – 2000 ml
nastavitelná dechová frekvence v rozmezí min. 4 – 60 dechu/min
nastavitelná koncentrace O2 v rozsahu 21 – 100 %
grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky
akustické a optické alarmy chybových stavu – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, vadná čidla
přehledná, barevná dotyková obrazovka
jednoduché intuitivní ovládání, změna režimu pomocí dotykové obrazovky i ovládacího kolečka
připojení na rozvod medicinálních plynů
provoz i bez připojení na rozvod medicinálních plynů
rezervní zdroj napětí (bateriový provoz na min. 6h)
pojízdný vozík / podvozek pro přistroj
příslušenství: a) tlaková hadice na přívod o délce min. 2,5m b) držák dýchacího okruhu c) dýchací masky pro neinvazivní ventilaci – velikost M a L po 10
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 7. - Oxygenátory - HFNO přístroje s příslušenstvím - vysokoprůtoková nosní kanyla
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Oxygenátory - HFNO přístroje s příslušenstvím, vysokoprůtoková nosní kanyla - přístroj pro přípravu zvhlčené a ohřáté směsi O2 + vzduch (High-Flow Nasal Oxygen) |  | 5 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Oxygenátory - HFNO přístroje s příslušenstvím, vysokoprůtoková nosní kanyla - přístroj pro přípravu zvhlčené a ohřáté směsi O2 + vzduch (High-Flow Nasal Oxygen) |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Barevný grafický displej
Bezúdržbový integrovaný senzor O2
Nastavení teploty rosného bodu: 37°C, 34°C a 31°C
Generátor průtoku v rozsahu minimálně 10 – 50 l/minutu
Automatická regulace FiO2 v rozmezí 21 – 100%
Integrovaný výhřevný adaptér v jednorázovém okruhu
Integrovaný teplotní snímač v jednorázovém okruhu nebo vyhřívání okruhu až přímo ke hrotům nasální kanyly
Jednorázový okruh musí obsahovat vodní komoru nebo můžou být nabídnuty tyto položky zvlášť (jednorázový okruh a vodní komora)
Nosní kanyly musí být dostupné ve třech velikostech pro dospělé
Hmotnost přístroje maximálně 6 kg
Systém musí obsahovat průtokoměr s průtokem alespoň 50 l/min
Systém musí obsahovat pojízdný stojan s košíčkem s možností zavěšení vaků
Součástí nabídky musí být přípravek včetně aplikační soupravy pro dezinfekci celého zařízení nebo zajištění dezinfekce přístroje ohřátím na minimální teplotu 87°C, po dobu alespoň 30 minut po každém pacientovi pomocí nebo dodávka minimálně 100ks jednorázových filtrů.
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 8. - Plicní ventilátor
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Plicní ventilátor |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Plicní ventilátor |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV dětských a dospělých pacientů s rychlým uvedením do provozu, s výběrem nastavení podle zadané hmotnosti pacienta IBW(kg), volbou výběru tzv. „posledního“ pacienta nebo zadáním výšky pacienta s přepočtem na odpovídající hmotnost pacienta IBW(kg)
kompletní ovládání v ČJ
nezávislý chod ventilátoru na přívodních plynech - turbínová technologie s min. hlučností
okamžitý průtok min. 200 l/min
hmotnost ventilátoru max. 10kg, madlo pro snadný transport, pojízdný stojan s rychloupínacím systémem a držákem dýchacího okruhu
jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností jeho vynechání v akutním případě
automatická proporcionální kompenzace dle aktuálně používané endotracheální a tracheostomické trubice s možností zapnutí a vypnutí kompenzace
volitelné nastavení Tv/IBW v ml/kg
ovládání pomocí polohovací (pro optimalizaci zobrazení z různých úhlů) dotykové barevné obrazovky s min. velikostí 12,1“, s ovládacími prvky přímých vstupů jednotlivých funkcí na obrazovce a s možností druhého ovládání (např. rolovací knoflík, myš apod.), funkce uzamknutí obrazovky, s možností individuálního nastavení obrazovky
zobrazení min. 4 křivek současně se spirometrickou smyčkou a zároveň min. 8 číselných parametrů na jedné obrazovce
zobrazení obrazovky spirometrie s referenční smyčkou a min. dvou volitelných (P/V, F/V, P/F) spirometrických smyček zároveň, historie referenčních smyček s možností ukládání min. 5 posledních referenčních smyček
"zmrazení" obrazovky s diagnostikou křivek pomocí kurzorů s odečtem aktuálních parametrů
funkce obrazovky s jednou křivkou a min. 30-ti číselnými monitorovanými parametry
ventilační režimy: VCV A/C, PCV A/C, V-SIMV, P-SIMV, Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC
NIV s kompenzací úniků
min. ventilační parametry: TV 20 – 2000 ml, FiO2 21 – 100%, f 1 – 100 d/min, I:E 4:1 – 1:10, PEEP 1 – 45 cm H2O, Off, Flow trig. 5 - 15 l/min, tlak trig. -10 - -0,5 cmH2O, max. průtok min.200 l/min
Expirační trigger 10 – 85%, s automatickou optimalizací nastavení Exp% podle stavu a potřeb pacienta
min. monitorované parametry: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, MV, MVleak, MVspn, TVe, TVi, TVespn, TVe/IBW, Ftotal, Fmand, Fspn, I:E, Tins, Re, Ri, Cdyn, Cstat, RCexp, WOB, RSBi, FiO2
SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, optimalizace nastavení PEEP
funkce Stand-by
oxygenace, aplikace O2 s nastavením průtoku a koncentrace %O2 s grafickým vyobrazením průtokoměru, křivky O2 a průtoku v čase s nastavením tzv. časovače aplikace O2 vč. číselného monitoringu O2% a průtok l/min
funkce „odsávání“ s automatickou detekcí rozpojení okruhu vč. eliminace alarmů a podání zvýšené koncentrace O2
synchronizovaná nebulizace
interní baterie s dobou provozu min. 120 minut s aktuálním zobrazením stavu baterie na displeji ventilátoru
alarmový management s alarmy dle priority (vysoké, střední a nízké, barevně i akusticky rozlišené podle úrovně a priority alarmu), samostatné fyziologické a technické alarmy, funkce tzv. „Auto limitů“, nastavení úrovně alarmového rozhraní dle aktuálního stavu ventilace
grafické, tab. trendy, záznam událostí s detailním záznamem okamžitých parametrů u každé zaznamenané události, data trendů min. 72 hodin + 5000 zaznamenaných příhod
denní/noční režim zobrazení displeje a hlasitosti zvukových hlášení
možnost funkce přivolání sestry, konektivita RJ 45, USB
vstup pro přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2
export dat a snímku obrazovky na USB
kompletní sada příslušenství pro provoz
návod ČJ (v tištěné formě + v datové formě umožňující vložení do NIS)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 9
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 9. - Pulzní oxymetry
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pulzní oxymetry |  | 8 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Pulzní oxymetry |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přístroj vhodný pro dospělé, pediatrické a neonatální pacienty
Měření SpO2 a tepové frekvence buď v režimu rychlé okamžité kontroly, nebo kontinuálně
Kompaktní a lehké provedení pro všeobecné použití
LED display, min. 2“, zobrazující hodnoty saturace a tepové frekvence, s proměnným jasem
Nastavitelné vizuální a zvukové alarmy, s výběrem alarmových mezí pro SpO2 nebo tepovou frekvenci
V kontinuálním režimu ukládání min. 72 hodin trendových dat pro jednoho pacienta
V režimu okamžité kontroly ukládání min. 3000 souborů dat pro max. 80 pacientů režimu
Export pacientských real-time dat do PC přes infraport nebo USB
Napájení buď alkalickými AA články nebo z dobíjitelné Li-ion baterie
Automatický pohotovostní režim a volitelný režim samovypnutí
Kompletní s SpO2 prstovým snímačem, dobíjecí baterií, s nabíječkou baterie a s transportním obalem
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 10. - Resuscitační vozík
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Resuscitační vozík |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Resuscitační vozík |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
pojízdný s koly o průměru min. 130 mm
min. 4 zásuvky z čela vozíku, 1x možný i drátěný košík
minimálně 1 prostorná zásuvka z boku vozíku k samostatnému oddělenému uložení intubační sady
další minimálně 1 oddělená schránka z boku pro uložení dokumentace nebo jiného spotřebního materiálu
prostorná pracovní plocha – minimálně 500 x 700 mm
držák transportního ventilátoru (např. eurolišta nebo trubka imitující pelest postele, ev. samostatná police nad pracovní deskou), a to v zorném poli stojícího člověka
stojan na infuzi s min. 2 háčky na zavěšení, min. nosnost 5kg
místo k ukotvení min. 2 litrové lahve na stlačený kyslík s bezpečným uchycením
zásobník s 2 řadami boxů k uložení drobného spotřebního materiálu nad pracovní plochou (galerka)
místo pro bateriovou odsávačku a sběrnou lahev k odsávačce, rovněž s bezpečným uchycením (mimo hlavní pracovní plochu vozíku)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 11
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 11. - Transportní ventilátor
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transportní ventilátor |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Transportní ventilátor |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
mikroprocesorem časově řízený, objemově konstantní transportní ventilátor pro děti i dospělé - pacienty s dechovým objemem od 50 ml
připojení O2 jak cestou bomby, tak cestou centrálního rozvodu plynů
široké spektrum ventilačních režimů: IPPV, IPPV/assist. SIMV, CPAP, ASB (PS), BIPAP, apnoická ventilace
neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností (NIV)
dechový objem min. 50-2000 ml
plynule nastavitelná hodnota PEEP od 0 – 20 cmH2O
tlakově limitovaná, objemově nekonstantní ventilace v případě dosažení nastaveného Pmax
možnost režimu inhalace O2
nastavení poměru I:E i v inverzním poměru
monitorace dechových křivek – flow, tlak
monitorace hodnot – minutová ventilace MV, frekvence f, dechový objem Vte
monitorace tlakových hodnot – PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat, minutová ventilace Mvspont, frekvence fspont, koncentrace O2
nastavitelná citlivost flowtriggeru v rozsahu 3-15 l/min
plynulé nastavení FiO2 min. v rozsahu 40 – 100% přímo na přístroji
plynulé nastavení hodnoty PEEP přímo na přístroji v rozsahu 0-20cmH2O
dechová frekvence 2-60/min
koncentrace O2 40-100%
možnost integrovat monitoraci CO2
alarmová hlášení optická i akustická všech sledovaných parametrů, řazena podle významu a akusticky signalizovaná
zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě
vysoký kontrast, dobrá čitelnost obrazovky i při přímém osvícení
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL