## SW na CT
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - SOFTWARE NA CT A MRI
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 263 60 527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Diagnostický portál pro distribuci a zpracování obrazových dat a software - komplexní diagnostický systém nahrazující dedikované diagnostické stanice v plném rozsahu, tedy pro 2D zobrazení, 3D rendering i kompletní pokročilé možnosti vizualizace na vzdálených klientských stanicích bez potřeby importu zpracovávaných studií na klientské stanice.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Software na CT a MRI |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Software na CT a MRI - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Základní požadavky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Systém musí umožnit připojení většího počtu klientských stanic s lokálním i vzdáleným (VPN) přístupem současně |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
HW vybavení musí odpovídat požadované funkcionalitě, především na rychlost zpracování dat při práci na větším množství klientských stanic najednou |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Bezplatné aktualizace diagnostického SW po dobu min. 2 let |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Plná DICOM3 konektivita (Store, Query/Retreive, Print) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Požadavky na HW serveru
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Instalace diagnostického serveru do rack |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Úložná kapacita systému diagnostického serveru musí být min. 4TB |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Operační pamět min. 128GB |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Minimálně 20000 současně zpracovávaných obrazů |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Redundance všech klíčových součástí serveru - zdroj, CPU, HDD |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Servis/výměna HW komponent - min. následující pracovní den (Next Business Day) po dobu min. 5 let |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Konfigurace úložné kapacity serveru min. RAID5 |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
LAN rozhraní serveru min. 2x 1Gbit |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Požadavky na SW
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Podpora pro následující typy obrazů:
Obrazy z počítačové tomografie (CT) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Obrazy z magnetické rezonance (MR) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
PET, SPECT/CT obrazy |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Obrazy z počítačové radiografie |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Digitální rentgenové obrazy |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Rentgenové angiografické obrazy |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Rentgenové skiaskopické obrazy |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Ultrazvukové 2D obrazy |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Obecné vyhodnocovací funkce a 3D nástroje
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Procházení obrazy (např. režim filmového záznamu, rychlé listování pomocí myši, synchronizované procházení obrazy) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Zrcadlové převracení, inverze, nastavování hodnot parametrů okna, posun zobrazovaného výřezu/nastavování zvětšení, vkládání poznámek, měření vzdáleností a úhlů, pixelová lupa, vyhodnocování ROI/VOI |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Korelované kurzory |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Synchronizace sérií kvůli posouvání zobrazovaného výřezu z obrazu/nastavování zvětšení, nastavování hodnot parametrů okna, LUT, procházení obrazy |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Uživatelem definované kontextové menu |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Větší počet rozvržení pro 2D, 3D a 4D diagnostiku |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
VRT, silná/tenká MIP, silná/tenká MPR, interaktivní změna tloušťky vrstvy |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Fúzování a polohové srovnání obrazů stejných i různých modalit |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Posloupnosti paralelních, radiálních a zakřivených obrazů |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Pokročilé vyhodnocovací funkce a nástroje pro CT pro dva současně pracující uživatele
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
SW pro cévní analýzu s automatickým či poloautomatickým odstraněním kostní hmoty, kalcifikací či stentů a se segmentací cévního řečiště včetně pojmenování hlavních cév, automatické trasování středu lumina s automatickým nebo poloautomatickým vyhodnocením stenóz a aneuryzmat |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
SW pro automatické vyhledávání a hodnocení plicních ložisek, měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání s jinými vyšetřeními |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
SW pro lokalizaci a vyhledávání ložisek v játrech i v ostatních měkkých tkáních (onkologických lézí), měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání se starším vyšetřením podle standardů RECIST a WHO |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
SW pro vyhodnocení virtuální kolonoskopie včetně automatického vyhledávání a analýzy lézí v lumen střeva, automatické stanovení vzdálenosti léze od konečníku |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Automatická detekce a vizualizace kontrastem označeného obsahu střeva (fecal taging) |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
SW pro hodnocení skeletu hrudníku - rozvinuté zobrazení žeber, automatické označení žeber a obratlů |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
SW pro segmentaci plic a dýchacích cest, analýza plicního parenchymu včetně emphysemu a dýchacích cest |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Pokročilé vyhodnocovací funkce a nástroje pro MR pro jednoho uživatele
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
SW pro vytváření obrazů velkého formátu z překrývajících se MR objemových datových souborů v různých polohách vyšetřovacího stolu, měření v rekonstruovaných obrazech |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
SW pro automatické a kvantitativní vyhodnocování angiografických obrazů obecných cév |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím CT a MRI přístrojem na pracovišti zadavatele Klatovské nemocnice a.s. |  |  |  |  | DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE PARAMETRY
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍPADNÉ PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL