## Elektrochirurgický generátor
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA
Elektrochirurgický generátor ARC
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 610 86
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | poptávkové řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen z poptávkového řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě k podání nabídky. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Elektrochirurgický generátor ARC |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název, typ: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Elektrochirurgický generátor |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Elektrochirurgický generátor pro otevřené, laparoskopické a endoskopické operace s velmi jednoduchým a přehledným ovládáním řízený mikroprocesorem |  |  |  |  | ANO / NE
Monopolární simultánní koagulaci silnou a sprejovou, mikro režim s výkonem už od 0,1 W, režim tzv. suchého řezu, ligaci cév a tkání do průměru min 7 mm, bipolární resekci |  |  |  |  | ANO / NE
Programovatelný generátor řízený mikroprocesorem s pamětí na min. 100 programů (přednastavené i volně programovatelné), možnost vytvoření programů uživateli, možnost třídění programů |  |  |  |  | ANO / NE
Nastavení a regulace hlasitosti akustické kontroly činnosti a výstrah |  |  |  |  | ANO / NE
Indikace chybových stavů optická (na displeji) i akustická, chybová hlášení musí být textová a musí zobrazovat kroky, jak danou chybu odstranit v českém jazyce |  |  |  |  | ANO / NE
Přístroj s velkým dotykovým přehledným displejem s velikostí úhlopříčky min.25cm s možností nastavení jasu, čelní panel z bezpečnostního skla, který se nepoškrábe, snadno čistí a udržuje dezinfekčními prostředky |  |  |  |  | ANO / NE
Generátor na displeji zobrazující zvolený program, nastavený efekt, typ pedálu, zvolené módy, max. výkon ve Wattech, typ neutrální elektrody a indikaci stavu |  |  |  |  | ANO / NE
Menu přístroje přehledné a jednoduché. Dotyková obrazovka je rozdělená ideálně do 4 částí rozdělených podle jednotlivých vstupů pro nástroje. |  |  |  |  | ANO / NE
Menu přístroje, nápověda, hlášení chybová a informační v českém jazyce, v případě chybových hlášení zobrazení kroků, jak danou chybu odstranit |  |  |  |  | ANO / NE
Připojení dvou nožních spínačů a jejich volné přiřazení všem zdířkám |  |  |  |  | ANO / NE
Hlavní vypínač na zadní straně přístroje |  |  |  |  | ANO / NE
Generátor s automatickým přizpůsobením výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  |  |  | ANO / NE
Systém pro dělené jednorázové neutrální elektrody |  |  |  |  | ANO / NE
Monitorování a omezení výkonu dětské neutrální elektrody na 50 W |  |  |  |  | ANO / NE
Automatická detekce připojeného nástroje a nastavení parametrů |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost používání nástrojů s čipy i bez čipů. Široký sortiment nástrojů s čipy včetně monopolárních ruček a kabelů |  |  |  |  | ANO / NE
Konektor pro připojení argonové jednotky |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost připojení odsávačky kouře |  |  |  |  | ANO / NE
Upgrade přístroje jen pomocí USB |  |  |  |  | ANO / NE
Generátor minimálně s 2 monopolárními a 2 bipolárními zdířky |  |  |  |  | ANO / NE
Frekvence 350 kHZ/1 MHz |  |  |  |  | ANO / NE
Zobrazení maximálního výkonu ve Wattech, možnost nastavení výkonu u všech typů řezu a koagulace po kroku 1 Wattu v celém rozsahu výkonu (u režimu mikro 0,1 W) |  |  |  |  | ANO / NE
Monopolární řez min. 350 W |  |  |  |  | ANO / NE
Monopolární koagulace min. 250 W |  |  |  |  | ANO / NE
Bipolární řez min. 200 W |  |  |  |  | ANO / NE
Bipolární koagulace min. 120 W |  |  |  |  | ANO / NE
Monopolární řez– standardní, čistý, smíšený, resekční, laparoskopický, mikro, suchý řez, pro gynekologii |  |  |  |  | ANO / NE
Bipolární řez – standardní, bipolární nůžky |  |  |  |  | ANO / NE
Monopolární koagulace – sprejová, silná, jemná, laparoskopická, resekční, kardio, simultánní silná a sprejová |  |  |  |  | ANO / NE
Bipolární koagulace – pro pinzety, mikro, autostart, bipolární nůžky, laparoskopická |  |  |  |  | ANO / NE
Ligace cév a tkání do průměru min 7 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Nastavení hemostatického efektu v rozmezí 1 až 9 |  |  |  |  | ANO / NE
Autotest po zapnutí i během provozu |  |  |  |  | ANO / NE
Automatické přizpůsobení výkonu operované tkáni |  |  |  |  | ANO / NE
Aktivace nástroje ručně, nožním pedálem anebo autostartem (u bipolárního režimu), možnost nastavení doby zpoždění aktivace autostartu. |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost použít kompletně autoklávovatelné (při 134 °C) operační nástroje pro zatavení cév a tkání až do průměru 7 mm včetně s integrovaným nožem pro otevřenou i laparoskopickou operaci. |  |  |  |  | ANO / NE
Příslušenství: |  |  |  |  | ANO / NE
nožní spínač dvoupedálový s přepínacím tlačítkem |  |  |  |  | ANO / NE
ergonomický vozík se dvěma bržděnými kolečky |  |  |  |  | ANO / NE
sada základních nástrojů pro všechny režimy v min. celkovém počtu 10ks |  |  |  |  | ANO / NE
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL