## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA ČÁST 1 - HOLTERY
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Holter EKG |  | 8 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
1 - 7 denní kontinuální EKG holter pro ukládání signálu ze tří nebo sedmi kanálů |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
až 7 denní ukládání EKG signálu se zápisem vývoje HRV, ST, QT, QTc, PQ, tepové frekvence, detekce a analýza kardiostimulátoru
display pro zobrazení ekg křivky a dalších údajů
přístupně umístěné pacientské tlačítko, minimální rozměry a váha
jednotka uchovávající záznam i po odpojení napájení a umožňující vícenásobné vyčtení
komunikace s PC řešena pomocí USB i čtečky karet
napájení pacientské jednotky 2x AA NiMH akumulátory
celý software v českém jazyce
Software (součástí dodávky i instalace dodavatelem) musí umožnit provádět podrobnou automatickou analýzu naměřených hodnot, grafické, tabulkové zobrazení,
systém obsahuje: kufřík, pacientský záznamník, vyšetřovací software, sada nabíjecích akumulátorů, nabíječka, čtečku karet, SD karty, sada nejlépe dvou sad svodů
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Holter tlakový |  | 5 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
neinvazivní přenosný monitor pro 24 nebo až 51 hodinové měření krevního tlaku
použitý algoritmus garantujicí vysokou kvalitu vyšetření i v obtížných provozních podmínkách
nejmodernější modul s funkční konstrukcí zaručující pohodlí pacienta
postupná deflace pro větší pohodlí pacienta
velký a snadno čitelný LCD displej
bezhlučný provoz a lehký modul
rychlá komunikace mezi jednotkou a PC
analýza krevního tlaku
grafické a tabulkové zobrazení výsledků měření
lékařské zprávy
funkce zaručujících bezpečnost pacienta
splňující standardy jako BHS, ESH i AAMI
Vyšetření: Zařízení sledující krevní tlak po dobu 24 nebo až 51 hodin v pravidelných intervalech, které nastaví lékař. Intervaly měření musí mít možnost nastavení s maximální mírou flexibility. Možnost spustit přídavná měření. Tlačítko den/noc umožňující uzpůsobit měření pacientovu životnímu stylu. Relevantní události musí jít manuálně vyznačit. Vnitřní paměť disponující velkou kapacitou pro více než 600 měření.
Vyhodnocení: po vyšetření musí být naměřená data převedena z jednotky do počítače přes rychlý optický kabel, který se připojí ke standardnímu portu USB. Jednotka se tedy musí dát připojit ke každému počítači. Software (součástí dodávky i instalace dodavatelem) musí umožnit provádět podrobnou automatickou analýzu naměřených hodnot krevního tlaku a výsledky vyšetření musí být následně zobrazeny jak v grafické, tak v tabulkové podobě. Funkce prezentace a lékařských zpráv musí být přehledné a podrobné.
Tisk: Závěrečná zpráva musí jít vytisknout a podle potřeby doplnit, může obsahovat i poznámky lékaře.
Součástí dodávky je: kufřík na přístroj, nabíječka, baterie, standardní manžeta, pouzdro, software, komunikační kabel. sada min.3 velikostí manžet M, L, XL,
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA ČÁST 2 - SONDA ULTRAZVUKOVÁ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sektorová sonda TTE |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Elektronická multifrekvenční a širokopásmová sektorová (phased array) kardiologická sonda určená pro TTE vyšetření |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Frekvenční rozsah 2 – 5 MHz
Všechny sondy musejí být kompatibilní se stávajícím vybavením na dotčených odděleních v nemocnici Stod, tj. Toshiba model Aplio 300 (TUS-A300/AE) a Aplio 400 (TUS-A400/AE)
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Lineární sonda |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Elektronická multifrekvenční a širokopásmová lineární sonda určená pro vyšetření periferních cév s aktivní šíří vyšetření 38 mm
Frekvenční rozsah 3 – 11 MHz
Všechny sondy musejí být kompatibilní se stávajícím vybavením na dotčených odděleních v nemocnici Stod, tj. Toshiba model Aplio 300 (TUS-A300/AE) a Aplio 400 (TUS-A400/AE)
3. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sektorová sonda TCD |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Elektronická multifrekvenční a širokopásmová sektorová (phased array) sonda určená pro kardiologická TTE a transkraniální TCD vyšetření
Frekvenční rozsah 1 – 5 MHz
Všechny sondy musejí být kompatibilní se stávajícím vybavením na dotčených odděleních v nemocnici Stod, tj. Toshiba model Aplio 300 (TUS-A300/AE) a Aplio 400 (TUS-A400/AE)
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA ČÁST 3 - SONOGRAF VÍCEÚČELOVÝ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sonograf víceúčelový - gynekologie |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9, úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením,otočný, výškově i stranově nastavitelný, s možností zobrazení UZV výseče na celé ploše monitoru,
jednoduché ovládání - min. 12" barevný ovládací dotykový panel
editovatelná nabídka dotykové obrazovky
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu,
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem (nikoliv klávesnice umístěná na ovládacím panelu) nebo elektronická klávesnice na dotykovém panelu
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touch padu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
HDD s kapacitou min. 500 GB
nastavitelná výška ovládacího panelu
váha přístroje max. 160 kg
minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/3D/4D sond s „pinless“ provedením konektoru
integrovaný prostor pro periferní zařízení
samostatný horizontální držák vaginální sondy
rychlý náběh do plné funkčnosti pro emergentní užití a převoz – max. do 20 sec.,
Zobrazovací módy
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
duplexní a triplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler — PW,
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
možnost budoucího rozšíření o panoramatické zobrazení
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení pomalých toků
3D/4D zobrazení — automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power, Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení,
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
SW výbava
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
program na základní volumetrii
software pro zvýraznění mozkových struktur plodu
měření v multiplanárnich zobrazeních
kalkulace objemů z více rovin
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení místa měření formou lupy
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně automatických měření základních biometrických parametrů (BPD, OFD, HC, AC, FL)
3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje
možnost úpravy 3D vyšetření na dotykovém displeji přístroje,
3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur)
vytváření uživatelských sestav pro měřicí postupy opakujících se screeningových měření
možnost budoucího rozšíření o automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu včetně zobrazení barevného toku
možnost budoucího rozšíření elastografie pro cervix
možnost budoucího rozšíření o elastografii
Archivace a komunikace
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnosy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
výstup na externí digitální monitor
barevná foto tiskárna součástí dodávky
Sondy dle výběru:
3D/4D typu "single-crystal" konvexní sonda, min. 2 MHz —8 MHz, skenovací úhel min. 90°, harmonické
2D konvexní sonda pro gynekologické a porodnické aplikace, min. 2 MHz - 6 MHz
3D/4D intrakavitární sonda, frekvenční rozsah pohybující se v rozmezí od 4-9 MHz, úhel zobrazení min. 160°
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sonograf víceúčelový - chirurgie |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry
Vysoce přenosné kvalitní ultrazvukové zařízení připojitelné až k 10-ti palcovému displeji. Display s rozlišením 1200x800 IPS a s HD rozlišením a AMOLED displejem
dynamický rozsah min. 170 dB,
min. 5-ti létá záruka na dodávané sondy i zobrazovací displej s automatickou aktualizací SW revizí,
možnost současného vyšetření na všech nabízených sondách,
možnost provozu /vyšetření/ bez nutnosti dobíjet zařízení až 5,5 hodin
B mode na základních frekvencích i pomocí THI,
barevné mapování,
M-mode,
compoundní zobrazování,
speckle reduction,
automatická úprava celkové zisku i TGC,
software pro zvýraznění jehly
Správa dat
možnost ukládání pacientských dat do vnitřní databáze přístroje,
možnost načítání pacientských dat pomocí čárového kódu,
export dat v DICOM formátu pomocí WiFi,
možností odesílání uložených pacientských dat v PC formátech pomocí emailového klienta.
Zobrazovací displej – 2ks
min. 10 palcový displej
displej s min. rozlišením 1200x800 IPS, full HD s AMOLED displejem
Vozík pro uchycení a převoz – 2ks
transportní vozík s výškovou stavitelností uchycení displeje a s odkládacím prostorem pro spotřební materiál,
odpojení přístroje od vozíku je možné bez použití jakýchkoliv nástrojů /šroubováků, klíčů apod.,
Požadované ultrazvukové sondy
lineární sonda – 1ks
frekvenční rozsah 4-12 MHz,
velikost aktivní plochy 34 mm,
zobrazovací módy – 2D, THI, barevný doppler, compound zobrazení, speckle reduction
maximální váha 110 gramů
připojení sondy k ovládacímu displeji pouze pomocí kabelu
Sektorová sonda – 1ks
minimální frekvenční rozsah 1-4 MHz,
minimální úhel zobrazení 90 stupňů,
zobrazovací módy – 2D, THI, barevný doppler, compound zobrazení, speckle reduction
maximální váha 100 gramů
připojení sondy k ovládacímu displeji pouze pomocí kabelu
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL