## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Ultrazvukový přístroj - ECHO
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva ; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj - ECHO |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístrojové vybavení: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Sondy:
- 1x lineární sonda 12MHz
- 1x konvexní sonda 2,5-5 MHz
- 1x sektorová sonda 2-3 MHz
SW vybavení:
- Cévní a kardiologické*
Zvláštní požadavek:
- B-flow pro cévní sonografii
- Tkáňový doppler pro echokardiografické vyšetření
- Tiskárna na obrázky
- Možnost sdílení dat ve formátu RAW, DIOCOM
*Optimální vybavení:
Zpracování obrazu a zobrazovací modality:
- Platforma „any array“ 4D ready - adaptivní počet kanálů, SW rozšířitelná
- 2D a M módy, framerate až 600 fps, podpora vícenásobné fokusace
- Přednost bude dána sondám s technologií Single Crystal Matrix, lze ale nabídnout i jiné sondy
- VELOCITY TRACKING PW doppler – nyquistův limit cca 6násobně větší proti konvenčním systémům, HPRF (10 m/s), možnost automatického nastavení úhlové korekce
- CW/SCW doppler
- Color Flow - barevný dopplet, Color M a Color 3D módy, aktivní na všech sondách
- 2D harmonické zobrazení – oktávové zabrazování ( 2. harmonicka, až 5 různých frekvencí) s kombinací kódovaných signálů a pulsní inverze, s algoritmem nesnižujícím rychlost snímkování (framerate) přístroje
- Automatická optimalizace obrazu- pro 2D a dopplerovské zobrazení
- Anatomický M-mode, obecná poloha M-kurzoru v reálném čase
- Mód TVI (Tissue Velocity Imaging) - barevné mapování pohybu tkáně, framerate až 300 fps, aktivní na všech kardiologických sondách
- Mód TT (Tissue Tracking) - barevné kódování velikosti kontrakce na principu integrálního TVI
- Mód TDI (Tissue Doppler Imaging) – PW tkáňový doppler s vysokým časovým rozlišením, aktivní na všech kardiologických sondách
- Power doppler - mód „ angio“ pro mapování extrémně pomalých nízkoenergetických průtoků
- Mód B-flow - nedopplerovské zobrazení průtoku ve vaskulární diagnostice
- Mód BFI (Blood Flow Imaging) - revoluční modalita kombinující nedoplerovské zobracení průtoku s dopplerovským, určená pro vaskulární diagnostiku
- Multiple Angele Compound Imaging - compaudní zobrazení zlepšující kontrastní a tkáňové rozlišení
- Speckle Reduce Imaging – algoritmus odrušení ultrazvukových speklí, s možností výrazného zlepšení rozlišovací schopnosti
- Balíček software pro kontrastní echokardiografii včetně nedestruktivních metod na všech sondách (advanced kontrast option)
- Duplexní i triplexní provoz ve všech dopplerovských modalitách včetně TDI/TVI
- Obrazová paměť (cine loop) 512Mb, tj cca 4000 snímků 2D/CFM
- Digitální „true zoom“ plus HD zoom – zoom s vysokým rozlišením
SW vybavení (M A package):
- Možnost doplnit aplikační software kardiologický, abdominální, vaskulární, radiologický
- Měření a kalkulace délek, poloh, objemů (simpsonova a I-A metoda včetně bi- a mutliplane kalkulací), hodnocení stenóz
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Sonografický přístroj pro RDG
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva ; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sonografický přístroj pro RDG |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístrojové vybavení: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
- Přístroj prémiové třídy, přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
- Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech
- Nezávisle výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu
- Printer a záznamová zařízení ovládané z ovládacího panelu přístroje
- Minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod.
- Přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu
- Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení
- Dynamický rozsah systému minimálně 320 dB
- Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 –22 MHz
- Dosažitelná obrazová frekvence min.800 snímků za vteřinu (časová rozlišovací schopnost)
- Přístroj musí mít technologii vysílání a přijímání UZ paprsků pro získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez dalšího manuálního zaostřování (fokusace)
- Držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem
- Držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje
- Minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy
- Hmotnost přístroje do 150 kg
- Příkon hlavní jednotky přístroje by neměl překročit 1 kVA
- Startovací doba přístroje do 100 sekund
- Velikost vlastní aktivní výseče ultrazvukového obrazu min. 20 x 30 cm
- Monitor WXGA (1600 x 900) s úhlopříčkou minimálně 22“
- Max. šíře pro průjezd 80 cm dveřmi
Požadovaná zobrazení (minimum):
- B-mode na základních frekvencích
- B-mode na harmonických frekvencích
- PW – pulzní Doppler a panoramatické zobrazení na všech nabídnutých sondách
- Přístroj musí do budoucna umožnovat rozšíření o modul kontinuálního /CW/ Dopplera a kontinuální Doppler pak musí být plně funkční jak na konvexní sondě, tak minimálně na jedné z lineárních sond
- Simultánní zobrazení 2 dopplerovských spekter /PW Doppler/ v reálném čase v režimech PW/PW, (TDI/TDI, PW/TDI)
- Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angio doppler)
- Přístroj musí umožňovat trapezoidní zobrazení na lineární sondě alespoň 30 stupňů
- Úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení
- Úhlové (compound) zobrazení musí být aktivní a funkční i při současném zapnutí trapezoideálního zobrazení na lineární sondě
- Simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
- Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
- Zobrazení s použitím kontrastních látek - požadováno u konvexní abdominální sondy a lineární sondy, možnost současného zobrazení kontrast/fundamentální zobrazení
- Přístroj musí umožňovat zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu a možnosti kvantifikace barevné mapy, umožňující přesný staging jaterní fibrózy
- Přístroj musí umožňovat Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření/poměr úspěšných a neúspěšných měření/, musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s
- Automatické měření parametru Atenuace (pro zpřesnění hepatální diagnostiky – určení stupně steatózy)
- Současné měření Shearwave , Strain elastografie a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu
- Přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii/fúzi/ - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI obrazu
- Přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o magnetický senzor pro sondy včetně držáků pro tento senzor
- Přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o transmiter/vysílač/ magnetického pole s jeho držákem
- Přístroj musí umožňovat spolupráci s pracovní stanicí xVision SONO
- Přístroj musí být vybaven SW pro automatické měření intimy
Přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
- DICOM Verification/Service
- DICOM Print
- DICOM Storage
- DICOM Query/Retrieve včetně multimodality Q/R
- DICOM Worklist
- Připojení do PACS pomocí LAN konektoru
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
- Na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu
- Možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji
- Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 5 min.
- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
- Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu
- Přístroj musí být vybaven na hlavní jednotce minimálně 6 USB porty sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod., dále minimálně 2 USB porty na hlavním operačním panelu
- B/W printer s digitálním vstupem
- Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňovat zobrazování s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii
- Elektronická lineární sonda frekvenčního rozsahu 2-12 MHz, délky aktivní plošky do 38 mm k vyšetřování GIT, malých částí a cévního systému, Steering barevné výseče minimálně + 30 až – 30 stupňů
- Elektronická lineární vysokofrekvenční sonda frekvenčního rozsahu 5-18 MHz, délky aktivní plošky do 38 mm. k detailnímu zobrazení štítné žlázy, varlat, hmotných rezistencí v podkoží a muskuloskeletálního systému. Steering barevné výseče + 30 až – 30 stupňů
- Transabdominální mikrokonvexní bioptická sonda 4-6 MHz, zakřivení minimálně 74°, s odpovídajícím punkčním adaptérem k provádění cílených jaterních biposií, musí umožňovat kontrastní zobrazení a v budoucnu i fúzi s CT/MR obrazem, dále je požadován punkční adaptér k této sondě
- Přístroj musí umožnit v budoucnu připojení lineární mikrokondenzátorové (bezkrystalové) sondy frekvenčního rozsahu 2 – 22 MHz
- Možnost dokoupení v budoucnu elektronické 3D nebo radiální /180-360 st./ rektální sondy pro staging tumorů rekta, frekvence minimálně 2-10 MHz. Tato sonda bude umožňovat provádění elastografie v reálném čase
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL
Note on A100: Vilém Kasl: Upraveno z 1-6 MHz na 4-6 MHz. Ze zakřivení 74 na zakřivení minimálně 74.

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - Ultrazvukový přístroj střední třídy - gynekologie
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva ; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj střední třídy - gynekologie |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
- Kvalitní 2D zobrazení z full HD rozlišením
- Citlivý Doppler
- Integrovaný databázový systém
- Výškově i stranově nastavitelný min. 21" LCD monitor( s HD rozlišením) nezávisle na ovládacím panelu
- Výškově i stranově nastavitelný ovládací panel nezávisle na monitoru
- Výsuvná alfanumerická klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
- Alfanumerická klávesnice na dotykovém panelu
- Digitální TGC (Time Gain Compansation)
- Tichý chod
- Barevný dotykový ovládací panel min. 10"
- Dobrá mobilita, snadné přejetí prahů, projetí mezi lůžky
- Min. 4 aktivní konektory pro připojení 2D/4D sond
- Širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence
- Dynamický rozsah min. 200 dB
- Automatické zamražení obrazu (sond) po nastavené době nečinnosti
- Plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
- Ukládání a úprava smyček
- Automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení
- Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu
- S výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI
- Výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase
- Programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
- Uživatelská nastavění pro každou sondu – rychlé intuitivní přepínání pomocí dotykové obrazovky
- Optimalizace parametrů pro různé typy tkání
- Softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, ...)
- Maximální hmotnost 85 kg
- Maximální šířka 55 cm
- Bateriový provoz min 30 min.
Zobrazovací módy:
- B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler
- (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase a pseudotriplexní mód.
- Barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti (vysoce citlivý širokopásmový doppler)
- Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
- Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
- Harmonické zobrazení / Inverzní harmonické zobrazení / Pulsní inverzní harmonické zobrazení
- HPRF (High Pulse Repeat Frequency)
- Pamělova smyčka pro min. 2000 obrázků
- Vícestupňové kompaundní zobrazení
- SRF - Speckle Reduction Filter
- Postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu
- Trapezoidní zobrazení
Softwarové vybavení:
- Softwarové vybavení pro gynekologické a porodnické aplikace
- Možnost automatické měření v 3D objemu
- Možnost 3D/4D Live zobrazení, možnost foto realistického zobrazení v live 4D
Konektivita a ukládání dat:
- Vestavěná zařízeni: CD/DVD-RW, min. 4x USB, LAN, WIFI
- Externí zařízení: Flash memory, jakékoliv USB zařízení
- Přímý tisk obrazů a reportů na běžnou tiskárnu
- Vnitřní digitální archivační systém
- Ukládání ultrazvukových obrazů, CINE smyček (paměťová smyčka pro záznam snímků a videosekvencí s možností následného manuálního či dynamického přehrávání)
- Možnost srovnání a proměřování ultrazvukových obrazů (včetně dynamických obrazů) nasnímaných v různých časových obdobích s možností nastavení počtu obrazů na obrazovce
- Kapacita paměti min. 500 GB, požadujeme SSD disk
- Měření a popisy v uložených obrazech
- Možnost síťového zapojení
- Export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.)
- Komunikace PACS, NIS přes DICOM 3.0 - Store, Print, Worklist, odeslání obrazů a naměřených hodnot z přístroje pomocí jednoho tlačítka
- Možnost budoucího rozšíření o integrovaný DVD rekordér pro záznam celého vyšetření
Sondy:
- 20 širokopásmová abdominální 2-8 MHz
- 2D širokopásmová Intrakavitárni 5-9 MHz
- Možnost připojení 3/4D širokopásmové abdominální sondy
- Možnost připojení 3/4D širokopásmové intrakavitární sondy
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva ; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
- Digitální ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy splňující veškeré technické normy platné v České republice
- Širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond typu single crystal
- Dynamický rozsah min. 250 dB
- Velmi vysoká kvalita B zobrazení
- Ovládání pomocí trackballu
- Tichý chod
- Mechanická QWERTY klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu
- Obrazová frekvence alespoň 600 obr/sec
- Pojízdný, dobře mobilní
- Šířka přístroje kvůli snadné manévrovatelnosti, max 55 cm
- Automatické zamražení sond po nastaveném čase
- Ergonomický design přístroje s rozsáhlými možnostmi nastavení polohy monitoru a ovládacího panelu umožňující pozici vyšetřujícího ve stoje i vsedě
- Otočný a výškově nastavitelný ovládací panel
- Přístroj odolný běžným desinfekčním prostředkům
- Plochý monitor s vysokým rozlišením na pohyblivém rameni s úhlopříčkou minimálně 21"
- Pomocný dotykový displej o velikosti min. 10"
- Minimálně 3 aktivní sondové konektory pro připojení 2D sond
- Start systému z úplného vypnutí do 100 s
- Bateriový provoz minimálně 60 min
- Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI
- Prokazatelná hloubka zobrazení až 40 cm
- Systém pro automatickou optimalizaci 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra
- Možnost steerování výseče barevného Dopplera u lineární sondy v rozsahu min. až +/- 30 stupňů
- U lineární sondy automatické nastavení steeringu, polohy vzorkovací objemu a korekčního úhlu při zmáčknutí jednoho tlačítka
- Programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
- Uživatelská nastavení pro každou sondu
- Softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …), kardiologické výpočty a kalkulace
- Digitální TGC s pamětí pro uživatelské nastavení, nikoliv mechanické jezdce
- Možnost budoucího rozšíření na 3D a 4D zobrazení
- Minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu
- - EKG modul
- - DICOM 3.0 komunikace s PACS, musí podporovat tyto DICOM služby: Modality Worklist; Store
- Nejméně jeden kus rozhraní Ethernet 1GB
- Možnost editovat IP konfiguraci
Zobrazovací módy:
- B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler, CW-doppler), duplexní a triplexní mód v reálném čase
- Barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti (vysoce citlivý širokopásmový doppler)
- Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
- Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
Simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW, a pokud bude přístroj vybaven SW pro tkáňový Doppler, tak také režimech TDI/TDI a PW/TDI
- Harmonické zobrazení i pulzní inverzní harmonické zobrazení
- HPRF
- Vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu
- Anatomický M-mód
- Postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu
- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
- Software pro zvýraznění punkční jehly
- Možnost rozšíření o panoramatické zobrazování s délkou řezu minimálně 50 cm u lineárních sond
- Možnost rozšíření o SW pro automatizované měření IMT
- Možnost připojení TEE sondy
- Systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)
- Vlastní obrazová databáze přístroje, s možností okamžitého přístupu, hodnocení, exportu a importu obrazových dat včetně videozáznamů
- Export dat na CD/DVD/USB ve formátem DICOM, TIFF, BMP, JPG,AVI
Sondy:
- Sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením axiální a laterální rozlišení. Odolné desinfekci přípravkem dostupným na českém trhu a doporučeným výrobcem přístroje.
- Konvexní abdominální sonda minimálně 2-8MHz
- Lineární sonda vysokofrekvenční min. 5-18MHz s šíři max. 40mm
- Kardiologická sonda 1-5MHz
Možnost připojení intraoperačních sond, jak pro otevřenou, tak i laparoskopickou operativu, určených pro přímý kontakt s tkání pacienta během operace
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 5 - Ultrazvuk - ECHO - přenosné
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva ; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj - ECHO - přenosné |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístrojové vybavení: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Medicínský účel, použití, indikace:
- Echokardiografický přístroj kompaktních rozměrů vhodný pro „bed-side“ využití zejména na lůžkových odděleních JIP nebo operačních sálech bez potřeby využití 3D, resp. 4D zobrazování
Technické parametry, funkce:
Základní požadavky:
- Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TDI, PW-TDI), strain/ strain rate imaging
- Podpora tzv. multifrekvenčních sond umožňujících změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji)
- Podpora pokročilých zobrazovacích modalit pomocí softwarového tvarování UZ obrazu ve všech zobrazovacích modalitách
Zobrazení:
- 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – volba harmonické frekvence na TTE sondách a TEE sondách
- M mód s úhlově nezávislým nastavením kurzoru v reálném čase (anatomický M-mód)
- PW Doppler, včetně HPRF módu na všech sondách
- CW Doppler na všech kardio sondách (včetně 3D/ 4D sondy)
- Barevné Dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (power Doppler)
- Širokopásmové Dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření
- Barevný tkáňový Doppler (TVI, resp. TDI) na všech kardio sondách); PW tkáňový Doppler na všech kardiologických sondách
- Aktivní triplexní mód ve všech Dopplerovských modalitách včetně TVI/TDI
- Kompaundní zobrazení na všech sondách, zobrazené redukující ultrazvukové spekle
Další možnosti zobrazení:
A. Barevné parametrické zobrazení Dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek
B. Barevné parametrické zobrazení synchronie/ dissynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů
C. Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek
D. Software pro zátěžovou echokardiografii, včetně kvantitativní analýzy pomocí deformačních parametrů integrované do protokolu
Postprocessing/ zpracování obrazu:
- Možnost měření pro kompletní kardiologická a celotělová měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry
- Měřicí sada s možností editace a uživatelských parametrů a programování vlastních vzorců a výpočtů uživatelem
Požadavky na konektivitu:
- Požadována databázová struktura těchto dat s širokým výběrem vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat
- Schopnost ukládání veškerých obrazových dat do stávajícího PACS systému v DICOM formátu (tak abychom ho mohli zobrazit v našem DICOM prohlížeči Dicompassweb – smyčky i statické obrázky) a zároveň v proprietárním RAW formátu (též do stávajícího PACS systému) pro zpětnou analýzu, umožňující kompletně zpracovávat a analyzovat získaná data z 2D zobrazení včetně analýzy speckle tracking ve 2D, a měření ve 2D zobrazení (zahrnující např. též změnu dynamiky, změnu zoomu, redukci speklí, změnu mapy šedi). Dokumenty DICOM Conformance Statement pro PACS i Dicompassweb požadovány.
- Plná DICOM 3 kompatibilita. (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)
- Uchazeč zadavateli v rámci nabídky předloží tyto dokumenty (DICOM Conformance Statement) pro nabízená zařízení
- Dodavatel zajistí připojení k systému PACS při součinnosti zadavatele
- Požadován video výstup standardního formátu (DVI-D, VGA, HDMI, DP)
Ovládání a další technické specifikace přístroje:
- Přístroj musí být přenosný s vahou max 6 kg a velikostí displeje min 15“ s klávesnicí odolnou proti polití s minimem ovládacích prvků, s výhodou ovládání na displeji, který je dotykový
- Alespoň 3 aktivní konektory pro připojení UZV sond v
- Požadována možnost chodu na interní akumulátor po dobu 1hodina (samotný přístroj)
- Přímý výstup exportu na USB disková média
Sondy:
A. 2D sektorová sonda, kmitočtový rozsah cca 2–4 MHz vhodná pro dospělou echokardiografii, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TDI, PW-TDI, strain/ strain rate imaging)
B. 2D lineární sonda pro končetinové cévní aplikace, s kmitočtovým rozsahem cca 3 -10 MHz, harmonické zobrazení
C. 2D konvexní sonda pro abdominální cévní aplikace, s kmitočtovým rozsahem cca 2-8 MHz, harmonické zobrazení
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 6 - Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva ; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístrojové vybavení: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Technické specifikace:
Využití: Provádění výkonů pod RTG kontrolou při chirurgických, ortopedických, urologických zákrocích na vyšetřovnách
Požadované vlastnosti a parametry přístroje:
- Kompaktní výkonný mobilní rentgenový přístroj s C-ramenem a digitálním zpracováním obrazu
Požadovány jsou následující funkcionality:
Podvozek a C-rameno:
- Přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, možnost dezinfekce
- Vyvážené C-rameno s dobrou manipulovatelností:
- - Orbitální pohyb v rozsahu min. 120°
- - Horizontální pohyb v rozsahu min. 20 cm
- - Rotace v rozsahu min. +/-190°
- - Boční vyklonění v rozsahu min. +/-10°
- - Motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 40 cm
- - Volný prostor mezi zesilovačem a rentgenkou min. 75 cm
- - Hloubka C-ramene v oblouku min. 75 cm
Generátor:
- Výkon min. 2 kW
- Rozsah napětí min. od 40 kV do min. 100 kV
- Pulzní fluorskopie min. 0,1 – 7,20 mA
- Pulzní fluoroskopie min. od 1 do min. 8 frame/sec
- Předvolitelné uživatelsky nastavitelné charakteristiky
Multifunkční pedálový spínač
Laser na straně zesilovače obrazu
Rentgenka:
- Minimálně s jedním ohniskem o velikosti max. 0,6 mm
- S celkovou vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování
Obrazový detektor:
- Zesilovač obrazu 9“
- 1x zoom
Sledování a optimalizace dávky pacienta:
- DAP metr - měření a zobrazení parametrů veličin stanovených pro lékařské ozáření legislativou („Atomovým zákonem“ a navazující vyhlášky SÚJB)
Akvizice obrazu:
- Plně digitální zpracování obrazu
- Digitální zobrazení v reálném čase
- Automatická optimalizace obrazu
- Rozlišení v celém obrazovém řetězci: 1024 x 1024 pixel
- Jasová hloubka min. 12 bit
- Paměť posledního obrazu s možností rotace obrazu o +/- 360°
- Kapacita paměti v maximálním rozlišení: min. 20 000 obr.
- Medicínské TFT nebo LCD monitory 2 ks na samostatném monitorovacím vozíku:
- - O úhlopříčce min. 18“
- - S rozlišením min. 1280x1024 bodů
- - Maximální jas min. 600 cd/m2
- - S možností zobrazení „live“ a „ref“ obrazu
Postprocesing obrazu:
- Změna jasu, kontrastu a jasová inverze obrazu
- Převracení a otáčení obrazu
- Filtrace, potlačení šumu, zvýraznění hran
- Délkové a úhlové kvantifikace v obraze
- Anotace
- Dělení obrazu na obrazovce (mozaika) na min. 8 obrázků
Datová konektivita:
- Připojení do sítě zadavatele (Ethernet) / WiFi
- Přenos obrazu ve formátu DICOM do PACS zadavatele – služby formátu DICOM Worklist, DICOM MPPS, DICOM Query Retrieve, DICOM Send/Storage Commitment, Dicom Dose Structured Report
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 7 - Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva ; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístrojové vybavení: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
- Moderní ultrazvukový přístroj střední třídy
- Přístroj, který do budoucna umožní snadný upgrade nových metod
- Maximální dosažitelná obrazová frekvence min. 600 snímků za sekundu
- Vysoká rozlišovací schopnost, kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách
- Minimálně 17“ TFT monitor s vysokou rozlišovací schopností, výškově stavitelný, s možností otáčení a sklánění
- Výseč s vlastním ultrazvukovým obrazem na monitoru
- Posun operačního panelu a monitoru vertikálním směrem až o 25 cm
- Natáčení operačního panelu až o 90 stupňů
- Minimálně 3 aktivní sondové konektory
- Dosažitelná hloubka zobrazení až 40 cm /vyšetřování korpulentních pacientů/
- Přepínání aplikačních programů
- Podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje
- Přístroj musí být vybaven 12 bitovým analog/digitálním převodníkem, 4096 stupňů šedi
- Přístroj bude umožňovat plynulou změnu gainu i kontrastu i na zamraženém obraze
- Možnost steerování výseče barevného Dopplera u lineární sondy v rozsahu +/-15 stupňů
- Šířka přístroje kvůli snadné manévrovatelnosti by neměla přesahovat 43 - 53 cm
- Váha do 85 kg
- Celkový příkon zařízení včetně příslušenství by neměl přesahovat 900 VA
Záložní bateriový provoz, minimálně 10 minut
Pracovní režimy:
- Černobílý 2D obraz
- Přístroj bude umožňovat přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních na všech sondách
- I přepínání harmonického zobrazení ve 4 stupních na všech sondách
- Možnost rotace B obrazu po 90° na monitoru
- Při rozdělení obrazovky B/D bude B obraz a Dopplerovská křivka vedle sebe, nikoliv nad sebou
- Automatická korekce úhlu při Dopplerovském vyšetření
- Úhlová korekce v 80 stupních, programovatelná a přednastavitelná
- Jednotlačítková automatická optimalizace pro B obraz a automatická optimalizace Dopplerovské křivky /optimalizace rychlostního rozsahu a bazální linie/
- Barevné dopplerovské mapování, energetický doppler (Angio, Power doppler)
- Další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů s eliminací šumů, zejména pro extrémně pomalé a slabé toky /např. Fine FLOW, eFLOW apod./
- Spektrální Doppler pulzní/ PW/ s vysokou opakovací frekvencí HPRF, dosahující rychlostí min.7m/s
- Kontinuální CW Doppler, dosahující rychlostí min.15 m/s
- M-mode
- Anatomický M-mode – s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase – nejméně 1 rovina řezu
- Současné zobrazení černobílého obrazu a téhož obrazu s barevným mapováním v reálném čase /DDD/
- Kvalitní a rychlý triplexní režim (současně B-obraz, color-flow, spektrální doppler)
- Dual time-motion – současné zobrazení B-mode s color-flow a živého M-mode s barevným mapováním a živého spektrálního dopplera)
- Compound zobrazení s možností sklonu 5-15 stupňů, v intervalu 5-ti stupňů
- Software na redukci specklí a zvýrazňování rozhraní/AIP, NanoView apod./
- Zoom na živém i na zmraženém obraze s možností jeho plynulého posouvání na monitoru
- Panoramatické skenování na lineární sondě
- 45 separátních programů pro speciální klinické či uživatelské aplikace
Měření, software a vyhodnocování:
- Základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí
- Software pro základní gynekologické a porodnické měření
- Možnost tkáňového Dopplera /TDI/option/
- Veškerá naměřená data (cévní, gyn., por., kardio, apod.) včetně UZ snímků jsou ukládána do protokolu
- Ve formátu DICOM
- Paměťová smyčka pro B obraz /Cine Memory/ až 12000 obrázků
Sondové vybavení:
- Sektorová sonda (kardiologická) 2-3 MHz
- Lineární (cévní, měkké povrchové tkáně) cca 12 MHz
- Pánevní sonda 3-8 MHz s aktivní plochou délky do 39 mm, s možností zobrazení v trapezoideálním režimu
- Konvexní elektronická sonda 2-6 MHz k vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea, přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních jak v základním, tak i harmonickém zobrazení
- Všechny sondy musí být lehké a velmi dobře do ruky uchopitelné, aby při delším vyšetřování nedocházelo k únavě ruky lékaře
- Držák kabelů sond - ochrana kabelů sond při odstupu kabelu z hlavice sond
Archivační zařízení a další vybavení:
- Černobílý videoprinter, USB disk, interní HDD
- Využitelný prostor na harddisku pro ukládání obrázků nejméně 230 GB
- Připojení na PACS v mezinárodním medicínském standardu DICOM 3
- Možnost přímého tisku obrázků a reportů i na běžné PC tiskárně
- Možnost připojení na pracovní stanici pro archivaci a tisk sonogramů – xVision – SONO
Další požadavky:
- Bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy v případě poruchy, která nebude odstraněna na místě
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 8 - Ultrazvukový přístroj přenosný bezdrátový - KONVEXNÍ A LINEÁRNÍ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva ; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj přenosný bezdrátový - KONVEXNÍ A LINEÁRNÍ |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Režimy zobrazení:
- B-mód a B/B-mód
- M-mód
- PW (Pulsní doppler) - zobrazení křivky rychlosti v čase
- CFM (Barevné kódovaný Doppler) vč. energetického módu (power Doppler,CPD)
- THI - harmonické zobrazení
Další vlastnosti bezdrátové snímací jednotky:
- Min. 6 tlačítek programovatelných (např. freeze, hloubka +/-, zesílení +/-, změna módu) na těle jednotky
- Vodotěsnost hlavice min. IPX4
- Bateriový provoz min. 4h, nabíjení max. 2h (možnost dobíjení v autě - sonda i tablet)
- Hmotnost max. 175g (baterie včetně hlavice)
- Bezdrátové připojení sondy pomocí WiFi s možností připojení USB kabelem
- Frekvenční rozsah min. 2-11MHz
- Snímkovací frekvence min. 400 snímků/s
- Hloubka zobrazení min. 31 cm
- Vyměnitelné hlavice (konvex, lineár, …) - bez nutnosti vypnutí systému
- 256 odstínu šedi
- Max. rozměry 170x45x30 mm
- 2 sady baterií a nabíječka
Zobrazovací jednotka a SW:
- Plochý barevný LCD monitor- 8"-11"úhlopříčka
- Velkokapacitní vnitřní paměť
- Bateriový provoz
- Nabíječka baterií a možnost napájení ze síťového adapteru
- Nastavení pro různá vyštření s možnosti uživatelského nastavení (min. 12 defaultních presetů)
- Možnost nastavovat zesílení, TGC, dynamický rozsah, hloubku zobrazení, odrušení šumu, kompaunding, fokusaci, zoom obrazu min. 10x, steering na lin. sondě, posun, bazální linii, škálu Dopplerovské křivky
- Trapezoidní zobrazení
- Měření a kalkulace (délka, plocha, úhly, ...), kardiologická měření a kalkulace
- Možnost instalace další obslužné aplikace na iOS, Android, Windows - zdarma
Archivace a komunikace:
- DICOM podpora
- Volba exportního obrazového formátu - běžné PC formáty mediích (DICOM, JPG, AVI)
- Možnost bezdrátového připojení externího monitoru
Sonda konvexní:
- Frekvenční rozsah min. 2-5MHz
- Min. 128 elementů
- Možnost přepnutí do módu fázové sondy pro kardiologická vyšetření
- Rádius zakřivení min. 50mm
Sonda lineární:
- Frekvenční rozsah min. 4-10MHz
- Min. 128 elementů v sondě
- Šíře min. 40 mm
- PW (Pulsní doppler) - zobrazení křivky rychlosti v čase
- CFM (Barevné kódovaný Doppler) vč. energetického módu (power Doppler,CPD)
- THI - harmonické zobrazení
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 9
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 9 - Přístroj RTG skiagrafický, Přístroj RTG skiagraficko-skiaskopický
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva ; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Přístroj RTG skiagrafický, Přístroj RTG skiagraficko-skiaskopický |  | 1 + 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístrojové vybavení: Přístroj RTG skiagrafický |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
- Zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy: pro plně digitální skiagrafické RTG pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu se stropním stativem pro RTG zářič, pacientským stolem a vertikálním stativem s plochými detektory s vysokým rozlišením
Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou:
- Výkon: minimálně 80 kW
- Frekvence generátoru: minimálně 100 kHz
- Výstupní napětí: minimálně v rozsahu 40 - 150 kV
- Expoziční čas: možnost extrémně krátkých expozic, minimálně od 2 ms
- Předvolba expozičních programů pro orgány: s pamětí pro cca 100 programů
Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu:
- Zářič - malé ohnisko: maximálně 0,7 mm
- Zářič - velké ohnisko: maximálně 1,3 mm
- Tepelná kapacita anody: minimálně 600 kHU
Ochlazování anody: minimálně 170 kHU/min
- Tepelná kapacita zářiče: minimálně 2 000 kHU
- Rotace anody: minimálně 9 000 ot./min.
Stropní závěs:
- Podélný posun: minimálně 300 cm
- Příčný posun: minimálně 200 cm
Rychlost motorizace v příčném a podélném směru: minimálně 0,6 m/s
- Vertikální pojezd: manuál i motorický v rozsahu minimálně 180 cm
Rychlost motorizace ve vertikálním směru: minimálně 0,3 m/s
- Rotace rentgenky okolo vertikální osy: minimálně ±150º
- Rotace rentgenky okolo horizontální osy: minimálně ±120º
Primární clona:
- Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot apod.
- Zobrazení informace o náklonu detektoru na displeji – zobrazení úhlu volného přenosného detektoru s aktivní plochou min. 34x42 cm pro přesné nastavení kolmého nebo šikmého paprsku v požadovaném úhlu na detektor
- Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací
- S motorickým i manuálním nastavením
- S motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace a možností vyvolání poslední nastavené kolimace
Dozimetrie:
- DAP metr - systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně
Pracovní místa:
- Vyšetřovací stůl: Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou s minimální absorpcí záření
- - Velikost desky stolu: minimálně 220 x 75 cm
- - Nástupní výška stolu: maximálně 56 cm
- - Výškový pojezd: minimálně 35 cm
- - Podélný pojezd: minimálně ±40 cm
- - Příčný pojezd: minimálně ±10 cm
- - Nosnost stolu: minimálně 250 kg
- - Pevný nebo volný detektor: s aktivní plochou minimálně 40x40 cm
- - Technologie detektoru a-Si. Csl: velikost pixelu maximálně 150 µm
- Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku: výškově stavitelný s bucky clonou s velmi jemnou mřížkou
- - Nad zemí: maximálně 30 cm
- - Rozsah pohybu: minimálně 140 cm
- - Sklopný, včetně clony
- - Pevný nebo volný detektor: s aktivní plochou minimálně 40x40 cm
- - Technologie detektoru a-Si. Csl: velikost pixelu maximálně 150 µm
- - Ortopedický stoj pro dlouhé snímky
- - Mřížka pro dlouhé snímky
- - Sklopná deska vertikálního stativu: v rozmezí minimálně -20º/+90º
- Bezdrátový plochý detektor pro volné projekce:
- - Velikost aktivní plochy: minimálně 34 x 42 cm
- - Velikost pixelu: maximálně 150 µm
- - Akviziční hloubka: minimálně 16 bitů
- - Hmotnost: maximálně 3,5 kg
- - Přenos dat: Wi-Fi
- - Nasazovací mřížka na detektor
- - Autopozice systému - automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému - stropní stativ s rentgenkou, stůl, vertigraf, šikmé projekce s možností jejich přeprogramování, automatická synchronizace a pohyb všech pracujících motorů min. v 5-osách pro simultánní pohyb současně, pro zajištění plynulého pohybu v prostoru. Min. 200 autopozic
- - Autotracking - sledování pohybu stolu teleskopickým závěsem RTG trubice pro zachování nastavené ohniskové vzdálenosti a automatický pojezd závěsu - centrace primárního svazku na detektor ve vertigrafu
- - Vyšetření musí být kontrolováno nastavením orgánových programů, které automaticky nastaví žádanou pozici systému, parametry generátoru, nastavení clony včetně požadované předfiltrace
- - Expoziční automatika využívající libovolné navolení minimálně tří samostatných komůrek
- - Hardwarové zařízení pro dlouhé snímky
- Ovládací pracovní stanice s monitorem:
- - Stanice: s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu (úprava kontrastu a jasu, rotace, zvětšování, filtrace, označení stran obrazů a použité projekce)
- - Komunikace a kompatibilita se systémem PACS a NIS, DICOM 3: minimálně Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS, Send
- - Rychlý náhled snímku na monitoru stanice po expozici: maximálně do 5 sec
- - Speciální medicínský barevný TFT monitor
- - Úhlopříčka: minimálně 19“
- - Rozlišení: minimálně 1280x1024 bodů
- - Záložní zdroj (UPS) pro stanici
- - Možnost sdílení bezdrátového detektoru z nabízeného skiagraficko-skiaskopického přístroje
Příslušenství:
- Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou
- Mobilní (na kolečkách) výškově vyvážený stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole nebo pacientském vozíku
- Speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole, upevnitelný na lištu stolu
- Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky
Požadavky na přístrojové vybavení: Přístroj RTG skiagraficko-skiaskopický
Přístroj určený především k provádění základních i speciálních skiaskopických a skiagrafických vyšetření, vyšetření v oblasti trávící trubice (polykací akt, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo (irrigografie, defekografie), ERCP. Požadavek zadavatele: Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG systém s plochými digitálním neděleným detektorem a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností
Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič:
- Generátor
- Výkon: minimálně 80 kW
- Frekvence generátoru: minimálně 100 kHz
- Výstupní napětí: minimálně v rozsahu 40 - 150 kV
- Expoziční čas: možnost extrémně krátkých expozic, minimálně od 2 ms
- AEC – expoziční automatika: s možností libovolného navolení minimálně 3 samostatných komůrek
- Vysokorychlostní rentgenka
- Otáčky: minimálně 8.500 ot/min
- Vysoká tepelná kapacita anody: minimálně 600 kHU
- Ochlazování anody: minimálně 170 kHU/min.
- Tepelná kapacita celého krytu rentgenky: minimálně 2000 kHU
- RTG primární automatická i manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu (nebo ekvivalent Al) digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID
- Min. 3 polopropustné klínové filtry
- DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s možností exportu dat do PACSu, resp. NISu
Stěna a pacientský stůl:
- Možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z pultu v ovladovně, ale i přímo od vyšetřovací stěny
- Zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi: minimálně ze tří stran stolu
- Rozměry desky stolu: minimálně 200 x 70 cm
- Možnost motorického sklápění pacientského stolu: v rozsahu minimálně +90° / -45°
- Pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky: v rozsahu minimálně 50 – 100 cm
- Pokrytí zobrazení v podélné ose: minimálně 160 cm
- Motorický příčný posun desky stolu: minimálně 30 cm
- Autopozice
- Rozšířené autopozice – automatické motorizované nastavení: desky stolu ve 3 osách, sklápění desky stolu, pohyb sloupu s rentgenkou, rotace rentgenky, počet min. 50
- Možnost vyšetřování pacientů s maximální hmotností: minimálně 220 kg
- Pacientská lavička (stupátko): umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici
- Podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou: v rozsahu minimálně 100 cm
- Expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně: s aktivní plochou minimálně 42x42 cm
- Rozlišení matrice detektoru (aktivní): minimálně 2800 x 2800 pixelů
- Maximální velikost bodu: maximálně 150 ųm
- Hloubka rozlišení šedi: minimálně 16 bitů s možností volby minimálně 3 dalších formátů - zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu
- Proměnlivá ohnisková vzdálenost: SID 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu minimálně ±40°
- Možnost otáčení RTG zářiče: minimálně v rozsahu 180° umožňující "volný" snímek na mobilní detektor
Stropní stativ s RTG zářičem:
- Stativ
- Stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice
- Parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzole
- Podélný pojezd stativu: minimálně 300 cm
- Příčný pojezd stativu: minimálně 200 cm
- Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem: pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot apod. ,se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 0,1 – 0,2 mm Cu (nebo ekvivalent Al) a možností vyvolání poslední nastavené kolimace
- Zobrazení informace o náklonu detektoru na displeji – zobrazení úhlu volného přenosného detektoru s aktivní plochou min. 34x42 cm pro přesné nastavení kolmého nebo šikmého paprsku v požadovaném úhlu na detektor
- Výškové motorické i manuální nastavení stativu s rentgenkou: minimálně 180 cm
- Rotace rentgenky okolo vertikální osy: minimálně 300°
- Rotace rentgenky okolo horizontální osy: minimálně 200°
- Vysokorychlostní rentgenka
- Otáčky: minimálně 8.500 ot/min
- Vysoká tepelná kapacita anody: minimálně 600 kHU
- Tepelná kapacita celého krytu rentgenky: minimálně 2000 kHU
- 2 ohniska: o velikosti maximálně 0,6/1,2 mm
- Maximální snímkovací napětí: minimálně 150 kV
Vertikální stativ:
- Výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ: se sekundární velmi jemnou mřížkou minimálně Pb 12:1 a 80 čar/cm (ohnisková vzdálenost minimálně 115-180 cm)
- Možnost nastavení minimální vzdálenosti středu horizontálního paprsku: v rozsahu minimálně 40 – 180 cm nad zemí
- Vertikální autotracking s rtg lampou
- Sklopná deska vertikálního stativu: v rozmezí minimálně -20°/ +90°
- Volný detektor: s aktivní plochou minimálně 34x42 cm
- Technologie detektoru a-Si. CsI
- Rozlišení matrice detektoru (aktivní): minimálně 2350 x 2850 pixelů
- Maximální velikost bodu: maximálně 150 ųm
- Hloubka rozlišení šedi: minimálně 16 bitů
- Automatické dobíjení detektoru v bucky vertigrafu
Obrazový processing:
- Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, rentgenky na stropním závěsu, obrazového systému
- Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů
- Plná orgánová automatika v počtu min. 1000 orgánových programů
- 2 ks ploché speciální medicínské vysoce kontrastní LCD monitory (LIVE+REFerenční obraz) na vozíku ve vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně: s úhlopříčkou minimálně 19”, svítivost minimálně 600 cd/m2
- Možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF (nebo jiný obrazový formát) a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče
- Digitální pulzní skiaskopie: v rozsahu minimálně od 3 do 15 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici minimálně 1.0242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál (stěna)
- Možnost vyšší frekvence pulzní skiaskopie: min. 30 pulsů/s
- Možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice: v délce až 30 s při maximální frekvenci
- Možnost sdílení bezdrátového detektoru z nabízeného skiagrafického přístroje
Příslušenství a požadavky:
- Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou
- Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky
- Ochrana proti záření umístěná na rentgence a vyšetřovacím stole
Poznámka (k oběma přístrojům):
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL