## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Analyzátor moči automatický
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.; MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Analyzátor moči automatický |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístrojové vybavení: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Plně automatizovaná močová linka/analyzátoru zahrnující chemickou analýzu moči a analýzu močového sedimentu
• mechanické a softwarové propojení jednotlivých částí linky
• analýza prováděna z neodstředěné moči a z primární zkumavky
• při sníženém objemu moči možnost provést zvlášť pouze chemickou analýzu moči nebo pouze analýzu močového sedimentu
• přítomnost aspiračního systému zvlášť pro chemickou analýzu a zvlášť pro analýzu močového sedimentu (nezávislost analýzy vzorků pro případ poruchy jednoho systému)
• v rámci léčebně preventivní péče možnost cytologické analýzy jiných tělních tekutin (punktát, dialyzát, mozkomíšní mok aj.) – doložit výtiskem z manuálu výrobce
• integrovaná čtečka čárových kódů
• kontinuální vkládání vzorků k analýze za chodu analyzátoru
• požadavek na rychlost analýz – minimálně 60 vzorků za hodinu
Chemická analýza moči
• reflexní fotometrie pro semikvantitativní stanovení pH, bílkoviny, glukózy, ketolátek, bilirubinu, urobilinogenu, krve, leukocytů, dusitanů
• pipetování analyzovaného vzorku na jednotlivé reagenční zóny diagnostického proužku
• refraktometrické stanovení specifické hmotnosti moči
• možnost uživatelského nastavení rozhodovacích limitů jednotlivých stanovovaných parametrů
• výsledky vydávány v arbitrárních jednotkách
Analýza močového sedimentu
• automatické kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení částic – zařazení do jednotlivých kategorií (erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce aj.)
• snímání obrazu částic v usměrněném toku kapaliny pomocí digitální kamery
• vizuální identifikace jednotlivých částic na obrazovce, možnost podrobnější klasifikace do podkategorií, minimálně pro válce a epitelie
• možnost manuální reklasifikace částic na základě vizuálních nebo jiných konfirmačních testů
• výsledky vydávány jako počet částic/µl nebo v arbitrárních jednotkách
• archivace výsledků včetně obrazů jednotlivých částic
Další požadavky na přístrojové vybavení:
• jednoduchá obsluha, software v češtině
• obousměrná online komunikace s laboratorním informačním systémem (konkrétně STAPRO OpenLIMS), tj. online načítání požadavků z LIS a odesílání výsledků do LIS, v ceně.
• minimální údržba
Součástí vybavení bude:
• dodání analyzátoru včetně UPS – záložní zdroj UPS tak, aby při výpadku proudu nedošlo ke znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat
• návod k obsluze v českém jazyce v tištěné podobě a 1x originální návod v anglickém jazyce (možno na CD/USB flash disk)
• bezplatná instalace a plné uvedení do rutinního provozu
• bezplatné připojení k laboratornímu informačnímu systému OpenLIMS Stapro
• bezplatné zaškolení obsluhy včetně dalšího pravidelného proškolování pro nové i stávající zaměstnance nemocnice.
• servisní podpora 24 hodin včetně víkendů a svátků
• nonstop servis
• bezplatné opravy závad zařízení, které se projeví po dodání a instalaci
• bezplatné provádění všech výrobcem doporučených preventivních kontrol včetně validace
Obecné požadavky na předmět zakázky
• dodavatel předloží platná prohlášení o shodě nabízeného zboží i přístroje, vydaná dle legislativy evropské či národní; přístroj a spotřební materiál musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC označeny značkou shody CE (označení přístroje CE na přístroji a uživatelském manuálu)
• spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění.
Další požadavky:
Dodavatel předloží podrobný popis v českém jazyce, obrazovou dokumentaci nabízeného materiálu (např. prospekty), manuál k přístroji v českém jazyce a příbalové letáky ke spotřebnímu materiálu v českém jazyce (manuál i příbalové letáky je možno předložit v elektronické podobě před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem). |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10% |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Centrifuga laboratorní
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.; MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Centrifuga laboratorní chlazená |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované technické a uživatelské parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Centrifuga chlazená
• Jedna centrifuga pro zkumavky a identifikační karty
• Automatická detekce typu hlavy
• Automatický výběr příslušného programu
• Hlava pro následnou přepravu ID-Card centrifugace s upraveným programem (10 minut při 85 g)
• Kapacita 28 zkumavek a 24 karet (ne současně)
• Velikost max. 40 x 25 x 50 cm (š,v,h),
• hmotnost max. 15 kg
• Panelová dotyková obrazovka PC se snadno použitelným rozhraním (na základě ikon)
• Vícejazyčný software
• splňující CE podle směrnice IVD 98/79 / ES
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10% |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - Kryostat
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.; MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Kryostat |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Velká kryokomora pro pohodlnou práci, objem 83,6 l
Osvětlení pracovní komory LED
Intuitivní ovládací software, ovládací dotyková LCD obrazovka
Pracovní teplota komory -35 °C, automatický a programovatelný
systém odmrazování, možnost okamžitého odmrazení (do 60 min.)
23+4 chladících pozic, teplota až -57 °C
Řezání manuální, posuv vzorku motorový.
Tloušťka jemného řezu 1 - 100 μm (rozlišení 1 μm při 0 – 10 μm, 2 μm při 10 – 20 μm, 5 μm při 20 – 50 μm a 10 μm při 50 – 100 μm)
Tloušťka trimování 5 - 500 μm (rozlišení 5 μm při 5 – 30 μm, 10 μm při 30 – 100 μm, 20 μm při 100 – 200 μm a 50 μm při 200 – 500 μm)
Vertikální posun vzorku 64 mm, horizontální rozsah posuvu vzorku 28 mm
Nastavení pozice vzorku osy x, y ± 8°, osa z 360°
„Sleep“ režim pro rychlé použití / úsporu energie
Retrakce vzorku 20 μm
Mechanická brzda ručního kola
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10% |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - Mikroskop
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.; MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Laboratorní mikroskop s ergonomickým binokulárním tubusem a LED osvětlením |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
stativ: stabilní ergonomický stativ s koaxiálním hrubým a jemným ostřením v rozsahu minimálně 25 mm stupnice s minimálním krokem 1um
osvětlení v procházejícím světle: LED true color (zachovávající vysokou věrnost barev), pravé Koehlerovo osvětlení ( zdroj na zadní straně stativu, irisová clona pole, irisová aperturní clona),funkce automatické změny intenzity světla při změně objektivu ( light manager)
objektivy: planachromatické (zorné pole 22) se zvětšením 4x,10x, 20x a 40x
nosič objektivů: revolverový pětičetný uživatelsky odnímatelný
okuláry :10x se zorným polem č.22 ( F.N. 22)
- dlouhá pracovní vzdálenost pro možnost pozorování s brýlemi opatřené gumovými očnicemi,
- jeden z okulárů s možností dioptrické korekce min. +-5 dioptrií
tubus: Ergonomický širokoúhlý binokulární ( F.N. 22) s proměnlivým sklonem okulárů v rozmezí 5-35°
- nastavitelná mezioční vzdálenost 48- 75 mm
stolek: ergonomický bezhřebenový mechanismus posunu v osách xy s ovládáním pro pravou ruku
- tuhost chodu regulovatelná nezávisle v ose X a Y,
- možnost rotace stolku minimálně o 270°,
- povrch stolku opatřen ochrannou keramickou vrstvou, držák pro dva preparáty
kondenzor: Abbeův ( NA 1,1) bez sklopné čočky pro objektivy 4x – 100x
- aperturní clona se stupnicí pro možnost optimálního seřízení
polarizér a analyzér pro pozozorování v polarizovaném světle
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10% |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 5 - Úpravna vody pro sterilizátor
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.; MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Úpravna vody pro sterilizátor |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Úpravna vody pro sterilizátory o výkonu 1.500 litrů/den |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Příkon : cca 1 KW
Kvalita vody : splnění normy ČSN EN 285+A2, vodivost pod 1mikroS/cm
Výkon : 250 l/hod
Typy vody : změkčená + demineralizovaná
Max. denní výroba : 3.000 litrů
Sestava v konstrukci respektující normu ČSN EN 285 +A2
2 x vstupní mechanický filtr 20“ nejlépe s automatickým propalchem
Změkčovač digitální objemové řízení Z 70 (2,0 m3/hod.)
Náhradní provoz při případné odstávce
Instalační sada, úprava odpadu, přepady, potrubní přípojky PVC.
2 x filtrace pro reverzní osmózu UFB 20“ včetně bloku akt. uhlí 20“
Reverzní osmóza včetně veškerého příslušenství
DEMI 2 x 835
Zásobník vody 500 l skříňové provedení s výbavou, přepadem, plováky atd.
Digitální měřič specifické vodivosti se sondou (sklo / platina)
Nerezové dopravní čerpadlo s frekvenčním řízením
Instalace na místě při definování požadované přípravy
recyklace filtrátu, úspora vody, úspora filtrací, úspora el. energie
Vstupní tvrdost vody 7 °dH
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10% |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL