## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Křeslo multifunkční (odběrové)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 610 86
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (vzorkovnici čalounění v elektronické podobě, výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Křeslo multifunkční (odběrové) |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Křeslo multifunkční (odběrové) - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
zdravotnická křesla vhodná pro odběry krve, dialýzu, chemoterapii, laryngologii a oftalmologii |  |  |  |  | ANO / NE
čalouněny koženkou |  |  |  |  | ANO / NE
úhlově stavitelný opěrák a nožní část pomocí plynového pístu s aretací ve všech pozicích |  |  |  |  | ANO / NE
Trendelenburgova poloha: - 12° (pacientova pánev je zvednuta nad úrověň hlavy) |  |  |  |  | ANO / NE
otočné a výškově stavitelné područky s možností jednoduché aretace ve zvolené pozici |  |  |  |  | ANO / NE
stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovnosti podlahy |  |  |  |  | ANO / NE
vybaven kolečky min. Ø 150 mm, zadní otočná kolečka s brzdou min. Ø 100 mm |  |  |  |  | ANO / NE
nosnost: min.150 kg |  |  |  |  | ANO / NE
možno čalounit ve více barvách – nutné přiložit vzorkovnici v elektronické pobodě |  |  |  |  | ANO / NE
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 - Lampa fototerapeutická
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 610 86
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Lampa fototerapeutická |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Lampa fototerapeutická - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Fototerapie s vyměnitelnou podložkou z optických vláken pro prostory zdravotnických zařízení (inkubátor, vyhřívané lůžko, rooming) |  |  |  |  | ANO / NE
RTG transparentní |  |  |  |  | ANO / NE
technologie LED diod a optických vláken v podložce s kabelem |  |  |  |  | ANO / NE
intensita vyzařovaného spektrálního výkonu na podložce až 70µW/cm2/nm |  |  |  |  | ANO / NE
délka optického kabelu min. 135cm pro větší variabilitu využití |  |  |  |  | ANO / NE
účinný léčebný prostor (zářivá plocha) podložky min. 450cm² |  |  |  |  | ANO / NE
součástí dodávky 1x náhradní podložka a 2x20ks jednorázových povlaků |  |  |  |  | ANO / NE
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 - Inkubátor novorozenecký
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 610 86
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Inkubátor novorozenecký |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Inkubátor novorozenecký pro intenzívní a resuscitační péči - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
elektronická regulace teploty podle teploty vzduchu, či teploty pokožky |  |  |  |  | ANO / NE
hlučnost menší než 47dBa |  |  |  |  | ANO / NE
plynulé polohování do 12° na obě strany ovládané mimo vnitřní prostor |  |  |  |  | ANO / NE
výkonný systém zvlhčení s generátorem páry integrovaným v rezervoáru pro eliminaci zůstatků vody v přístroji kompletně vyjímatelné včetně vedení páry k ventilátoru |  |  |  |  | ANO / NE
rezervoár s kapacitou alespoň 1600ml |  |  |  |  | ANO / NE
servořízení zvlhčení vzduchu (rozsah měření 30-95%) |  |  |  |  | ANO / NE
servořízení dávkování kyslíku (rozsah měření 02 21-99% obj., min. přesnost 3%) |  |  |  |  | ANO / NE
přehledný, uzamykatelný display s pamětí (trendy – alespoň 7 dní) |  |  |  |  | ANO / NE
ovládání v češtině |  |  |  |  | ANO / NE
nezávislé měření a zobrazení dvou teplot např. pro společné umístění dvojčat se zobrazením kožní teploty u obou novorozeňat na displeji |  |  |  |  | ANO / NE
sklápěcí boční panely – oboustranný přístup |  |  |  |  | ANO / NE
zásuvka na kazetu RTG |  |  |  |  | ANO / NE
možnost integrovaného držáku ventilačních hadic v lůžku pacienta |  |  |  |  | ANO / NE
možnost integrované certifikované váhy |  |  |  |  | ANO / NE
průchodky pro ventilační hadice aj.
variabilní podvozek |  |  |  |  | ANO / NE
váha do 90kg |  |  |  |  | ANO / NE
šířka max. 100cm |  |  |  |  | ANO / NE
vnitřní hlučnost max. 47 dB při 50/60 Hz |  |  |  |  | ANO / NE
Přístup
Sklápěcí panel |  |  |  |  | ANO / NE
Dva sklápěcí panely (boční) |  |  |  |  | ANO / NE
4 velké vstupy + 2 rukávy |  |  |  |  | ANO / NE
Průchodky hadic/držáky min.3x na každé straně |  |  |  |  | ANO / NE
Rozměry matrace cca 42 x 80 cm |  |  |  |  | ANO / NE
Naklápění matrace +- 12 |  |  |  |  | ANO / NE
4x Pojízdná kolečka, z toho jedno je určeno pro určení směru |  |  |  |  | ANO / NE
Kontrola klimatu
Vlhkost: Rozsah nastavení 30-95 % |  |  |  |  | ANO / NE
Teplota: Režim teploty vzduchu 20-39° C |  |  |  |  | ANO / NE
Teplota: Režim teploty kůže 34-38 °C |  |  |  |  | ANO / NE
Kyslík: Rozsah měření 21-99 obj. % |  |  |  |  | ANO / NE
24 hodinové trendy: teplota vzduchu, teplota kůže, zvlhčování, koncentrace 02, udržování teploty |  |  |  |  | ANO / NE
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 - Lůžko novorozenecké
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 610 86
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Lůžko novorozenecké |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Lůžko novorozenecké - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
kompletně "ustrojené" lůžko k pozdnímu podvazu pupečníku, včetně vyhřívané matrace a resuscitačního příslušenství s odsávačkou, mixerem a T-resuscicátorem rPAP |  |  |  |  | ANO / NE
mobilní základna, 4 kolečka s brzdou |  |  |  |  | ANO / NE
malý půdorys umožňující umístění v bezprostřední blízkosti rodičky, podvozek max. 64cm x 65cm |  |  |  |  | ANO / NE
výška matrace el. nastavitelná nožním ovladačem |  |  |  |  | ANO / NE
rozsah nastavení výšky matrace minimálně 40cm z porodní výšky do resuscitační výšky minimálně 110cm |  |  |  |  | ANO / NE
nízká hmotnost pro snadnou manipulaci, maximálně 30kg |  |  |  |  | ANO / NE
prostor pro novorozence kónického tvaru s rozšířením v hlavové části |  |  |  |  | ANO / NE
integrované el. zásuvky 230V pro přídavné příslušenství |  |  |  |  | ANO / NE
bez horního nebo bočního tepelného zářiče pro zcela neomezený přístup k lůžku ze 4 stran |  |  |  |  | ANO / NE
vestavěný časovač s akustickým signálem po 1, 2 a 3 minutách, funkční i bez připojení ke zdroji el. energie 230V |  |  |  |  | ANO / NE
minimálně 2 eurolišty/medilišty a kotevní bod pro nosič příslušenství |  |  |  |  | ANO / NE
integrované držáky tlakových lahví pro vzduch a kyslík minimálně pro lahev 1x 2 litry vzduch a 1x 2 litry kyslík |  |  |  |  | ANO / NE
košík na materiál |  |  |  |  | ANO / NE
hygienický sterilní jednorázový návlek na kompletní lůžko pro zrychlení přípravy před dalším použitím a pro operační sály |  |  |  |  | ANO / NE
Matrace
matrace s aktivním vyhříváním |  |  |  |  | ANO / NE
ovládací jednotka matrace s barevným dotykovým displejem |  |  |  |  | ANO / NE
rozsah nastavení teploty 25-40oC s krokem po 1oC |  |  |  |  | ANO / NE
možnost připojení minimálně 3 matrací/přikrývek k jedné ovládací jednotce s nezávislým nastavením teploty pro jednotlivé matrace/přikrývky |  |  |  |  | ANO / NE
alarmy ve 3 stupních priority |  |  |  |  | ANO / NE
záložní akumulátor na minimálně 20 minut provozu |  |  |  |  | ANO / NE
monitorování kožní teploty se zobrazením teploty na barevném dotykovém displeji ovládací jednotky matrace jako volitelná funkce |  |  |  |  | ANO / NE
Příslušenství pro resuscitaci
odsávací jednotka s plynulým nastavením intenzity sání a vypínačem ON/OFF, který neovlivňuje nastavenou intenzitu sání |  |  |  |  | ANO / NE
směšovač vzduch/kyslík s průtokoměrem |  |  |  |  | ANO / NE
držák resuscitátoru |  |  |  |  | ANO / NE
T-resuscitátor s precizním nastavením PIP i PEEP a bezpečným fixně přednastaveným pojistným přetlakovým ventilem na 30cm H2O. Určený k resuscitaci s maskou i nasální resuscitaci/stabilizaci pomocí kanylek/nostrilek (nasálních aplikátorů) obecně známých jako Infant Flow, Inspire nebo nFlow. Umožňující plynulé nastavení CPAP úrovně k podávání nCPAP pomocí kanylek/nostrilek (nasálních aplikátorů) obecně známých jako Infant Flow, Inspire nebo nFlow přímo na přístroji. Kompaktní rozměry maximálně 20x10x5cm, nízká hmotnost max. 0,5kg pro snadnou manipulaci a použití jako bezpečnou náhradu za samorozpínací vak |  |  |  |  | ANO / NE
aplikační materiál pro resuscitaci minimálně 10-ti novorozenců |  |  |  |  | ANO / NE
možnost opčního doplnění o zvlhčovač a vyhřívané okruhy pro resuscitaci / podávání nCPAP |  |  |  |  | ANO / NE
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL