## VZ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA - UHPLC/MS/MS
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.4 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| UHPLC/MS/MS |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Ultra vysokoúčinný kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (UHPLC/MS/MS); Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostním spektrometrem typu trojitého kvadrupólu; |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
1. Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf;
tlaková odolnost všech modulů kapalinového chromatografu min. 1300 bar;
všechny moduly plně ovládány obslužným software;
1.1. Binární čerpadlo;
- umožňující binární vysokotlaký gradient;
- průtok mobilní fáze při tlaku 1300 bar v rozsahu alespoň 0,01 - 2 ml/min;
- mrtvý objem včetně mixeru max. 50 mikrolitrů
- vakuový degasser;
- selekční ventil pro výběr až ze 4 zásobníků mobilní fáze;
- senzor úniku mobilní fáze;
1.2. Autosampler;
- flow-through design (nástřiková jehla i smyčka jsou součástí vysokotlaké cesty mobilní fáze);
- programování dávkovacího cyklu, ředění, mísení přímo v dávkovací smyčce;
- termostatování vialek v rozsahu alespoň 5-40°C;
- kapacita pro standardní 2 ml vialky min. 100 ks;
- kapacita pro jamkové destičky min. 2 ks;
- možnost navýšení kapacity autosampleru pro 2 ml vialky bez rozšíření půdorysu sestavy;
- rozsah objemu nástřiku vzorku bez nutnosti výměny hardware součástí 0,1-20µl;
- automatická identifikace typu zásobníku vialek;
- přenosový efekt (carryover) pro chlorhexidin max.40 ppm (0,004%);
- přesnost dávkovaného objemu <0,3%RSD;
1.3. Kolonový termostat;
- termostatování bez nuceného oběhu vzduchu;
- možnost termostatování kolon v teplotním rozsahu alespoň 20°C pod okl.teplotu až 110°C;
- stabilita termostatování kolon ±0,03°c;
- kapacita pro délku kolon min. 30 cm 4 ks;
- kapacita pro délku kolon min. 10 cm 8 ks;
- softwarem ovládaný ventil pro přepínání min mezi dvěma kolonami
2. Hmotnostní spektrometr;
Tandemový hmotnostní analyzátor - trojitý kvadrupól;
ESI ionizační sonda, sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupu do MS;
Pomocný vyhřátý koaxiální fokusační plyn;
Vyhřátý protiproudý sušící plyn;
Kolizní plyn dusík;
Zahnutá kolizní cela;
Automatické ladění detektoru prostřednictvím zabudovaného systému pro dávkování kalibrantu;
Možnost čištění vstupní optiky hmotnostního spektromeru bez zavzdušnění (zrušení vakua)
Rozsah analyzovaných m/z minimálně v rozmezí 5 až 3000;
Měřící módy: fullscan, SIM, MRM, product ion scan, neutral loss scan, precursor ion scan;
Minimální nastavitelná doba přepínání polarity max.30 ms;
Rychlost sběru dat v MRM režimu min. 500 MRM/sec;
Minimální nastavitelný MRM dwell time max.0,5 ms;
Lineární dynamický rozsah min.6 řádů;
Citlivost pro reserpin v režimu MS/MS MRM ESI pozitivní jako Mez detekce přístroje (Instrument Detection Limit - IDL)* max.1 fg/kolonu;
Citlivost pro chloramphenicol v režimu MS/MS MRM ESI negativní jako Mez detekce přístroje (Instrument Detection Limit - IDL)* max.1 fg/kolonu;
3. Řídící PC a software;
PC pro řízení LC-MS/MS systému a pro sběr dat;
klávesnice, optická myš;
min 24" LED monitor;
Ovládání všech modulů UHPLC/MS systému z jedné datastanice a jednotného software;
Minimálně 1 licence akvizičního software a 2 licence vyhodnocovacího software;
Software pro vývoj metod, nastavení MRM přechodů, vedení databázi optimalizovaných MRM přechodů včetně retenčních časů analytů (při optimalizaci s chromatografií) a jejich automatický export do měřící metody;
Tvorba kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace);
Automatická tvorba časových oken pro MRM přechody podle retenčních časů analytů a automatická optimalizace dwell time pro dosažení konstantního počtu bodů za jednotku času (cycle time), bez ohledu na počet analytů měřených paralelně v daném časovém okně;
Možnost automatizované optimalizace parametrů iontového zdroje s využitím jak přímé infuze tak i po chromatografické separaci roztoku standardu či vzorku
Možnost automatické optimalizace alespoň 10 MRM přechodů současně s využitím jak přímé infuze tak i po chromatografické separaci roztoku standardu či vzorku;
4. Dusíkový generátor;
zajišťující dostatečnou kapacitu a čistotu dusíku pro nabízený přístroj
5. UPS;
záložní zdroj napětí pro pokrytí nároků nabízeného LC/MS přístroje v případě krátkodobého výpadku elektrického napětí
6. Drobný materiál a laboratorní vybavení
8 ks automatických jednokanálových variabilních pipet, rozsahu objemů: 0,5-10 ul (2 ks), 10-100 ul (2 ks), 100-1000 ul (2 ks), 0,5-5 ml (1 ks), 1-10 ml (1 ks)
Karusel otočný na min. 6 pipet – kompatibilní s nabízenými pipetami
Kompatibilní špičky nesterilní k automatickým pipetám celkem 4500 ks
– 1000 o objemu 0.1-10 μl,
– 1000 o objemu 10-200 μl,
– 1000 ks o objemu 200-1000 μl,
– 1000 ks o objemu 1000-5000 μl,
– 500 ks o objemu 1-10 ml,
1000 ks vialek čirých šroubovacích objemu 1,8 -2 ml
1000 ks šroubovacích víček na vialky, septum červený teflon/silikon – kompatibilní s nabízenými vialkami
1000 ks insertů s plochým dnem o objemu min. 400 μl do 2ml vialek, kompatibilní s nabízenými vialkami
100 ks insertů s nožičkami o objemu min. 200 μl do 2ml vialek, kompatibilní s nabízenými vialkami
Rozpouštědla a aditiva mobilních fází, vše v kvalitě pro LC/MS:
50 ml kyselina mravenčí, čistota min. 97.5%
50 g mravenčan amonný, čistota min. 98%
50 g fluorid amonný, čistota min. 98 %
10 l methanol, čistota min. 99.9%
2,5 l acetonitril LC/MS, čistota min. 99.9%
5 l Voda, netěkavé látky max. 1 ppm
10 l 2-Propanol, čistota min. 99.9%
Koncentrátor vzorků odfoukáním dusíkem: min. 12 pozic, možnost individuálního ovládání průtoku dusíku v jehlách, ohřev v rozmezí min. +5 nad okolní teplotu až 150 °C, teplotní stabilita min. ± 1°C, možnost výběru ze standardizovaných bloků a bloků vyrobených na zakázku
SPE vakuový manifold pro 12 pozic, kompletní dodávka: 1x skleněná vana, 1x víko (komplet, vč. 4x nožiček, Luer, 1x těsnění víka), 12x výměnné jehly (PP), 1x vakuometr, 1x regulační ventil, 12x ventily Luer (kohouty), 12x víčka, 1x variabilní stojan (6 částí), 1x PP odpadní nádržka, sušící nástavec, součástí dodávky musí být i vhodná vakuová vývěva a promývačka dle Dreschlera + propojovací materiál
Ultrazvuková čistička – celonerez, 40 kHz, vnější rozměry max. 350 mm x 350 mm x 300 mm, časovač, objem min. 9L
Analytická kolona s pevným jádrem C18, rozměry 3.0 x 100 mm, 2.7 µm, endkapovaná
Sada laboratorního skla:
10 ks odměrná baňka 10 ml, 10 ks odměrná baňka 25 ml, 10 ks odměrná baňka 50 ml, 2 ks kádinka 1000 ml, 1 ks kádinka 2000 ml, 3 ks odměrný válec 100 ml, 1 ks odměrný válec 250 ml
7. Laboratorní stůl a digestoř
dle podrobné specifikace v příloze
8. Ostatní
základní zaškolení obsluhy v místě instalace min. 3 dny;
aplikační podpora/zavedení metod min. 6 dní. Aplikační podpora musí být provedena lokálním (dostupnost v ČR) aplikačním specialistou s doložitelnou délkou praxe s vývojem LC/MS/MS metod minimálně 5 let, v českém jazyce;
servis všech modulů LC/MS sestavy jednou servisní organizací;
preventivní údržby na celou sestavu včetně spotřebního materiálu po dobu záruky
*Způsob stanovení Instrumentální meze detekce (IDL): Výpočet: IDL(fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg), kde t = kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99 %hladinu spolehlivosti s n-1 stupni volnosti (n je počet měření) a %RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními. Koncentrační hladina standardu/vzorku, ze které bylo IDL stanoveno nesmí být více než 5x vyšší než vypočtené IDL. V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace.
Další požadavky:
Pokud je možné splnit požadovaný medicínský účel více technicky odlišnými způsoby, je přípustné nabídnout i jiné řešení, než které přesně odpovídá požadovaným specifikacím. Odchylky od požadovaných specifikací musí dodavatel zdůvodnit. U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL