## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – Ostatní technika III
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 – Abdominální sonda, Lineární sonda, Sektorová sonda, Sonograf víceúčelový
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídek dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě k podání nabídek. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sonograf víceúčelový |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Vysoce přenosné kvalitní ultrazvukové zařízení připojitelné až k 10-ti palcovému displeji. Display s rozlišením 1200x800 IPS a s HD rozlišením a AMOLED displejem
dynamický rozsah min. 170 dB
min. 5-ti létá záruka na dodávané sondy i zobrazovací displej s automatickou aktualizací SW revizí
možnost současného vyšetření na všech nabízených sondách
možnost provozu /vyšetření/ bez nutnosti dobíjet zařízení až 5,5 hodin
B mode na základních frekvencích i pomocí THI
barevné mapování
M-mode
compoundní zobrazování
speckle reduction
automatická úprava celkové zisku i TGC
software pro zvýraznění jehly
Správa dat
možnost ukládání pacientských dat do vnitřní databáze přístroje
možnost načítání pacientských dat pomocí čárového kódu
export dat v DICOM formátu pomocí WiFi
možností odesílání uložených pacientských dat v PC formátech pomocí emailového klienta
Zobrazovací displej - 1 ks
min. 10 palcový displej
displej s min. rozlišením 1200x800 IPS, full HD s AMOLED displejem
Vozík pro uchycení a převoz - 1 ks
transportní vozík s výškovou stavitelností uchycení displeje a s odkládacím prostorem pro spotřební materiál
odpojení přístroje od vozíku je možné bez použití jakýchkoliv nástrojů /šroubováků, klíčů apod.
Požadované ultrazvukové sondy
Abdominální (konvexní) sonda - 1 ks
Sonda musí umět/obsahovat:
frekvenční rozsah 2-5 MHz
128 elementů
Maximální úhel zobrazení 67,5 stupňů
zobrazovací módy – 2D, THI, barevný doppler, compound zobrazení, speckle reduction
maximální váha 140 gramů
připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu
Lineární sonda - 1 ks
Sonda musí umět/obsahovat:
frekvenční rozsah 4-12 MHz,
velikost aktivní plochy 34 mm,
zobrazovací módy – 2D, THI, barevný doppler, compound zobrazení, speckle reduction
maximální váha 110 gramů
připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu
Sektorová sonda - 2 ks
Sonda musí umět/obsahovat:
minimální frekvenční rozsah 1-4 MHz
minimální úhel zobrazení 90 stupňů
zobrazovací módy – 2D, THI, barevný doppler, compound zobrazení, speckle reduction
maximální váha 100 gramů
připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu
1 ks propojovacího kabelu (Sonograf - Sonda) - dodat jako náhradní
Celkový obsah této části veřejné zakázky bude 1 ks sonografu a 4 ks ultrazvukových sond |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
Z důvodu udržitelnosti a rozšíření jednotného systému v rámci nemocnice jsou požadovány plně kompatibilní sondy a Sonograf víceúčelový s již vysoutěženým typem ultrazvukového přístroje Philips Lumify v rámci dodávky REACT |  |  |  |  | V DOPLNIT dne DOPLNIT
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – Ostatní technika III
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 – Transportní lůžko Stretcher
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě k podání nabídek. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transportní lůžko Stretcher |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Transportní lůžko Stretcher musí umět/obsahovat: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 55-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka
čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin
ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety - univerzální velikost
hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°
integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm
páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce min. 40mm
prostor na umístění tlakové lahve O2
ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka
nosnost minimálně 300 kg
2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta
sklopná polička na monitor
koš/box na drobný materiál
komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm
Z důvodu udržitelnosti předchozích investic a rozšíření jednotného systému nemocnice, jsou požadovány plně kompatibilní transportní lůžka stretcher s již vysoutěženým typem v rámci dodávky REACT - Sprint 100
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – Ostatní technika III
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 – Sada na frézování dlouhých kostí
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě k podání nabídek. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Nástroje pro předvrtání dutin dlouhých kostí |  | 1 sada | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
ucelený systém flexibilních předvrtávačů pro frézování dutin dlouhých kostí
bezešvý kanylovaný flexibilní vodící unašeč nebo kanylovaný flexibilní unašeč
upnutí do velké šestihranné spojky AO nebo upnutí do rychlospojky (Trinkle modif nebo Jacobs)
výměnné frézovací hlavice umožňující opakované použití
veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Min. sestava:
Standardní unašeč – 1ks
Prodloužený unašeč – 1ks
Výměnné hlavice (Ø 8,5-14 mm) – odstupňování po 0,5 mm – 13 ks
Vodící drát s kuličkou, krátký (délka min. 950 mm) – 2 ks
Vodící drát s kuličkou, dlouhý (délka min. 1150 mm) – 2 ks
Repoziční nástavce (rovný a vyhnutý) – 2ks
Ruční předvrtávací trny (Ø 6, 7, 8 mm) – 3ks
Kleště pro přidržení/vytažení drátu
T sklíčidlo s velkou rychlospojkou AO
Sterilizační síto pro optimální uložení a sterilizaci nástrojů
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – Ostatní technika III
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 – Sada nástrojů na extrakci šroubů 3.5 - 7.3 mm
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě k podání nabídek. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sada nástrojů na extrakci šroubů 3.5 - 7.3 mm |  | 1 sada | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Sada nástrojů na extrakci šroubů 3.5 - 7.3 mm musí umět/obsahovat: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Karbidový vrták Ø 4.0 mm na nástrojovou ocel a titan, sterilní |  |  | 1
Karbidový vrták Ø 6.0 mm na nástrojovou ocel a titan, sterilní |  |  | 1
Vrták HSS Ø 2.5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní |  |  | 1
Vrták HSS Ø 3.5 mm pro ocel pro implantáty, sterilní |  |  | 1
Vrták HSS Ø 4.8 mm pro ocel pro implantáty, sterilní |  |  | 1
Fréza dutá, kompletní, řezání proti směru hodinových ručiček, pro šrouby Ø 2.7 mm |  |  | 1
Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 2.7 mm |  |  | 1
Extrakční modul pro šrouby Ø 3.5/4.0/4.5 mm |  |  | 1
Fréza dutá, kompletní, pro šrouby Ø 3.5 a 4.0 mm |  |  | 1
Fréza dutá, kompletní, pro šrouby Ø 4.5 mm |  |  | 1
Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 2.7 mm |  |  | 1
Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 3.5 a 4.0 mm |  |  | 1
Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 2.7, 3.5 a 4.0 mm |  |  | 2
Šroub extrakční pro šrouby Ø 3.5 mm |  |  | 2
Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 4.5 a 6.5 mm |  |  | 2
Rukojeť tvaru T s rychlospojkou |  |  | 1
Extrakční modul pro šrouby Ø 5.0/6.0/6.5/7.0/7.3 mm |  |  | 1
Fréza dutá, kompletní, pro šrouby Ø 5.0, 6.0, 6.5 a 7.0 mm |  |  | 1
Fréza dutá, kompletní, pro šrouby Ø 4.5 mm |  |  | 1
Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 4.5 a 5.0 mm |  |  | 1
Čep pro extrakci, pro šrouby Ø 6.0, 6.5 a 7.0 mm |  |  | 1
Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 4.5 a 6.5 mm |  |  | 2
Šroub extrakční, kónický, pro šrouby Ø 2.7, 3.5 a 4.0 mm |  |  | 2
Rukojeť tvaru T s rychlospojkou |  |  | 1
Rám, velikost 1/1, výška 88 mm |  |  | 1
Vložka pro standardní set extrakce šroubů |  |  | 1
Víko (nerezová ocel), velikost 1/1 |  |  | 1
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – Ostatní technika III
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 5 – Trakční sada pro dolní končetinu
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva; Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Trakční sada pro dolní končetinu |  | 1 sada | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Trakční sada pro dolní končetinu musí umět/obsahovat: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
trakční aparát
nožní deska
trakční bota kožená, pár
Z důvodu udržitelnosti předchozích investic a rozšíření jednotného systému nemocnice, je požadována trakční sada pro dolní končetinu, plně kompatibilní s již dodaným typem v rámci dodávky REACT - operační stoly značky Maquet Otesus
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL