## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA 4
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Dezinfektor na endoskopy
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M, místopředseda představenstva, MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Dezinfektor na endoskopy |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Automatický dezinfektor pro dva flexibilní videogastroskopy / videokoloskopy
kompatibilní a testované s chemií – Glutaraldehyd nebo Kyselinou Peroctovou
jednoduché přenastavení na jiný druh chemie – PAA vs GA a opačně
bez nutnosti dalších stavebních uprav jako je například bojler na teplou vodu
akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců (Olympus, Pentax, Fujinon)
rozměry: max š/h/v 750/690/1643 mm
hmotnost: max 216 kg
dvě samostatné a asynchronní komory – umožňující mycí cyklus v každé komoře samostatně
ovládaní v českém jazyce
plnění čelní stranou
provedení z nerezové oceli
3 úrovňové servisní menu chráněné heslem (instalace, servis, uživatel)
integrovaný monitorovací systém průtoku a tlaku v kanálech se 2 nezávislými sensory
kontinuální monitoring těsnosti po celou dobu mycího procesu s automatickým zastavením při netěsnosti
desinfekce vody pro finální oplach endoskopu čištěnou vodou
dvoustupňová filtrace mikrobiologickými filtry (0,45 mikronů a 0,1 mikronů)
pumpa pro vypouštění
vyhovuje hygienickým a právním požadavkům EU a splňuje normu EN ISO 15883-1/4
umožňuje termickou samodezinfekci podle EN ISO 15883-4
dotykový ovládací panel s barevným LCD displejem zobrazující údaje o cyklu v Českém jazyce
uchování dat a jejich přenos o kompletním mycím cyklu pomocí USB disku
integrovaná tiskárna
integrovaná čtečka čárových kódů u každé komory samostatně
mycí konektor pro připojení videoduodenoskopu
systém třístupňové předfiltrace 0,2 / 1/ 10 mikron
dávkovací čerpadlo pro systém oplachu lubrikantem
směšovač teplé a studené vody
tlakový redukční ventil pro připojení vody
zadní vývod pro odpad ve zdi
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA 4
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 - Tlakový injektor
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M, místopředseda představenstva, MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Tlakový injektor |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Automatický peristaltický injektor pro aplikaci kontrastních látek
Programovatelná rychlost dávkování: 0,1 - 10 ml/sec v 0,1 ml krocích
Integrovaný systém pro ohřev kontrastních látek
Bezdrátová komunikace s ovládácí konzolí
Použití souběžně dvou různých kontrastních látek v orginálních obalech bez nutnosti výměny spotřebního materiálu po dobu minimálně 24 hodin
Síťové napájení i bateriové napájení (integrované akumulátory), možnost bezdrátového provozu
Použití a uchycení různých velikostí lahví s kontrastní látkou (50 ml - 1000 ml)
Použití a uchycení různých velikostí lahví a vaků s NaCl (50 ml - 2000 ml)
Možnost umístění ovládací konzole mimo vyšetřovnu
Spotřební materiál vyrobený bez použití DEHP a latexu
Možnost ředění kontrastní látky s fyziologickým roztokem NaCl
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA 4
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 - Plicní ventilátor
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M, místopředseda představenstva, MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Plicní ventilátor |  | 3 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Z důvodu udržitelnosti předchozích investic a rozšíření jednotného systému v rámci nemocnice, je požadován kompatibilní přístroj se stávajícími provozovanými plicními ventilátory SV800, výrobce Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.
Kompletní ovládání a zobrazení v ČJ
Ovládací barevný dotykový displej min. 12“ s nastavením úhlu pohledu (naklopení)
Druhý způsob ovládání např. mechanickými prvky (ovládací knoflík, tlačítka přímých funkcí)
Nezávislý chod ventilátoru na připojení medicinálních plynů, např. kompresorová nebo turbínová technologie
Špičkový průtok min. 210 l/min
Hmotnost ventilátoru max. 10kg, madlo pro snadný transport
Instalace na pojízdném stojanu s rychloupínacím systémem
Rameno dýchacího okruhu
Vestavěná, interní baterie s dobou provozu min. 120 minut se zobrazením stavu baterie na displeji ventilátoru
Jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností přeskočení pro uvedení ventilátoru do provozu v urgentních případech
Kompenzace ATRC s možností volby Vyp/Zap
Alarmový management s akustickým i barevným rozlišením alarmů do tří úrovní, samostatné technické alarmy
Trendy min. 72 hodin s výběrem grafických nebo číselných hodnot, deník událostí min. 5000 záznamů
Denní/noční režim pro zobrazení a hlasitost
Integrovaný HEPA filtr
Provoz bez nutnosti externích flow senzorů
Přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2
Ventilační režimy:
(obecná terminologie, jednotlivé názvy se mohou lišit dle výrobce) VCV A/C, PCV A/C, PCV-VG, V-SIMV, P-SIMV
Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC, NIV
Režim adaptivní minutové ventilace na základě minimální dechové práce (WOB).
Resuscitační ventilační režim CPRV
Min. rozsah parametrů ventilace:
Tv 20 – 2000 ml
FiO2 21 – 100%
F 1 – 100 d/min
I:E 4:1 – 1:10
PEEP 1 – 45 cm H2O, Off,
Flow trigger 0,5 – 15 l/min, Tlak trigger -10 – - 0,5 cmH2O
Inspirační a expirační flow trigger s automatickou optimalizací
Funkce „zmrazení“ obrazovky s vyhodnocením křivek a spirometrických smyček
Zobrazení min. čtyř křivek v reálném čase najednou
Kyslíková terapie High-Flow s nastavením průtoku min. 50l/min., nastavení koncentrace %O2 s vyobrazením průtokoměru, křivky průtoku O2 v čase s nastavením tzv. časovače
Terapie O2 při odsávání s automatickou detekcí rozpojení a zpětného spojení dýchacího okruhu s eliminací alarmů
Synchronizovaná trysková mikronebulizace
Standby
PulmoSight, dynamické zobrazení plíce
Vt dechový objem (vdechovaný, vydechovaný, řízený, spontánní)
MV (řízená, spontánní)
PEEP, špičkový tlak, střední tlak
Dechová frekvence (řízená, spontánní, asistovaná)
I:E, FiO2
Funkce SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF
Spirometrie s referenční smyčkou, zobrazení 2 volitelných smyček najednou, s možností uložení min. 5-ti spirometrických smyček v čase
Výpočet inflexních bodů pro optimalizaci nastavení PEEP
Sada příslušenství pro provoz
Návod ČJ
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA 4
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 - Anesteziologický přístroj
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M, místopředseda představenstva, MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Anesteziologický přístroj |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Anesteziologický přístroj pro vedení anestezie pacientů všech věkových kategorií s kompletním příslušenstvím nutným k okamžitému zahájení plného provozu
Vedení anestezie v režimu low-flow a minimal-flow
Připojení na centrální rozvody – O2, N2O, vzduch, možnost zálohového zapojení k tlakovým lahvím O2+N2O, držák na lahve
Uživatelské rozhraní v ČJ
Možnost přepnutí do manuální ventilace s identifikací provozu na obrazovce
Ventilátor:
ventilátor s možností bezpečné ventilace pacientů všech věkových skupin
elektronicky řízený ventilátor
kompenzace okruhu a příkonu směsi plynů
min. 15“ dotykový monitor: zobrazení minimálně 3 křivek (průtok, tlak, objem, CO2 ,..)
možnost zobrazení min. 1 ze smyček (tlak/objem, průtok/objem, ..)
měření parametrů minimum: minutová ventilace, dechový objem (Vti+Vte)
dechová frekvence, špičkový tlak, plateau tlak, PEEP, compliance
ventilační režimy minimum - tlakově+objemově řízená/asistovaná ventilace
P/V- SIMV, CPAP/PSV, možnost přepnutí do spontánní ventilace,
trendy ventilačních parametrů
GAS monitoring: analýza plynů (O2, N2O, CO2, anestetika) v inspiriu + expiriu (Fi, Et)
MAC vztažená na věk a event. i další parametry pacienta (výška, váha, ..)
Automatická identifikace inhalačního anestetika
Paramagnetické O2 čidlo
CO2 monitorace (monitor životních funkcí/anesteziologický přístroj)
Průtokoměry (O2, AIR, N2O) – výhradně digitální zobrazení průtokoměrů a aktuálního průtoku čerstvě směsi plynu
Ochranný systém proti možnosti podání hypoxické směsi plynů,
elektronicky ovládané směšování (resp. elektronické směšování plynů)
Záznamy alarmů
Stopky, čas
Pojízdné provedení, kolečka s brzdou
Pracovní plocha s osvětlením, min. 3 zásuvky pro příslušenství
Těsný pacientský okruh se systémem odtahu plynů do centrálního odtahu na operačním sále – podpora low a minimal flow anestezie
Možnost přepojení do jednocestného dýchacího systému
Možnost paralelního zapojení 2 odpařovačů (Sevofluran, Desfluran), se systémem ochrany proti současnému spuštění odpařovačů na anesteziologickém přístroji
Možnost paralelního spuštění rotametru s O2 pro kyslíkovou terapii (O2 maska) – možný i trubicový rotametr
Odsávačka sekretů, včetně příslušenství nutného k okamžitému provozu
Aktivně vyhřívaný ventilační systém s eliminací vlhkosti ze systému přístroje
Test přístroje s možností obejití testu v případě nutnosti spuštění v emergentní situaci
Baterie na min. 45 minut provozu
Minimálně 3 integrované zásuvky
Rameno k upevnění monitoru vitálních funkcí
Monitor životních funkcí
Monitor stejného výrobce jako anesteziologický přístroj, nebo plně s ním kompatibilní
Uživatelské rozhraní v ČJ
Barevná dotyková obrazovka min. 10“
Alarmy ve 3 opticky i akusticky odlišených skupinách dle závažnosti
Konfigurace minimálně 5 profilů zobrazení
Zobrazení minimálně 5 křivek
Grafické i numerické trendy
Integrovaná baterie s provozem na min. 120 min
Zobrazení času
Měřené parametry:
3/5 svodů EKG s analýzou arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace, bradykardie, tachykardie) vč. alarmového zabezpečení
SpO2
NIBP
Veškeré příslušenství pro zahájení provozu
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL