## TS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Výpůjčka analyzátorů acidobazická rovnováha_ABR + dodávka reagencií
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | Nadlimitní | Druh řízení: | Otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 8 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů a další konkrétní požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| POCT Analyzátor pro KN 3ks a pro DN 2ks |  | 5ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
TECHNICKÉ NEPODKROČITELNÉ POŽADAVKY |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Automatický analytický systém vhodný pro měření v místě poskytování péče POCT (Point of care testing) i laboratoř. Uživatelsky přizpůsobený pro obsluhu zdravotnickým personálem bez specifických znalostí správné laboratorní práce
Přenosný stolní analyzátor
Dotyková obrazovka
Integrovaná termotiskárna pro tisk výsledků
Čtečka čárových kódů - načítání ID pacienta a ID operátora
Možnost manuálního zadávání vzorků bez čárového kódu
Doba stanovení jednoho výsledku cca do 60 sekund od nasátí vzorku analyzátorem, při standardním průběhu měření je přístroj do 2 minut připraven k měření dalšího vzorku
Objem vzorku do max. 150 ul pro kompletní spektrum metod
Minimální spektrum metod: parametry acidobazické rovnováhy (pH, pO2, pCO2 - korigované na teplotu pacienta), hemoglobin a jeho deriváty (integrovaný oxymetr pro stanovení saturace a derivátů hemoglobinu - sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil) elektrolyty (K+, Na+, Ca2+, CI-) metabolity (glukóza, laktát)
Maximální velikost reagenční kazety ( cartrige) 150 testů na 1 kazetu
Detekce chyb při nasávání vzorků (homogenita, bubliny, sraženiny, množství)
Typ biologického materiálu: plná heparinizovaná krev (kapilární, arteriální, venózní, smíšená, pupečníková - běžné koncentrace Hb>200 g/L), sérum, punktát, vodné roztoky (kontrolní materiály různých matricí)
Automatická kontrola kvality (QC) na min. 3 koncentračních hladinách
Možnost blokování parametru pro měření pacientských vzorků při nevyhovujících výsledcích měření kontroly kvality
Možnost měření zcela nezávislých kontrolních materiálů analytickým systémem (např. vzorky EHK s různými matricemi)
V rámci externího hodnocení kvality EHK má dodavatel/výrobce analytického systému vlastní skupinu hodnocení
Možnost naprogramování vlastní frekvence provádění kontrolních měření i kalibrací
Možnost manuálního měření kontroly kvality (QC) mimo automaticky nastavené časy
Automatický přenos validovaných výsledků do LIS (připojení s LIS - Envis LMIS DS Soft Olomouc - součást dodání )
Záložní zdroj k přístroji
Jazyk uživatelského SW – čeština (CZ) včetně identifikace chyb, varovného hlášení, návrhu postupu řešení
Bezplatná vzdálená správa přístroje v rámci nemocnice (z laboratoře): např. midlware, či jiné řešení
Možnost dálkové správy analyzátoru ze servisního centra dodavatele prostřednictvím zabezpečené komunikace
V případě, že systém komunikuje s LIS prostřednictvím dalších technických prostředků (hardware, software, middleware, apod.) jsou tyto technické prostředky rovněž součástí dodávky a vztahují se na ně identické záruky a servisní zásahy stejné jako na vlastní zařízení.
Správa operátorů, uživatelů a přístupových hesel, identifikace obsluhy
SERVIS
Pravidelné předepsané kontroly, revize a validace v souladu se zákony č. č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a 22/1997 Sb. - po dobu záruky zdarma.
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) – v rozsahu min. 1 den
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Servis do 2 pracovních dní od nahlášení závady. Náhradní přístroj pokud závada nebude odstraněna do 5 pracovních dnů od nahlášení
IT požadavky
V případě, že zdravotnické zařízení pro svou činnost vyžaduje připojení ke koncovému zařízení - PC, bude toto PC ve správě zadavatele a budou aplikována systémová a bezpečnostní pravidla zadavatele (aplikován hardening v návaznosti na použitý operační systém a doménová pravidla). Totéž platí v případě, že PC je součástí dodávky.
Připojení zdravotnického zařízení do datové infrastruktury případně ke koncovému zařízení zadavatele je realizováno pomocí rozhraní USB-A nebo RJ45.
Součástí dodávky je obousměrné napojení do LIS EnvisLims - konektor (licence) do LIS včetně nastavení a připojení dodávaného zařízení. Dodavatel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS EnvisLims (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům.
V případě potřeby vzdálené správy bude připojení realizováno pomocí prostředků zadavatele (Privileged remote access).
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL