## kostní denzitometrie
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Pořízení technologie kostní denzitometrie
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva; Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | Dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | Poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného plnění.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízené plnění komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci obchodní označení zboží. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout plnění s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. vVýzvě k podání nabídky. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PLNĚNÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené plnění komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Celotělový rentgenový denzitometr (DXA; Dual energy rentgenová absorpciometrie) pro: • stanovení denzity kostního minerálu, tělesné složení, hip structure analysis • diagnostika osteoporózy a hodnocení rizika zlomenin, diagnostika sarkopenie, monitorování léčby osteoporózy |  | 1 | min. 24 měsíců | Obchodní označení, model, výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Nabízené plnění splňuje požadavek zadavatele: | Doplňující údaje dodavatele:
Hardwarové požadavky a technika a snímání:
DXA technika snímání |  |  |  |  | ANO / NE
pevné C-rameno |  |  |  |  | ANO / NE
olejem chlazený RTG zářič |  |  |  |  | ANO / NE
RTG zářič zajišťující dobré výsledky i při snímání velmi obézních pacientů (napětí zářiče 100/140 kVp) |  |  |  |  | ANO / NE
hustota detektorového pole min 64 snímačů |  |  |  |  | ANO / NE
jednoprůchodové, izocentrickým vějířovitým svazkem prováděné snímání |  |  |  |  | ANO / NE
technika snímání musí zajistit vysokou porovnatelnost opakovaných měření (Precision i Accuracy max. SD 1 %) |  |  |  |  | ANO / NE
konstantní doba snímání pro jednotlivé typy scanů nezávislá na hmotnosti a tloušťce pacienta |  |  |  |  | ANO / NE
rychlost provedení snímku AP páteře a kyčle do 30 sec |  |  |  |  | ANO / NE
rychlost provedení snímku celého těla do 7 min |  |  |  |  | ANO / NE
interní referenční systém pro samočinnou kalibraci přístroje „pixel by pixel“ |  |  |  |  | ANO / NE
možnost provádět repozici snímku pomocí počítače |  |  |  |  | ANO / NE
laserový kříž pro nastavení správné polohy pacienta |  |  |  |  | ANO / NE
přehledné fotografické znázornění polohy pacienta na monitoru |  |  |  |  | ANO / NE
vzdálenost RTG zářiče od vyšetřovacího stolu zajišťující dostatečný prostor pro polohování obézních pacientů min. 60 cm |  |  |  |  | ANO / NE
nosnost stolu min. 200 kg |  |  |  |  | ANO / NE
stůl s diferenčním pohybem při provádění celotělového skenu |  |  |  |  | ANO / NE
Ovládání konzole kostního denzitometru (minimální konfigurace):
výkonný počítač na bázi CPU Intel Core i5 nebo i7 – min 3,0 GHz |  |  |  |  | ANO / NE
operační systém Windows 10 Professional |  |  |  |  | ANO / NE
software pro ovládání denzitometru kompatibilní s OS Win 10 Pro |  |  |  |  | ANO / NE
síťová karta |  |  |  |  | ANO / NE
možnost archivace snímků na libovolné externí medium (USB disk, CD/RW…apod) |  |  |  |  | ANO / NE
LCD monitor - uhlopříčka min 21“ |  |  |  |  | ANO / NE
Kontrola kvality, zkoušky:
stabilní anthropomorphický fantom lumbální páteře pro provádění denní kontroly kvality bude součástí standardní konfigurace |  |  |  |  | ANO / NE
automatická denní procedura nahrazuje zkoušky provozní stálosti |  |  |  |  | ANO / NE
možnost stanovení a grafického znázornění trendu grafu QC |  |  |  |  | ANO / NE
možnost tisku grafů QC |  |  |  |  | ANO / NE
Klinické aplikace a softwarove požadavky:
automatická analýza snímků AP lumbální páteře a kyčle |  |  |  |  | ANO / NE
snímek a analýza laterální páteře |  |  |  |  | ANO / NE
automatická „low density“ pro páteř a kyčel |  |  |  |  | ANO / NE
možnost vyšetření skoliotické páteře |  |  |  |  | ANO / NE
software pro stanovení HSA (Hip Structure Analysis) |  |  |  |  | ANO / NE
software pro stanovení množství viscerálního tuku |  |  |  |  | ANO / NE
analýza složení těla (BCA - Body Composition Analysis; BMD) |  |  |  |  | ANO / NE
referenční křivky NHANES III a NHANES IV |  |  |  |  | ANO / NE
referenční data dle věku (3 – 109 let), pohlaví a etnické skupiny |  |  |  |  | ANO / NE
analýza pediatrické páteře, kyčlí, předloktí a celého těla |  |  |  |  | ANO / NE
možnost adjustace výsledků pediatrických pacientů vzhledem k výšce nebo kostnímu věku dítěte |  |  |  |  | ANO / NE
náhledový snímek při snímání pro kontrolu polohy pacienta („base line scan“) |  |  |  |  | ANO / NE
možnost provedení snímku obou kyčelních kloubů současně – tzv. „Dual Hip“ snímek a analýza |  |  |  |  | ANO / NE
snímek a analýza AP lumbální páteře |  |  |  |  | ANO / NE
snímek a analýza proximálního femuru (pravý, levý) |  |  |  |  | ANO / NE
snímek a analýza předloktí (pravý, levý) |  |  |  |  | ANO / NE
možnost provedení snímku libovolné oblasti zájmu -tzv. „general region of interest“ |  |  |  |  | ANO / NE
kolorované zobrazení měkkých tkání (tuková tkáň, netuková tkáň, kost) |  |  |  |  | ANO / NE
komparace snímků umožňující porovnání aktuálních snímků s historickými a výpočet trendových parametrů vůči všem historickým snímkům |  |  |  |  | ANO / NE
výpočet rizika fraktury s desetiletou predikcí (hlavní zlomenina, zlomenina kyčle) podle algoritmu FRAX (databáze vycházející z české populace) |  |  |  |  | ANO / NE
správa databáze pacientů, možnost tvorby vlastní referenční databáze |  |  |  |  | ANO / NE
možnost programového i přístrojového upgrade |  |  |  |  | ANO / NE
nástroje pro tvorbu zpráv, jejich export do formátu MS Word |  |  |  |  | ANO / NE
propojení s PACS (DICOM 3), Modality Worklist |  |  |  |  | ANO / NE
propojení s NIS (HL7, IHE, QDR Network) |  |  |  |  | ANO / NE
tiskový výstup BMD kompatibilní se standardem ISCD |  |  |  |  | ANO / NE
Synchronizovaná SQL databáze, Možnost připojení další min. jedné stanice s možností externího vyhodnocování výsledků měření. |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍPADNÉ PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL