## TS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Elektrochirurgická jednotka vč. příslušenství |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Elektrochirurgický generátor řízený mikroprocesorem pro výkony s flexibilními nástroji skrze endoskopické přístroje v gastroenterologii
Režimy monopolární i bipolární koagulace a řezu se sadami nejrůznějších módů pro použití v gastroenterologii
Nejvyšší dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon maximálně 120 W Aktivní systém kontinuálního monitoringu zapnutého přístroje pro permanentní kontrolu bezpečnostních a výkonových systémů generátoru pro vyšší bezpečnost pacienta
3 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity o PureCut, Efekt 1,2,3 (Čistý řezací mód) o ENOCUT Slow, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní pomalý mód) o ENOCUT Fast, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní rychlý mód)
1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty: o BipolarCut, Efekt 1,2,3 1 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty: o BisoftCoag, Efekt 1,2,3
Výstupní konektory pro připojení minimálně 2 pracovních nástrojů současně (požadovaná konfigurace výstupních konektorů – 1x mono a 1x bi)
Zobrazování a ovládání nastavení přístroje prostřednictvím dotykového barevného displeje
Vizuální a akustická alarmová oznámení
Menu v českém jazyce
Příslušenství a základní spotřební materiál v počtu minimálně: 1 ks nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace 15 ks jednorázových neutrálních elektrod s kabelem
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL