RTG přístroj skiagraficko-skiaskopický

## Sklopný stůl s rentgenkou a detektorem:

- motorizované sklápění v rozsahu +/-90°

- variabilní rychlost sklápění

- motorizovaný příčný pohyb desky stolu ≥ 30 cm

- motorizované výškové nastavení stolu v rozsahu ≥ 50 cm

- nejnižší nastavitelná výška stolu – hodnoticí parameter:

≤ 65 cm	0 bodů

≤ 55 cm	5 bodů

≤ 50 cm	10 bodů

- rozměry desky stolu min. ≥ 200 x 70 cm; hodnoticí parametr:

možnost podélného posunu stolu nebo detektoru ≥ 150 cm	0 bodů

možnost podélného posunu stolu i detektoru ≥ 150 cm	10 bodů (pozn. stolu současně / společně s detektorem, resp. společný pohyb stolu s detektorem)

- pacientské stupátko s možností umístění z obou stran stolu

- odnímatelné pacientské úchopy

- zatížitelnost stolu bez jakékoliv limitace rozsahu a rychlosti pohybu ≥ 150 kg

- zatížitelnost stolu při zvedání a naklápění.

- hodnoticí parametr:

min. 200 – 250 kg   	0 bodů

251 - 299 kg    		5 bodů

≥ 300kg    		10 bodů

- rentgenka umístěná nad stolem

- motorizované nastavení ohniskové vzdálenosti v rozsahu

- hodnoticí parametr:

min. 115 – 150 cm 	0 bodů

≥ 180 cm 		5 bodů

- motorizovaná angulace v rozsahu ≥ +/-40°

- rotace rentgenky v rozsahu ≥ 270°

- motorizovaný podélný pohyb rentgenky s detektorem v rozsahu ≥ 100 cm

- proti rozptylová mřížka pro ohniskové vzdálenosti cca 120-125 cm

- rentgenka se dvěma ohnisky o rozměrech ≤ 0,6 mm a ≥ 1,0 mm

- rotace anody ≥ 8000 ot/min

- tepelná kapacita anody ≥ 800 kHU

- tepelná kapacita pláště ≥ 2000 kHU

- automatický kolimátor s obdélníkovými clonami a světelnou indikací nastaveného pole

- nastavení clon bez záření na základě LIH

- přídavná filtrace vícestupňová s motorizovaným manuálním i automatickým nastavením dle APR

- fyzické nebo SW systémy pro lepší obrazovou kvalitu a maximálně snížení dávky na pacienta a obsluhující personál

- digitální dynamický plochý detektor s aktivní plochou ≥ 42 x 42 cm

- matrice detektoru ≥ 2800 x 2800 pixelů

- velikost pixelu ≤ 150 mikronů

- hloubkové rozlišení při A/D konverzi ≥ 16 bitů

- systém řízení automatické expozice s počtem ionizačních komůrek ≥ 5

## Generátor:

- výkon generátoru ≥ 80 kW

- rozsah napětí pro expozice ≥ 40 - 150 kV

- dosažitelný proud při expozicích ≥ 1000 mA

- pulzní skiaskopie v rozsahu ≥ 3 - 6 pps

- nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů

- DAP metr nebo systém pro kalkulaci a zobrazení dávky

## Ovládání systému a zobrazení:

- integrované ovládání geometrie a parametrů akvizice pomocí modulu s dotykovým displejem, který bude umístěn v ovladovně + ovládací prvky geometrie umístěné na sklopné stěně

- v ovladovně 1 monitor pro zobrazení, nastavení parametrů vyšetření a administraci pacientů

- ve vyšetřovně 2 monitory pro zobrazení na pojízdném podlahovém stojanu

- úhlopříčka monitorů ≥ 19“

- rozlišení monitorů ≥ 1,2 Mpix

- kalibrovaná svítivost monitorů ≥ 400 cd/m2

- harddisk pro ukládání snímků s úložnou kapacitou ≥ 50.000 snímků

- zpracování obrazu umožňující úpravu kontrastu a jasu, inverzi obrazu, zoom/pan, základní měření, anotaci, rotaci obrazu, zrcadlení obrazu

- DICOM Storage, Query/Retrieve, WLM, MPPS, RDSR

Rentgenka na stropním teleskopickém závěsu:

- podélný pojezd závěsu ≥ 300 cm

- příčný pojezd závěsu ≥ 150 cm

- výškový rozsah nastavení ≥ 160 cm

- nejnižší pozice osy svazku nad podlahou ≤ 30 cm

- rotace rentgenky ve vertikální ose v rozsahu ≥ 300°

- rotace rentgenky v horizontální ose v rozsahu ≥ 200°

- vertikální autotracking s vertigrafem (rentgenka sleduje pohyb detektoru)

- rentgenka se dvěma ohnisky o rozměrech ≤ 0,6 mm a ≥ 1,0 mm

- rotace anody ≥ 8000 ot/min

- tepelná kapacita anody

- hodnoticí parametr:

min 300 – 600 kHU   	0 bodů

- – 800 KHU     	5 bodů

≥ 801 kHU 		10 bodů

- tepelná kapacita pláště ≥ 2000 kHU

- automatický kolimátor s obdélníkovými clonami a světelnou indikací nastaveného pole

- možnost vyvolání poslední nastavené kolimace

- přídavná filtrace vícestupňová s motorizovaným manuálním i automatickým nastavením dle APR

- dotykový displej pro nastavení pracovního místa, orgánových programů, zobrazení údajů o pacientovi, zobrazení systémových údajů

Vertigraf:

- motorizované i manuální výškové nastavení v rozsahu min. 30 - 170 cm (střed detektoru – podlaha)

- sklápění v rozsahu ≥ - 20° až + 90°

- digitální bezdrátový plochý detektor s aktivní plochou ≥ 34 x 42 cm

- matrice detektoru ≥ 2300 x 2800 pixelů

- velikost pixelu ≤ 150 mikronů

- hloubkové rozlišení při A/D konverzi ≥ 16 bitů

- 2 vyjímatelné protirozptylové mřížky pro ohniskové vzdálenosti cca 140/180 cm, s možností uložení v jednotce vertigrafu nebo univerzální mřížka pro snímkovaní 115 – 180 cm

- pacientské úchopy na obou stranách vertigrafu

- horní pacientský úchop pro zavěšení

Příslušenství:

- interkom

Cena zahrnuje:

- dopravu

- instalaci

- zaškolení obsluhy

- záruční servis

- PBTK po dobu záruky

Záruční podmínky:

- záruka na zařízení 24 měsíců

IT požadavky:

V případě, že součástí dodávky je IT technologie, nebo je zařízení připojeno do ICT infrastruktury, zadavatel požaduje:

- V případě, že je k zařízení dodáván obslužný počítač, dodavatel zajistí aktuálnost operačního systému s ohledem na bezpečnostní a funkční aktualizace po celou dobu životnosti zařízení

- Komunikace v DICOM rozhraní (worklisty, import export snímků a reportů..)

- Připojení k síti prostřednictvím standardu IEEE 802.3ab

- Podpora protokolu DHCP pro automatickou konfiguraci IP adresy a DNS serveru

- U bezdrátového připojení, pokud ho zařízení obsahuje, je požadována podpora autentizace prostřednictvím WPA3 (enterprise nebo personal) a standard IEEE 802.11ac nebo novější

- Nastavení času protokolem NTP

Součástí dodávky a plnění smlouvy bude:

- doprava a dodání zboží včetně příslušenství ve lhůtě stanovené

- vykládka v místě určeném

- provedení kompletního odborného zapojení, instalace, montáže a zprovoznění, včetně souvisejících stavebních prací. Demontáž a odvoz současného RTG skiaskopicko-skiagrafického přístroje.

- dodání návodu k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě v českém jazyce

- dodání dokladu výrobce o použitelnosti přístroje alespoň po dobu 10 let

- základní a následné zaškolení obsluhy/personálu k používání a údržbě

- likvidace případně vzniklého odpadu

- poskytnutí záruky za jakost

- bezplatné provádění BTK po celou záruční dobu v intervalech určených právními předpisy a výrobcem přístroje

- garance provádění PBTK a dalších opakovaných servisních činností v rámci pozáručního servisu po dobu 5 let po skončení záruční doby

- doba dostupnosti náhradních dílů a technické podpory po skončení záruční doby – min. 8 let