## Jednorázové dýchací okruhy pro dospělé

| Výrobce: |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: |  |

| Vlastnost |  | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita shodného dýchacího okruhu stanovená výrobcem dle návodu k použití na ventilátory: Oxylog 2000+, 3000, 3000+ |  | ANO/NE |
| ISO norma Anestetické a respirační přístroje – ISO 5356-1 |  | ANO/NE |
| dýchací okruh koncové části kolene má vnější průměr 22 mm Male (M) a vnitřní průměr 17 mm na připojení k filtru Female (F) - vnitřní průměr 15 mm vnější průměr 24 mm, který je kompatibilní na další nutné příslušenství |  | ANO/NE |
| Jednorázová pomůcka |  | ANO/NE |
| Klasifikace zdravotnických prostředků - Třída IIb |  | ANO/NE |
| Délka hadice 1,50 m |  | ANO/NE |
| Součásti dýchacího okruhu: dýchací hadice, dýchací ventil, přípojky pro měření průtoku a tlaku, Flow senzor, koleno, přípojky na straně přístroje |  | ANO/NE |
| Materiál: | Dýchací hadice – PE | ANO/NE |
|  | Dýchací ventil – PP,VMQ, TPE | ANO/NE |
|  | Flow senzor – MABS, PVC, PET | ANO/NE |
|  | Konektory – PP, PVC | ANO/NE |
|  | Ochranná krytka - PE | ANO/NE |
| Výkonnostní parametry: | Mrtvý prostor ≤ 35 mL | ANO/NE |
|  | Netěsnost při 60 mbar ≤ 50 mL/min | ANO/NE |
|  | Insp. Rezistance při 30L/min. ≤ 2,8 mbar (cmH2O) | ANO/NE |
|  | Exsp. Rezistence při 30L/min. ≤ 2,9 mbar (cmH2O) | ANO/NE |

## Jednorázové dýchací okruhy pro děti

| Výrobce: |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: |  |

| Vlastnost |  | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita shodného dýchacího okruhu stanovená výrobcem dle návodu k použití na ventilátory: Oxylog 3000, 3000+ |  | ANO/NE |
| ISO norma Anestetické a respirační přístroje – ISO 5356-1 |  | ANO/NE |
| dýchací okruh koncové části kolene má vnější průměr 22 mm Male (M) a vnitřní průměr 17 mm na připojení k filtru Female (F) - vnitřní průměr 15 mm vnější průměr 24 mm, který je kompatibilní na další nutné příslušenství |  | ANO/NE |
| Jednorázová pomůcka |  | ANO/NE |
| Klasifikace zdravotnických prostředků - Třída IIb |  | ANO/NE |
| Délka hadice 1,90 m |  | ANO/NE |
| Součásti dýchacího okruhu: dýchací hadice, dýchací ventil, přípojky pro měření průtoku a tlaku, Flow senzor, koleno, přípojky na straně přístroje |  | ANO/NE |
| Materiál: | Dýchací hadice – EVA | ANO/NE |
|  | Dýchací ventil – PP,VMQ | ANO/NE |
|  | Flow senzor – PMMA, PVC, polyester | ANO/NE |
|  | Konektory – PP, PVC | ANO/NE |
|  | Ochranná krytka - PE | ANO/NE |
| Výkonnostní parametry: | Mrtvý prostor ≤ 15 mL | ANO/NE |
|  | Netěsnost při 40 mbar ≤ 100 mL/min | ANO/NE |
|  | Insp. Rezistance při 15L/min. ≤ 2,8 mbar (cmH2O) | ANO/NE |
|  | Exsp. Rezistence při 15L/min. ≤ 3,4 mbar (cmH2O) | ANO/NE |

V ___________

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)